Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Rozšíření pro DC power analyzer:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rozšíření pro stávající mainframe o přídavné napájecí a zátěžové moduly kompatibilní se stávajícím systémem N6705C. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace do stávajícího systému a zaškolení uživatelů.

Napájecí modul precizní; 0 až 50 V; 3 A; 100 W:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Napájecí modul precizní; 0 až 50 V; 3 A; 100 W musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Precizní zdrojový modul kompatibilní se stávajícím systémem N6705C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní napětí regulovatelné minimálně v rozsahu 0 až 50 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní proud regulovatelný minimálně v rozsahu 0 až 3 A | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální výstupní výkon | minimálně 100 W | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Zvlnění špička-špička | maximálně 5 mV | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Možnost odpojit výstup pomocí relé | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení měření proudu maximálně | max. 200 μA | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost nastavení napětí | lepší než 0.03 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost měření napětí | lepší než 0.03 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost nastavení proudu | lepší než 0.1 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost měření proudu | lepší než 0.1 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Napájecí/zátěžový modul pro baterie; 0 až 8 V;  -2 až +3 A; 24 W:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Napájecí/zátěžový modul pro baterie; 0 až 8 V;  -2 až +3 A; 24 W musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Napájecí/zátěžový modul kompatibilní se stávajícím systémem N6705C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní napětí regulovatelné minimálně v rozsahu 0 až 8 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní proud regulovatelný minimálně v rozsahu -2 až 3 A | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální výstupní výkon | minimálně 24 W | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Zvlnění špička-špička | maximálně 10 mV | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozlišení měření proudu maximálně | max. 200 μA | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozlišení měření napětí maximálně | max. 400 μV | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost nastavení napětí | lepší než 0.15 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost měření napětí | lepší než 0.1 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost nastavení kladného proudu | lepší než 0.15 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost nastavení záporného proudu | lepší než 0.3 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost měření proudu | lepší než 0.15 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Napájecí modul čtyřkvadranturový; -20 až 20 V;  -3 až +3 A; 20 W:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Napájecí modul čtyřkvadranturový; -20 až 20 V;  -3 až +3 A; 20 W musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Čtyřkvadrantový zdrojový modul kompatibilní se stávajícím systémem N6705C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní napětí regulovatelné minimálně v rozsahu -20 až +20 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní proud regulovatelný minimálně v rozsahu -3 až +3 A | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální vstupní/výstupní výkon | minimálně 20 W | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Zvlnění špička-špička | maximálně 15 mV | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost nastavení napětí | lepší než 0.05 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost měření napětí | lepší než 0.05 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost nastavení proudu | lepší než 0.1 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost měření proudu | lepší než 0.1 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.