Příloha č. 1 - Technická specifikace – ve znění vysvětlení č. 1

Technická specifikace

Systém pro optickou diagnostiku proudění a spalovacích procesů

Komplexní měřicí systém pro měření a zobrazování laminárních i turbulentních plamenů a spalovacích procesů ve spalovací komoře pomoci metod LIF, LII, PIV a dalších.

- Definice obvyklého experimentu

  - LIF systém umožňuje měření koncentrací s vysokým prostorovým a časovým rozlišením. Spalovací komora má rozměry 200 x 200 x 500 mm, hořák (není součást dodávky) umožňuje měnit velikosti plamenu dle požadavku experimentu a složení spalovaných plynů.

  - Systém musí umožnit detekovat a měřit koncentrace metodou LIF minimálně následujících komponent:

OH, CH, HCHO, NO, CN, CO

  - Systém musí umožnit měřit následující veličiny proudících plynů (plamen a spaliny):

    - Teplotní pole (metodou Rayleigh)

    - Rychlostní pole v 2D a 3D (metodou PIV a 3D stereo PIV)

    - Koncentrační pole sazí (metodou LII)

    - Tlakové pole (z PIV)

  - Systém musí umožňovat měření objemu v rovinách pomocí trojdimenzionálního motorizovaného polohovacího zařízení

  - Sledování paliva

- Měřicí systém se skládá z následujících komponent

  - Laserový systém pro LIF

Laserový systém skládající se z laditelného pulzního barvičkového laseru a čerpacího pulzního Nd:YAG laseru pro metodu LIF:

    - Laditelný pulzní barvičkový laser s rozsahem laditelnosti minimálně 370 až 620 nm nebo větším

Spektrální šířka čáry maximálně 2,0 pm (na vlnové délce 570 nm)

Možnost čerpání na 355 nm i na 532 nm

Laser obsahuje oscilátor a zesilovač s celkovou účinností >30% (na vlnové délce 570 nm)

Kompatibilní pro využití plné energie níže uvedeného čerpacího laseru

    - Minimálně 6 ks cirkulátorů barviva, 3 ks pro oscilátor a 3 ks pro zesilovač

    - Sada barviv vhodných pro uvedené LIF experimenty

    - Generátor druhé harmonické frekvence pro výstup barvičkového laseru, pokrývající celý rozsah nutný pro měření plynů OH, CH, HCHO, NO, CN, CO

    - Minimální výstupní pulzní energie:

      - [doplní účastník, minimálně však 6,5 – viz hodnotící kritérium č. 4] mJ na 226 nm,

      - [doplní účastník, minimálně však 15 – viz hodnotící kritérium č. 5] mJ na 390 nm

    - Čerpací pulzní laser Nd:YAG s generátorem pro druhou a třetí harmonickou.

Opakovací frekvence 10 Hz

Minimální výstupní pulzní energie: 1200 mJ na 1064 nm, 575 mJ na 532 nm, 280 mJ na 355 nm

Průměr paprsku: < 10 mm

Závěrka (shutter) pro přerušení čerpacího laserového paprsku pro 532 nm i pro 355 nm.

Kompatibilní a vhodný pro čerpání uvedeného barvičkového laseru. Součástí dodávky budou také vhodné sady optiky pro čerpání barvičkového laseru pro 532 nm a pro 355 nm.

Laser musí být plně ovladatelný pomocí dodaného ovládacího a vyhodnocovacího softwaru, viz bod r)

  - Laserový systém pro PIV

Dvoupulzní Nd:YAG laser s vlnovou délkou 532 nm

Minimální pulzní energie: 2 x 200 mJ

Opakovací frekvence min. 15 Hz pro metodu PIV

Včetně motorizovaného atenuátoru

Laser musí být plně ovladatelný pomocí dodaného ovládacího a vyhodnocovacího softwaru, viz bod r)

  - Rotační polarizátory pro zvětšení účinnosti Rayleighova signálu

1 ks rotační polarizátor pro 532 nm

1 ks rotační polarizátor pro 355 nm

  - Monitor energie laseru pro metodu LIF

Monitor energie laseru umožňuje v reálném čase monitorovat a nahrávat do softwaru energii každého laserového pulzu. Informace o energii laserového pulzu pomáhá výrazně zlepšit přesnost naměřených dat při zpracování softwarem.

Monitor energie laseru musí být kompatibilní s dodaným ovládacím a vyhodnocovacím softwarem, viz bod r)

  - Optický modul pro generaci prostorové modulace laserového řezu

Optický modul slouží k odstranění obrazových artefaktů, které vznikají rozptylem vyšších řádů u některých metod jako je LIF (SLIPI).

  - Laserový řez pro viditelnou a UV oblast

Nastavitelný minimálně pro 3 divergence

Nastavitelné ohnisko minimálně v rozsahu 300 mm - 2000 mm

Rozsah vlnových délek min 220 – 800 nm

Adaptér pro vytváření kolimovaného řezu o výšce min. 50 mm z divergenčního řezu

  - Laserový řez pro viditelnou oblast

Nastavitelný minimálně pro 2 divergence

Nastavitelné ohnisko minimálně v rozsahu 300 mm - 2000 mm

Vlnová délka 532 nm

Adaptér pro vytváření kolimovaného řezu o výšce min. 50 mm z divergenčního řezu

  - Kamera pro LIF

1 ks kamera CMOS

Rozlišení min. 1900 x 1200 pixelů

Digitalizace min. 12 bit

Kamera musí být kompatibilní se zesilovačem obrazu s rychlou závěrkou (viz níže)

Kamera musí být použitelná jak samostatně, tak spolu se zesilovačem obrazu s rychlou závěrkou (viz níže)

Kamera musí být vhodná pro měření pomocí metody LIF a musí být plně ovladatelná pomocí dodaného ovládacího a vyhodnocovacího softwaru, viz bod r)

  - Externí zesilovač obrazu s rychlou elektronickou závěrkou

Zesilovač obrazu musí být kompatibilní s CMOS kamerou pro metodu LIF

Elektronická závěrka bude umožňovat krátkou expoziční dobu. Nejkratší nastavitelná doba nebude delší než 5 ns

Rozsah vlnových délek: 200 nm – 850 nm

Zesilovač obrazu musí být plně ovladatelný pomocí dodaného ovládacího a vyhodnocovacího softwaru, viz bod r)

  - Kamery pro PIV

2 ks kamery typu [účastník doplní sCMOS (Scientific CMOS) nebo CCD – viz hodnotící kritérium č. 6] s technikou duálního snímání pro metodu stereo PIV

Minimální čas mezi snímky: < 125 ns

Rozlišení senzoru min. 2500 x 2100 pixelů

Digitalizace min. [doplní účastník, minimálně však 12 – viz hodnotící kritérium č. 7] bit

Velikost pixelů: min. 6 µm x 6 µm

Kamery musí být vhodné pro měření pomocí metody stereo PIV a musí být plně ovladatelné pomocí dodaného ovládacího a vyhodnocovacího softwaru, viz bod r)

  - Objektivy

Dodávka musí obsahovat zobrazovací objektiv vhodný pro viditelnou a UV oblast (200 nm – 800 nm):

    - Objektiv musí být kompatibilní s kamerou pro metodu LIF

    - Ohnisková vzdálenost objektivu: >90 mm a < 110 mm

    - Světelnost objektivu je rovná nebo lepší než f/2.8

Dodávka musí obsahovat 2 zobrazovací objektivy pro viditelnou oblast:

    - Objektivy musí být kompatibilní s kamerami pro metodu PIV

    - Ohnisková vzdálenost objektivů >40 mm a <60 mm

    - Světelnost objektivů je rovná nebo lepší než f/1.4

  - Optické filtry

Dodávka musí obsahovat optické filtry pro metodu LIF, kompatibilní s kamerou pro LIF, které jsou vhodné pro měření následujících komponent:

    - OH, NO, CH, HCHO, CN, CO

    - Světelná propustnost filtrů musí být >80%

Dodávka musí obsahovat optický filtr kompatibilní s kamerou pro LIF, který je vhodný pro měření Rayleighova signálu

Dodávka musí obsahovat optický filtr kompatibilní s kamerou pro LIF, který je vhodný pro měření pomocí metody LII

Dodávka musí obsahovat 2 ks optických filtrů kompatibilních s kamerami pro PIV, které jsou vhodné pro měření pomocí metody PIV

  - Držák kamer typu „Scheimpflug“

2 ks držáku kamer pro metodu PIV pro naklápění senzoru se zachováním zorného pole, tzv. „Scheimpflug mount“.

  - Synchronizační jednotka

Synchronizační jednotky (2 ks) pro systém LIF a systém PIV

Systém musí být vybaven dostatečným počtem kanálů pro všechny požadované měřicí aplikace.

  - Sycení

Systém musí obsahovat generátor sycení pro experimenty metodou LIF. Generátor musí používat jako sytící médium Methoxybenzen (CH3OC6H5).

Systém musí obsahovat generátor částic pro experimenty metodou PIV. Generátor musí používat jako sytící médium DEHS nebo rostlinné oleje.

  - Počítače

1 ks počítač pro měření metodami LIF, LII a Rayleigh. Min. požadavky:

    - Pevné disky: systémový SSD disk, systémové pole RAID tvořené 2x SATA min 2x 1 TB

    - Min 4 x USB port

    - Sériový port

    - Bezdrátová myš a klávesnice

    - Monitor >21“

    - Počítač musí mít dostatečný výkon pro průběžný záznam dat během probíhajících experimentů a pro plynulé zpracování naměřených dat.

1 ks počítač pro měření metodou PIV. Min. požadavky:

    - Pevné disky: systémový SSD disk, systémové pole RAID tvořené 2x SATA, min 2x 1 TB

    - Min 4x USB port

    - Sériový port

    - Bezdrátová myš a klávesnice

    - Monitor > 21“

    - Počítač musí mít dostatečný výkon pro průběžný záznam dat během probíhajících experimentů a pro plynulé zpracování naměřených dat.

  - Trojdimenzionální polohovací zařízení

Motorizované lineární posuvy (3 ks) v konfiguraci XYZ pro polohování měřicího zařízení (např. kamery) včetně řídicí elektronické jednotky

Délka dráhy: ≥ 1000 mm

Délka minimálního kroku: < 7 µm

Opakovatelnost: rovná nebo lepší než ± 20 µm

Trojdimenzionální polohovací zařízení musí být kompatibilní s dodaným ovládacím a vyhodnocovacím softwarem, viz bod r)

  - Ovládací, měřicí a vyhodnocovací software

Plně integrovaný software, který umožňuje ovládat všechny hardwarové součásti systému, zaznamenávat a nahrávat naměřená data a obraz a vyhodnocovat naměřená data. Je vyžadován jeden software pro obě metody LIF a PIV, aby bylo možné provádět kombinované experimenty s využitím obou metod.

Jsou požadované 2 ks kompletní licence, umožňující používat veškeré funkce softwaru a 2 ks omezené licence umožňující analýzu naměřených dat (nemusí umožňovat řízení hardwaru)

Software musí minimálně umožňovat:

Ovládání hardwaru a řízení experimentu:

    - Plně řídit a ovládat laditelný barvičkový laser

    - Umožnit měření, při němž je přelaďována vlnová délka barvičkového laseru v předem definovaném rozsahu

    - Řídit a ovládat závěrku (shutter) čerpacího laseru

    - Plně řídit a ovládat laserový systém pro PIV, včetně motorizovaného atenuátoru

    - Software musí zajišťovat plnou ovladatelnost veškerého hardwaru.

Funkce softwaru pro vyhodnocování naměřených dat:

    - Software musí podporovat sběr, analýzu a vyhodnocování dat pro experimenty typu LIF, LII a Rayleigh tak, jak je popsáno výše v bodě 1) Definice obvyklého experimentu.

    - Software musí umožnit interaktivní zpracování obrazových signálů s okamžitým zobrazením výsledků v reálném čase.

    - Software musí umožňovat skenování vlnové délky barvičkového laseru s automatickou detekcí požadované nejoptimálnější vlnové délky pro dosažení maximální intenzity signálu LIF.

    - Některé měřicí metody jsou velmi citlivé na lokální energii laserových pulzů (např. LIF, Rayleighův rozptyl). Vzhledem k tomu, že energie v laserovém řezu není ve všech místech konstantní, musí software umět tento vliv při vyhodnocování kvantifikovat a automaticky kompenzovat.

    - Využívat techniku pro potlačení vícenásobného rozptylu, nepřímých odrazů a rozptýleného světla (SLIPI).

    - Software musí umožňovat kompenzaci případného nehomogenního osvětlení vzorku.

    - Software musí umět vypočítat a kvantifikovat nepřesnosti a chyby, které vznikají při měření, a to jak pro metodu LIF, tak pro metodu PIV

    - Software musí umožňovat rychlé vyhodnocování a zpracování dat metodou korelační techniky (stereo PIV)

    - Software musí obsahovat kalibrační dialog a rutiny pro převod měřených hodnot intenzity a poměrů do fyzikálních jednotek

Všeobecné funkce:

    - Software musí umožňovat export naměřených dat také do programů Matlab a Tecplot

    - Software musí umožňovat import obrazových a video formátů také typu BMP, PNG, JPG, TIF, AVI

    - Software musí obsahovat možnost programování vlastních vyhodnocovacích postupů pomocí makra

    - Software musí obsahovat možnost přiřazení kompletní sady parametrů daného experimentu ke každému naměřenému obrazu.

  - Montážní prvky

Držáky, kolejnice a další komponenty pro montáž všech dodaných prvků tak, aby bylo možné provádět požadované experimenty

  - Další příslušenství

Kalibrační hořák pro metodu LIF, který umožňuje hoření při zadané koncentraci plynových komponent a zadaném rozložení teploty:

    - Deska hořáku: průměr 60 mm, chlazená vodou

    - Hořák lze provozovat se souběžným kruhovým tokem ochranného plynu

Kalibrační terč pro metodu stereo PIV:

    - Kalibrační terč umožňuje plně automatizovanou a softwarem řízenou kalibraci kamer

Laser guiding arm

    - Flexibilní pohyblivé rameno pro přivedení laserového svazku do jakéhokoliv bodu v prostoru, tzv. „laser guiding arm“, a to včetně vhodného držáku

    - pro uchycení k optické desce

Měřicí přístroj a měřicí sondy pro měření výkonu/energie laseru

    - Měřicí přístroj pro měření výkonu/energie laseru. Přístroj musí být vybaven barevným dotykovým TFT displejem pro snadné ovládání a zobrazování naměřených dat

    - Měřicí přístroj musí umožňovat měření energie jednotlivých pulzů v rozsahu 1 Hz až 10 kHz

    - Sonda pro měření průměrného výkonu:

      - Rozsah vlnových délek: min. 190 – 620 nm a 900 – 1200 nm

      - Rozsah měření výkonu: 3 mW - 30 W

      - Průměr aktivní plochy >30 mm

      - Práh poškození min. 500 W/cm2 a min. 5 J/cm2 na 1064 nm při pulzech kratších než 100 ns

    - Sonda pro měření energie jednotlivých pulzů:

      - Rozsah vlnových délek: min. 190 – 1200 nm

      - Rozsah měření energie: 20 µJ – 10 J

      - Průměr aktivní plochy >15 mm

      - Práh poškození min. 1 J/cm2 při pulzech kratších než 100 ns

Laserové ochranné brýle (2 ks) vhodné pro nabízené lasery a uvedené experimenty. V případě, že by bylo nutné dodat více kusů brýlí pro pokrytí všech vlnových délek nabízených laserů, jsou potřeba vždy 2 ks pro každý dílčí rozsah vlnových délek.

  - Instalace a zaškolení obsluhy v trvání minimálně tři dny (3 x 8 hod.) pro 4 účastníky – v místě zákazníka. Následné školení v době trvání minimálně čtyři dny (4 x 8 hod.) v místě výrobce či dodavatele pro 4 účastníky.

  - Ostatní

- Součástí dodávky budou certifikáty CE ke všem součástem zařízení s výjimkou mechanických, optických a optomechanických dílů.

- Umožňuje nabízený systém snímání metodou Ramanova rozptylu dle podmínek uvedených v odst. 6.2. bodu 2. Zadávací dokumentace Veřejné zakázky? - [účastník doplní ANO nebo NE – viz hodnotící kritérium č. 2]. Pokud je uvedeno „ANO“, musí systém umožňovat simultánně snímat (a následně určovat) 1D teplotní a koncentrační pole CxHy, N2, O2, H2, CO, CO2, H2O ve spalovacím prostoru (postupně nasnímání uvedených koncentrací v rovinách XY a XZ) pomocí Ramanovy spektroskopie. Aby mohlo být tohoto dosaženo, musí být součástí systému:

- Zobrazovací spektrograf - Konstrukce spektrografu musí kompletně eliminovat optický astigmatismus. Polohovatelný držák mřížek obsahující montáž pro tři mřížky, mřížky jsou měnitelné pomocí ovládacího softwaru, včetně 3 ks vhodných mřížek pro Ramanovské experimenty. Ohnisková vzdálenost: > 300 mm. Spektrální rozlišení: lepší než 0.05 nm. Velikost mřížek: min. 65 x 65 mm

- Optické filtry vhodné pro Ramanovské experimenty na vlnové délce 355 nm.

- Software umožňující zpracovávat nasnímaná výše uvedená teplotní a koncentrační pole a tyto kvantifikovat. Software pro měření a zpracování dat metodou Ramanův rozptyl musí být plně integrován do softwarové platformy celého systému pro měření metodou LIF a PIV. Software musí obsahovat databázi pro širokou škálu komponent pro kompenzaci měnicích se vlastností plynu, zejména pro aplikace v reaktivních prouděních. Struktura databáze musí být otevřená, aby umožňovala rozšíření dat. Software musí být schopný plně ovládat kameru, zesilovač obrazu i spektrograf pro plně automatizované experimenty

(Hardware i software musí podporovat speciální techniky pro zlepšení signálu.)

- Umožňuje nabízený systém provádění dvoubarevných poměrových měření dle podmínek uvedených v odst. 6.2. bodu 3. Zadávací dokumentace Veřejné zakázky? - [účastník doplní ANO nebo NE – viz hodnotící kritérium č. 3]. Pokud je uvedeno „ANO“, musí být součástí systému:

- Druhá kamera pro LIF - 1 ks kamera CMOS. Rozlišení min. 1900 x 1200 pixelů. Digitalizace min. 12 bit. Kamera musí být kompatibilní se zesilovačem obrazu s rychlou závěrkou. Kamera musí být použitelná jak samostatně, tak spolu se zesilovačem obrazu s rychlou závěrkou. Kamera musí být plně ovladatelná pomocí dodaného ovládacího a vyhodnocovacího softwaru, viz bod r v technické specifikaci.

- Druhý externí zesilovač obrazu s rychlou elektronickou závěrkou - Zesilovač obrazu musí být kompatibilní s CMOS kamerou. Elektronická závěrka bude umožňovat krátkou expoziční dobu. Nejkratší nastavitelná doba nebude delší než 5 ns. Rozsah vlnových délek: 200 nm – 850 nm. Zesilovač obrazu musí být plně ovladatelný pomocí dodaného ovládacího a vyhodnocovacího softwaru, viz bod r v technické specifikaci.

- Zobrazovací objektiv vhodný pro viditelnou a UV oblast (200 nm – 800 nm) - Objektiv musí být kompatibilní s kamerou. Ohnisková vzdálenost objektivu: >90 mm a < 110 mm. Světelnost objektivu je rovná nebo lepší než f/2.8

- Optické a mechanické příslušenství potřebné pro provádění experimentů metodou dvoubarevných poměrových měření LIF, jako jsou zejména dělič svazku a příslušné optické filtry, umožňující současné snímání stejného vzorku pomocí dvou kamer.

- Software pro měření a zpracování dat metodou dvoubarevných poměrových měření musí být plně integrován do softwarové platformy celého systému pro měření metodou LIF a PIV. Software musí být schopný plně ovládat kameru, zesilovač obrazu i spektrograf pro zcela automatizované experimenty.