Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Elektromechanický zkušební stroj 20kN

| Závazné technické parametry pro dodávku elektromechanického zkušebního stroje 20kN pro Fakultu strojní – Katedra aplikované mechaniky 330: |
| --- |
| Funkce/parametr | Požadovaná hodnota |
| Elektromechanické zatížení - maximální zatížení statické i dynamické alespoň 20kN - jmenovitý zdvih nejméně 150mm - zkušební rychlost - 0,01 mm/min až 100 mm/min - přestavovací rychlost - max. 100 mm/min - hlučnost menší než 70dB - realizace inkrementálních zkoušek tečení a relaxace - realizace zkoušek nízkocyklové únavy v tahu-tlaku do 2Hz se spolehlivým dlouhodobým provozem (možnost řízení v režimu silovém i deformačním) | ANO |
| Zatěžovací rám - vertikální rám s vysokou tuhostí, souosostí, odolností, životností a bezúdržbovým provozem. - umístění snímače síly tak, aby nebyl ovlivněn změnou teploty dle umístění teplotní komory, apod. - rozměry rámu musí být navrženy tak, aby byl kompatibilní s následujícím příslušenstvím: a) teplotní komora TH2700 (-40°C až 280°C) – max. výška vnější 720mm, hloubka vnější 480mm, šířka vnější 360mm, b) teplotní pec RP-PO-4-5TC (200°C až 1200°C) – vnější průměr 335mm, vnější výška 300mm, hmotnost 15kg, stativ pro umístění pece na zkušební stroj, chlazení zajištěno c) ukázkový vzorek pro výzkum cínové pájky (zkoušení do 125℃) – potřeba dodání upínačů pro únavové zkkoušky d) pneumatické samosvorné čelisti pro teplotní komoru THS321-20, upínací průměr 20mm, rozmezí teplot -70º až +350ºC, max. 20kN e) tyče pro připojení přípravku na 3-bodový ohyb, celková délka kratší tyče 577mm, celková délka delší tyče 186mm, upínací průměr 20mm | ANO |
| Extenzometry Musí být zajištěna kompatibilita systému s následujícími extenzometry: - biaxiální extenzometr 3560-BIA-010M-010-HT2 - extenzometr Epsilon 3549-010M-100-ST, vzdálenost hrotů 10mm - Mercury RT 3D DIC optický systém pro měření deformací | ANO |
| Číslicová řídící elektronika - vzorkovací frekvence pro číslicové řízení 1kHz - periodické průběhy, blokové průběhy, časové průběhy - možnost zadání kritéria ukončení zkoušky, počítané veličiny, inkrementální zkoušky - programovatelná archivace dat - rozšiřitelnost pro další měřící kanály - úplná kabeláž - integrovaná UPC jednotka pro zachování dat při výpadku energií - výstup 2 DA kanály ±10V, rozlišení 16 bitů | ANO |
| Programové vybavení - jednoduché a intuitivní ovládání, možnost skriptování - přednastavené typy zkoušek - nízkocyklová únava střídavý a míjivý cyklus, creep, relaxace, tahová zkouška – konstantní teplota a rychlost deformace - export do CSV - měřicí kanály: síla (N), pozice (mm), prodloužení na extenzometru (μm), teplota v teplotní komoře (C), teplota na vzorku (C) | ANO |
| Služby - dodávka do areálu a laboratoře místnost F124 - instalace v laboratoři F124 - ověření funkce a testovací zkoušky - zaškolení obsluhy v rozsahu 8 hodin pro 4 osoby včetně předvedení přednastavených zkoušek nízkocyklové únava střídavý a míjivý cyklus, creep, relaxace, tahová zkouška – konstantní teplota a rychlost deformace (dodání vzorků pro tyto zkoušky) | ANO |
| Maximální rozměry zařízení: Výška x šířka x hloubka 2500mm x 1500mm x 1000mm | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V                              dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby