Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Elektrická impedanční tomografie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka měřicího zařízení pro záznam 16kanálové elektrické impedanční tomografie (EIT).

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Elektrická impedanční tomografie musí splňovat tyto kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Budící a měřící frekvence |  |  |
| Rozsah | min. 100 Hz až 1 MHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozlišení | min. 40μHz @ f< 10kHz min. 2mHz @ 10kHz < f <500kHz min. 220mHz @ f>500kHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Přesnost Absolute | min. ± 100 ppm (při 25 °C) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Teplotní drift | max. ± 10 ppm v rozsahu provozních teplot | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Budící signál |  |  |
| Rozsah | min. 100 nA až 10 mA špičková amplituda | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozlišení | max. 3 μA | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Maximální trvalý výstupní proud | min. 50 mA | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napětí | max. ± 11 V (napájení z baterie ± 5 V) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Načasování měření |  |  |
| Snímková frekvence: 0,1 ... 100 fps (informace o omezeních - viz popis funkce - k maximální přípustné snímkové frekvenci) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost absolutní časové základny | min. ± 100 ppm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nastavení frekvenčního rozsahu |  |  |
| Typ zametání: lineární, logaritmický, seznam | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Body | min. 1 až 128 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Specifikace měřícího terminálu |  |  |
| Počet duálních portů s vysokou vstupní impedancí napětí měření a volitelná funkce vstřikování proudu | alespoň 16 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah vstupního napětí | min. ±10 V (při napájení z baterie ±5 V) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vstupní impedance (ve stavu bez vstřikování) | min. 1 TΩ, 2,3 pF | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Absolutní max. zkratový proud (zdroj/záporka) pro libovolné hodnoty Stav vstřikování portu | Min. 120 mA | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Stínění měřícího portu: je k dispozici uzemněné pasivní (kapacitní) stínění. | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Rozhraní Ethernet |  |  |
| Shoda se standardem: 10/100 Base-T, RJ45 (TCP/IP) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Rozhraní USB |  |  |
| Shoda se standardem: USB 2.0, FS (12 Mbits/s) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor: Micro USB typu B (plná rychlost USB) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace: 2500 V rms po dobu 1 minuty podle UL 1577 IEC 60950-1: 600 V rms (základní) DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 VIORM = 560 V peak | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Obecné specifikace |  |  |
| Požadavky na napájení: 12VDC (typ.), 18W (max.) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost | Max. 1,2 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Provozní podmínky: 0°C až 40°C, <80% relativní vlhkost bez kondenzace, 0...3000 m n. m. | Ano | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.