Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Binding technical parameters for the public contract delivery

Název veřejné zakázky:   Nositelný EEG a fNIRS měřicí systém

Public contract title: Wearable EEG and fNIRS measuring system

Předmětem zakázky je dodávka nositelného EEG a fNIRS měřicího systému.

The subject of the contract is the purchase of wearable EEC and fNIRS measuring systems

Požadavky - minimální technické požadavky MUSÍ BÝT SPLNĚNY:

Requirements – minimum technical requirements MUST BE MET:

Parametry měření EEG  signálu:

EEG signal measurement parameters:

16 měřicích kanálů

16 measuring channels

vzorkovací frekvence měřicích kanálů alespoň 250 Hz

sampling frequency of measuring channels at least 250 Hz

rozlišení měřicích kanálů alespoň 24 bitů

measurement channel resolution of at least 24 bits

úroveň šumu měřeného signálu menší než 0,6 µV RMS pro frekvence signálů mezi 1 a 30 Hz

measured noise level less than 0.6 µV RMS for signal frequencies between 1 and 30 Hz

Součástí dodaného systému pro měření EEG jsou aktivní měřicí elektrody

Active EEG measuring electrodes are part of the supplied EEG measurement system

Součástí je 3 osý akcelerometr

In-built 3-axis accelerometer

Rozhraní pro alespoň 8 trigrovacích signálů

Interface for at least 8 trigger inputs

Parametry měření fNIRS:

8 měřicích kanálů

8 measuring channels

Vzorkovací frekvence alespoň 10Hz

Sampling frequency at least 10Hz

Set 8 low power zdrojů záření Set of 8 low power radiation sources

Set 8 high- power zdrojů záření Set of 8 high-power radiation sources

Měřicí subsystémy EEG a fNIRS jsou kompatibilní.

The EEG and fNIRS measuring subsystems are compatible

Součástí dodávky je EEG čepice, která umožňuje současné umístění EEG a fNIRS měřicích systémů.

The delivery includes a EEG cap that allows the simultaneous placement of EEG and fNIRS measuring systems.

Zařízení jsou napájena bateriemi typu Li-ION The devices are powered by Li-ION batteries

Součástí objednávky jsou nabíjecí stanice pro každou ze součástí objednávky The deliver includes charging stations for each part of delivery

Naměřené hodnoty jsou přenášeny bezdrátově s dosahem alespoň 10 metrů ve vnitřním prostředí. The measured values ​​are transmitted wirelessly with a range of at least 10 meters indoors.

Součástí dodávky je software pro sběr měřených dat a jejich vizualizaci – 1 licence. The delivery includes software for collecting measured data and their visualization - 1 license.

Součástí dodávky jsou softwarové knihovny pro práci se zakoupenými měřicími zařízeními ve formě API knihoven alespoň pro programování vlastních aplikací pro měření a zpracování dat z popsaných hardwarových v programovacím prostředí MATLAB, C, Python. The delivery includes software libraries for work with purchased measuring devices in the form of APIs libraries at least for programming own applications for measuring and processing data from the purchased hardware in the MATLAB, C, Python programming language.

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

The supplier declares that the offered equipment meets all the above parameters according to this technical specification of the subject of the contract.

V/In ………………………… dne/on…………….

_______________________________

podpis oprávněné osoby

the authorized person’s signature