Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace Hysterezigrafu

Hysterezigraf pro měření tvrdých magnetických materiálů:

Předmětem dodávky je dodání Hysterezigrafu pro měření tvrdých magnetických materiálů, jeho instalace v laboratoři J110 hlavní budovy VŠB-TU Ostrava a zaškolení obsluhujícího personálu (3 osoby) v rozsahu 12h. Součástí předmětu je také doprava, montáž a instalace zařízení, jeho zprovoznění, dodávka funkčního systému hysterezigrafu včetně elektromagnetu, zdroje k elektromagnetu, veškeré potřebné elektroniky, řídícího počítače s příslušným softwarem, a veškerých dalších doplňků nezbytných k bezproblémovému provozu sytému.

Výrobce Hysterezigrafu:				uvede účastník

Přesné typové označení Hysterezigrafu:      	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Hysterezigraf a jeho příslušenství musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného hysterezigrafu a jeho příslušenství |
| --- | --- | --- |
| Maximální hodnota magnetického pole generovaného elektromagnetem při pokojové teplotě, kdy mezera mezi pólovými nástavci je 2 mm |  2400 kA/m | účastník uvede hodnotu |
| Trvalé homogenní magnetické pole generované elektromagnetem při pokojové teplotě při mezeře 50 mm mezi pólovými nástavci | > 600 kA/m | účastník uvede hodnotu |
| Šum magnetického pole | < 0.1% | účastník uvede hodnotu |
| Integrátor napětí pro stanovení magnetických parametrů jako magnetická indukce, magnetické pole, magnetický moment nebo polarizace - maximální rozlišení integrátoru při nejnižším měřicím rozsahu - počet měření za sekundu | ano alespoň 0.1 Vs alespoň 50 | uvede účastník účastník uvede hodnotu účastník uvede hodnotu |
| Teplotní měření - rozsah teplot - 2 pólové nástavce s integrovanými topnými tělesy - maximální hodnota magnetického pole generovaného elektromagnetem při použití pólových nástavců s integrovanými topnými tělesy při mezeře 2 mm mezi pólovými nástavci | ano alespoň 20 °C až 200 °C ano  1900 kA/m | uvede účastník účastník uvede hodnotu uvede účastník účastník uvede hodnotu |
| Řídící počítač (procesor AMD/Intel, operační systém Windows 10 64-bit, 8 GB RAM, DVD RW, HDD/SSD, klávesnice, myš, plochý monitor 24’’) se softwarem na bázi Windows umožňujícím zadávání vstupních parametrů, kontrolu, výpočty a zobrazení naměřených výsledků. | ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.