Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace dynamometru pro měření řezných sil obrábění s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dynamometru pro měření řezných sil obrábění s příslušenstvím, schopným komunikace se stávajícím řídicím a měřicím systémem, vybavený i vlastní jednotkou se zesilovačem a sběrem dat propojitelným pro záznam měření v PC. Dynamometr slouží pro dynamické a kvazistatické měření tří kolmých složek sil řezání a krouticího momentu při obrábění. Požadováno je využití typu dynamometru pracujícího na principu piezoelektrického jevu.

Podobný typ piezoelektrického dynamometru je již využíván Katedrou obrábění, montáže a strojírenské metrologie (avšak bez měření krouticích momentů) a zadavatel díky tomu již vlastní podpůrné rozhraní kombinovatelné s budoucím zařízením. Je tedy z technických důvodů žádoucí nákup dynamometru pracujícího na stejném principu, kdy pro měřící činnost je důležitá návaznost a provázanost měřicích zařízení.

Dynamometr (nebo systém) musí být kompatibilní se stávajícím řídicím a měřicím systémem od společnosti Kistler Eastern Europe s.r.o., tedy se zesilovačem 5070 A a systémem DAQ Box 5697A1.

Dynamometr:

Výrobce dynamometru: 	uvede účastník

Přesné typové označení:	uvede účastník

Počet kusů:			1 ks

Nabízený dynamometr musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Nabízené hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Princip měření | piezoelektrický | uvede účastník |
| Kalibrovaný v osách (Fx, Fy, Fz) | ANO | ANO |
| Možnost upínání na stůl obráběcího stroje šrouby | ANO | ANO |
| Upínací plocha dynamometru vybavena rastrem upínacích děr s metrickým závitem | min. M8 | uvede účastník |
| Měření sil řezání kovů v ose z (Fz) | v rozsahu min. 0 až 20 kN | účastník uvede hodnotu |
| Měření sil řezání kovů v ose x a y (Fx, Fy) | v rozsahu min. -5 až 5 kN | účastník uvede hodnotu |
| Měření krouticího momentu v ose M | min. -200 až 200 N.m | účastník uvede hodnotu |
| Přesnost měření sil | maximálně 0,5 % z maximální měřené hodnoty | účastník uvede hodnotu |
| Senzitivita (citlivost) Fx, Fy | větší než -7 pC/N | účastník uvede hodnotu |
| Senzitivita (citlivost) Fz | větší než -3 pC/N | účastník uvede hodnotu |
| Vlastní frekvence Fn (x,y) | větší než 1,5 kHz | účastník uvede hodnotu |
| Vlastní frekvence Fn (z) | větší než 4 kHz | účastník uvede hodnotu |
| Prahová hodnota (Threshold) | < 0,01 N | účastník uvede hodnotu |
| Stupeň ochrany krytí v prostoru obrábění IP67 dle EN 60 529 včetně 5 m kabelu | ANO | ANO |
| Prodlužovací kabel se stupněm ochrany krytí IP65 dle EN 60 529 | min. 5 metrů | ANO |
| Nástrojový držák | ANO | ANO |
| Jednotka se zesilovačem a sběrem dat propojitelná s PC (ovládání i náhled online průběhu měření) | ANO | ANO |
| Dynamometr propojitelný se systémem katedry (zesilovač 5070 A, DAQ Box 5697A1) | ANO | ANO |
| Rozměry upínací plochy dynamometru | min. průměr 100 mm | účastník uvede rozměry |
| Rozsah pracovních teplot | min. -10 až 70 °C | účastník uvede hodnotu |
| Dodávka zařízení včetně balení, dopravy, instalace, seřízení a zprovoznění | ANO | ANO |
| Záruka na zařízení od data dodání | min. 12 měsíců | účastník uvede hodnotu |
| Dynamometr plní funkci siloměrného rozhraní k upnutí obrobku, resp. nástroje | ANO | ANO |
| Zaškolení obsluhy (v ceně) | ANO | ANO |
| Kalibrace siloměru | min. v rozsahu 100 % a 10 % | uvede účastník |
| Hmotnost | do 5 kg | účastník uvede hodnotu |

Účastník prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby