Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Vstupní, výstupní a měřící karty vč. šasi

Předmětem dodávky jsou následující elektronické moduly.

Moduly (přístroje) bude možno použít samostatně nebo v kombinaci, přičemž je požadovaná vzájemná kompatibilita dodávaných elektronických modulů.

- Chassis pro multifunkční karty (typ 1):

Výrobce chassis pro multifunkční karty (typ 1):			uvede účastník

Přesné typové označení chassis pro multifunkční karty (typ 1):	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Chassis pro multifunkční karty (typ 1) musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Připojení | Ethernet | uvede účastník |
| Počet měřicích karet | min. 4 | uvede účastník |
| Podpora pro synchronizaci | ano | uvede účastník |
| Rozsah pracovních teplot | -40 až 70 ℃ nebo větší | uvede účastník |
| Trigger na desce | ano | uvede účastník |

- Chassis pro multifunkční karty (typ 2):

Výrobce chassis pro multifunkční karty (typ 2):			uvede účastník

Přesné typové označení chassis pro multifunkční karty (typ 2):	uvede účastník

Počet kusů: 	2 ks

Chassis pro multifunkční karty (typ 2) musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Připojení | USB | uvede účastník |
| Počet měřicích karet | min. 1 | uvede účastník |
| Podpora pro synchronizaci | ne | uvede účastník |
| Rozsah pracovních teplot | -20 až 55 ℃ nebo větší | uvede účastník |

- Měřicí karta s analogovými vstupy:

Výrobce měřicí karty s analogovými vstupy:			uvede účastník

Přesné typové označení měřicí karty s analogovými vstupy:	uvede účastník

Počet kusů: 	2 ks

Měřicí karta s analogovými vstupy musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet vstupních diferenciálních kanálů | min. 4 | uvede účastník |
| Vzorkovací frekvence | min. 100 vz./sek. na kanál | uvede účastník |
| Izolace | min. 250 Vrms | uvede účastník |
| Podporované senzory | alespoň můstek, RTD, termočlánek | uvede účastník |
| Měřené signály | napětí a proud | uvede účastník |
| Provedení vstupů | pružinové svorky | uvede účastník |

- Měřicí karta pro měření teploty:

Výrobce měřicí karty pro měření teploty:			uvede účastník

Přesné typové označení měřicí karty pro měření teploty:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Měřicí karta pro měření teploty musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet vstupních diferenciálních kanálů | min. 8 | uvede účastník |
| Vzorkovací frekvence | min. 400 vz./sek. | uvede účastník |
| Izolace | min. 250 Vrms | uvede účastník |
| Podporované senzory | alespoň PT100, RTD | uvede účastník |
| Provedení vstupů | pružinové svorky | uvede účastník |

- Vstupně-výstupní karta pro číslicové signály (typ 1):

Výrobce vstupně-výstupní karty pro číslicové signály (typ 1):	uvede účastník

Přesné typové označení vstupně-výstupní karty pro číslicové signály (typ 1):	uvede účastník

Počet kusů: 	2 ks

Vstupně-výstupní karta pro číslicové signály (typ 1) musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet obousměrných kanálů | min. 32 | uvede účastník |
| Standard | 5V TTL | uvede účastník |
| Rychlost aktualizace | 7 µs nebo méně | uvede účastník |
| Izolace | 60 VDC | uvede účastník |
| Provedení vstupů-výstupů | D-SUB | uvede účastník |

- Měřicí karta pro měření proudu:

Výrobce měřicí karty pro měření proudu:			uvede účastník

Přesné typové označení měřicí karty pro měření proudu:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Měřicí karta pro měření proudu musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet vstupních single-ended kanálů | min. 16 | uvede účastník |
| Vzorkovací frekvence | 500 vz./sec. | uvede účastník |
| Rozlišení | 24 bitů | uvede účastník |
| Rozsah měřeného proudu | -20 až 20 mA nebo více | uvede účastník |
| Izolace | min. 250 Vrms | uvede účastník |
| Provedení vstupů | pružinové svorky | uvede účastník |

- Vstupně-výstupní karta pro číslicové signály (typ 2):

Výrobce vstupně-výstupní karty pro číslicové signály (typ 2):	uvede účastník

Přesné typové označení vstupně-výstupní karty pro číslicové signály (typ 2):	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Vstupně-výstupní karta pro číslicové signály (typ 2) musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet obousměrných kanálů | min. 4 | uvede účastník |
| Standard | 3.3V TTL | uvede účastník |
| Rychlost aktualizace | 55 ns nebo méně | uvede účastník |
| Provedení vstupů-výstupů | BNC | uvede účastník |

- Karta s analogovými napěťovými výstupy:

Výrobce karty s analogovými napěťovými výstupy:			uvede účastník

Přesné typové označení karty s analogovými napěťovými výstupy:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Karta s analogovými napěťovými výstupy musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet výstupů | min. 2 | uvede účastník |
| Rozsah napětí | 0 až 3 Vrms | uvede účastník |
| Proud výstupu | min. 7 mA | uvede účastník |
| Rozlišení | min. 24 bitů | uvede účastník |
| Provedení výstupů | BNC | uvede účastník |
| Frekvence aktualizace | min. 51200 vz./sec. | uvede účastník |

- Karta s analogovými napěťovými vstupy (typ 1):

Výrobce karty s analogovými napěťovými vstupy (typ 1):		uvede účastník

Přesné typové označení karty s analogovými napěťovými vstupy (typ 1):uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Karta s analogovými napěťovými vstupy (typ 1) musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet single-ended kanálů | min. 8 | uvede účastník |
| Rozsah napětí | -10 až 10 V nebo větší | uvede účastník |
| Rozlišení | min. 12 bitů | uvede účastník |
| Provedení výstupů | šroubovací svorky | uvede účastník |
| Izolace | min. 250 Vrms | uvede účastník |
| Vzorkovací frekvence | min. 500000 vz./sec. | uvede účastník |

- Karta s analogovými napěťovými vstupy (typ 2):

Výrobce karty s analogovými napěťovými vstupy (typ 2):		uvede účastník

Přesné typové označení karty s analogovými napěťovými vstupy (typ 2):uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Karta s analogovými napěťovými vstupy (typ 2) musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet diferenciálních kanálů | min. 16 | uvede účastník |
| Rozsah napětí | -10 až 10 V nebo větší | uvede účastník |
| Rozlišení | min. 24 bitů | uvede účastník |
| Provedení výstupů | pružinové svorky | uvede účastník |
| Izolace | min. 250 Vrms | uvede účastník |
| Vzorkovací frekvence | min. 10000 vz./sec. | uvede účastník |
| Současné vzorkování kanálů | ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.