Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Univerzální vysokotlaká aparatura

Předmětem zakázky je dodávka laboratorního multifunkčního vysokotlakého zařízení na syntézu nanočásticových materiálů a aerogelů. Využitím superkritického CO2 či jeho kombinace s přetlakovými alkoholy či vysokotlakou H2O budou připravovány nanostrukturované materiály. Zařízení by mělo být dimenzováno i na přípravu různých makroskopických forem nanočásticových materiálů větších rozměrů, tudíž by svoji konstrukcí (zejména prostor pece) a průtoky mělo být dimenzované i na extrakční patrony větších objemů (např. až 500 mL) a případně i větší průtoky superkritického CO2 (až 100g/min). Zařízení je požadováno i s automatickým regulátorem zpětného tlaku, separátorem a recyklem CO2.

Klíčovými součástmi vysokotlakého zařízení je teplotně nastavitelná pec, do níž je umístěna extrakční patrona, směšovač CO2 a rozpouštědla (temperovaný v peci před vstupem do patrony), vysokotlaká pumpa na CO2, ko-solvent pumpa pro vodu/organické rozpouštědlo, průtokoměr CO2, regulátor zpětného tlaku, separátor a recyklace CO2.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Parametry pro práci se superkritickým CO2: |  |
| Nastavitelný tlak vysokotlaké pumpy na CO2 až do 1000 bar a teplota v peci do 150°C (pro práci se superCO2) | ANO |
| Regulovatelný průtok CO2 v rozmezí 0-50 g/min | ANO |
| Průtokoměr CO2 | ANO |
| Možnost nástřiku H2O/organického rozpouštědla do proudu superkritického CO2, tj. přítomnost vysokotlaké ko-solvent pumpy (do 700 bar, průtok 10ml/min) | ANO |
| Temperace směsi CO2 a rozpouštědla (tj. temperovaný směšovač) zapojený před extrakční patronou | ANO |
| Automatický regulátor zpětného tlaku | ANO |
| Separátor (s kontrolou procesních parametrů), s možností odpojení separátoru v případě potřeby | ANO |
| Recyklace expandovaného CO2, s možností jeho případného odpojení v případě potřeby | ANO |
| Filtr k recyklační smyčce | ANO |
| Manuální odvzdušňovací ventil (k rychlé expanzi tekutiny z extrakční patrony, umístěný za extrakční patronou) | ANO |
| Sada přívodu CO2 včetně adaptéru pro láhev s CO2, zpětného ventilu a ¼” potrubí SS 316L | ANO |
| Okénko/průzor na dveřích pece (umožňující pozorování patron uvnitř pece) | ANO |
| Parametry pro práci s vysokotlakou/podkritickou H2O: |  |
| Nastavitelný tlak na ko-solvent pumpě a teplota v peci pro práci s vysokotlakou H2O do 400 bar a 250°C. | ANO |
| Parametry pro práci s přetlakovým alkoholem (PLE): |  |
| Nastavitelný tlak na ko-solvent pumpě a teplota v peci pro práci s rozpouštědly do 400 bar a 250°C. | ANO |
| Extrakční patrony: |  |
| Nerezová patrona (do 700 bar, objem 50 mL) | ANO |
| Nerezová patrona (do 700 bar, objem 100 mL) | ANO |
| Nerezová patrona (do 700 bar, objem 200 mL) | ANO |
| Nerezová patrona (do 700 bar, objem 500 mL) | ANO |
| Safírova cela (do 700 bar, objem min. 10mL) | ANO |
| Ostatní: |  |
| Set náhradních komponent: 2 ks HPV200 ml PTFE těsnění hrdla 1 ks Sintrovaný disk - 1/2" / 10 um (čistitelný) 2ks S50 o-ring těsnění k separátoru 4ks Sada těsnění k regulátoru zpětného tlaku 700 bar 4ks Sada těsnění pro 2 hlavy čerpadla CO2 (PTFE těsnění hrdla a vytlačovací kroužky) 4ks Sada zpětných ventilů pro hlavu čerpadla CO2 | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby