TECHNICKÁ SPECIFIKACE – Motorizovaný rotační mikrotom s elektronickým posuvem vzorku

Požadované zařízení musí splňovat následující kritéria:

Popis zařízení:

Lékařský laboratorní motorizovaný rotační mikrotom s elektronickým posuvem.

Parametry

Rotační mikrotom, motorizovaný elektronicky řízený pohon, možnost použití v manuálním módu

- při použití v motorizovaném módu možnost ovládání i jen jednou rukou, ovládání pomocí odnímatelného „remote“ ovládacího modulu

- řezání v motorizovaném módu řízené tachogenerátorem zajišťující hladký řez vzorků s nehomogenní strukturou a tvrdostí

- zabezpečené Spouštění řezu

- min. 2 nezávislé bezpečnostní brzdy řezného kola

- při manuálním režimu možnost „rocking“ módu

- displej se zobrazováním veškerých pracovních informací a s možností volby parametrů

- křížová válečková ložiska (nebo obdobné řešení) – zajišťují bezproblémový a lehký posuv, usnadňují kalibraci a zaručující přesný chod mechanismu i při náročném použití

- retrakce vzorku 40 μm (možnost vypnutí)

- rozsah vertikálního pohybu vzorku (zdvihu) min. 70 mm

- rozsah horizontálního posunu vzorku (vzorek se posouvá směrem k noži) min. 25 mm

- možnost zpracování obzvláště velkých vzorků („megakazety“ min. 72 mm, atypické vzorky)

- možnost definice řezného okna spolu s nastavením rychlosti řezu v rozsahu 0-450 mm/s

- min. 4 volitelné řezné módy

- trojosé nastavení pozice vzorku X, Y ±8°, Z 360° s definicí nulové pozice

- pomocné vodící lišty

- oddělitelný ovládací panel lze použít na obou stranách přístroje s možností volby pozice

ovládacích prvků (vpravo nebo vlevo na ovládacím panelu)

- plynulá jednoduchá regulace rychlosti posuvu vzorku pomocí ovládacích prvků

- přepínání zkrajování/řezání a nastavení tloušťky řezu pomocí jediného ovládacího prvku

- minimální rozsah tloušťky řezu: 0,5 až 100 μm

Minimální rozlišení:

- 0,5 μm od 0,5 do 5 μm

- 1 μm od 5 do 20 μm

- 2 μm od 20 do 30 μm

- 5 μm od 30 do 60 μm

- 10 μm od 60 do 100 μm

Rozsah trimování 5 - 500 μm

Rozlišení:

- 5 μm od 5 do 30 μm

- 10 μm od 30 do 100 μm

- 20 μm od 100 do 200 μm

- 50 μm od 200 do 500 μm

Integrovaný odnímatelný zásobník pro řezný odpad (antistatický) pokrývající celou pracovní plochu pod nožem.

Držák kazet s rychloupínáním (nebo standardní nastavitelný držák)* pro upnutí vzorku.

Vstup (konektivita) pro připojení nožního spouštěcího pedálu.

Volitelně je možné použít chlazené hlavy pro uchycení vzorku (doplňkové příslušenství)

Volitelně je možné doplnění o systém pro manipulaci se vzorky s laminárním vodním dopravníkem a vyhřívanou vodní lázní (doplňkové příslušenství)

Technické parametry

Maximální rozměry (H x Š x V): 600 x 500 x 350 mm

Hmotnost: max. 50 kg

Napájení: 240 V, 50 - 60 Hz

Maximální hlučnost: 50 dB

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA: 	500 000 Kč bez DPH