Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Závazné technické parametry pro asynchronní dynamometr zkušebny spalovacích motorů včetně příslušenství

Předmětem veřejné zakázky je dodávka asynchronního dynamometru s měničem, schopným komunikace se stávajícím řídicím a měřicím systémem a definovaného příslušenství, které se skládá zejména z čidel a snímačů, spotřeboměru a emisního přístroje.

Měřící systém včetně příslušenství musí zajistit alespoň následující hlavní funkce a požadavky:

- Měřit motor o výkonu alespoň 300 kW

- Měření točivého momentu pomocí momentové příruby.

- Pomocí měrné příruby dovolit měření momentů od setrvačných hmot při dynamických změnách rychlosti otáčení.

- Snadnou kalibraci pomocí kalibračních závaží.

- Měřit spalovací motor v režimech definovaných řídícím systémem.

- Simulovat startér spalovacího motoru.

- Dynamometr umožňuje funkci pohonu i brzdy v obou směrech otáčení.

- Napáječ dynamometru musí garantovat provoz s nulovými zpětnými vlivy na napájecí soustavu (cos FI=1).

- Soustava čidel a snímačů musí zajistit základní měření teplot, tlaků v definovaných místech měřeného spalovacího motoru a tlak, teplotu a vlhkost ve zkušebně.

- Musí být možno měřit součinitel přebytku vzduchu lambda

- Musí být možno měřit a vyhodnocovat otáčky turbodmychadla.

- Příslušenství dynamometru musí být schopno z hlediska HW i SW zajistit vyčítání hodnot z řídící jednotky měřeného spalovacího motoru a zobrazovat hodnoty  na monitoru operátora.

- Při měření musí být možno měřit vhodnou metodou (např. na základě coriollisova principu)  spotřebu paliva měřeného spalovacího motoru.

- Při měření musí být možno měřit emise výfukových plynů (koncentrace základních výfukových plynů (CO, CO2,HC,NO,O2)

Základní technická specifikace = musí být alespoň splněno:

- Dynamometr musí splňovat v motorickém režimu minimálně tyto parametry:

  - Moment na hřídeli alespoň 550Nm v oblasti 0 – 5280 min-1

  - Konstantní výkon 305kW v oblasti 5280-10000 min-1

- Požadovaná přesnost měření momentu minimálně +/- 0,02% z hodnoty nominálního momentu měrné příruby.

- Minimální požadované parametry dynamometru:

  - Alespoň 305 kW / 400V / 5289 min-1 / 550 Nm

  - Alespoň 305 kW / 400V / 6500 min-1 / 448 Nm

  - Alespoň 305 kW / 400V / 10000 min-1 / doplní účastník, minimálně však 250 (bude hodnoceno v rámci hodnotícího kritéria č. 2 Nm

- Požadované maximální otáčky minimálně 10000 min-1

- Maximální setrvačná hmotnost rotoru motoru dynamometru 0,29 kgm2.

- Minimální požadavky na spojovací kardan/hřídel:

  - Max. krouticí moment 680 Nm

  - Max. otáčky 6500 min-1

- Z hlediska diagnostického příslušenství dynamometru je vyžadováno alespoň 3 x měření teploty ve vinutí a 2 x v ložiscích s hlášením do měniče nebo řídicího systému zkušebny.

- Požadavek na přírubu měření krouticího momentu nominálním rozsahem alespoň 1kNm nebo vyšší.

- Minimálně jedna širokospektrální lambda sonda s převodníkem s přepočtovými filtry a napojením do řídicího a měřicího systému včetně zajištění vizualizace hodnoty na monitoru operátora

- Minimálně  jeden snímač otáček turbodmychadla s převodníkem a napojením do řídicího a měřicího systému včetně zajištění vizualizace hodnoty na monitoru operátora. Snímač vybaven volbou počtu lopatek turbodmychadla a volitelnými kroky měření pulsů. Přesnost do 0,2% z rozsahu. Rozsah měření 200-400 000 min-1.

- Minimálně jeden měřící systém na měření atmosférických podmínek ve zkušebně (absolutní tlak, teplota, relativní vlhkost) s konektorem pro připojení do stávající skříňky měření

- Minimálně sedm snímačů na měření relativního tlaku s konektorem pro připojení do stávající skříňky měření.

- Minimálně čtyři snímače typu PT100 s konektorem pro připojení do stávající skříňky měření.

- Minimálně čtyři termočlánky typu K s konektorem pro připojení do stávající skříňky měření.

- Spotřeboměr musí pracovat minimálně v rozmezí od 3 do 30 kg paliva / hod.

- Spotřeboměr musí být schopný měřit jak motorový benzín, tak naftu.

- Přesnost spotřeboměru musí být  <0,2 % FS.

- Měření emisí musí probíhat s přesností minimálně:

  - CO: 0% – 15% z objemu

  - HC: 0 ppm – 9999 ppm z objemu

  - CO2: 0% - 20% z objemu

  - O2: 0% - 25% z objemu

  - NO: 0 ppm – 5000 ppm z objemu

Ostatní položky týkající se příslušenství stroje a služby, které jsou součástí Plnění:

- Součástí dynamometru bude sada kalibračních ramen a závaží pro kalibraci až do nominální hodnoty krouticího momentu točivého stroje.

- Dynamometr bude dodán s podstavcem pro možnost kotvení do T-drážkové desky zkušebny.

- Pro mechanické spojení s testovaným motorem bude dodán kardan, zakončený přírubou.

- Systém dynamometru musí být kompatibilní se stávajícím řídícím a měřícím systémem DMS od společnosti TES Vsetín s.r.o.

- Základní zprovoznění systému se zaškolením obsluhy

- Dodávka včetně potřebného příslušenství, propojovacích kabelů, konektorů, napájecích zdrojů, držáků a stojanů.

- Dokumentace dle příslušných předpisů (návod k obsluze v českém nebo anglickém jazyce).