Příloha č. 1 Technická specifikace

Veřejná zakázka:  Počítačem řízený multikanálový potenciostat/galvanostat

Přesné typové označení potenciostat/galvanostat s teplotně řízenou pecí: uvede dodavatel

Počet kusů: 1

Zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria:

Počítačem řízený multikanálový potenciostat/galvanostat umožňující AC/DC měření s vestavěným modulem pro impedanční měření (EIS). Potenciostat/galvanostat musí být dodán spolu s ovládacím softwarem, který umožňuje kontrolu elektrochemických měření a zároveň poskytuje flexibilitu při vytváření vlastních experimentálních procedur. Softwarový balík musí také zahrnovat všechny nástroje, které jsou potřebné pro vyhodnocení získaných elektrochemických a impedančních dat. Tento software musí pracovat s 64bit operačním systémem Windows 10 a 11.

Technická specifikace předmětu

- Potenciostat/galvanostat

- Minimální počet nezávislých kanálů: 8

- Z toho nejméně 1 z kanálů s EIS:

- Frekvence EIS nejméně do 1 MHz

- Měřící systém musí umožnit jak 2 elektrodový tak i 3 elektrodový režim měření

- Minimální rozsah pracovního (Compliance) napětí: +/- 10 V

- Maximální proud: alespoň +/- 1 A na kanál

- Rozlišení měřeného proudu alespoň 0,8 nA

- Rozlišení měřeného potenciálu: alespoň 5 μV

- Měření impedance musí být možné v rozsahu minimálně 10 μHz až 1 MHz.

- Je požadováno, aby každý instalovaný kanál byl vybaven dalšími nezávislými analogovými a digitálními (trigger) vstupy a výstupy

- Akviziční čas pro jeden měřicí bod alespoň 20 μs nebo lepší

- Komunikace a přenos dat s PC prostřednictvím Ethernetového rozhraní

- Systém umožňuje budoucí rozšíření externími boostry až do proudu 800 A

- Systém musí umožnit připojení termočlánku na každém z instalovaných kanálu pro kontrolu teploty měřené cely v rozsahu teplot nejméně -10°C až 100°C

- Systém bude obsahovat teplotně řízenou pec s přesností +/-0,5 celsia s následujícími požadavky:

- Vnitřní objem nejméně: 110 L

- Počet poliček nejméně: 2, s možností rozšíření počtu

- PC konektivita: Ethernet

- Software a příslušenství

Součástí dodávky musí být:

- software umožňující kontrolu potenciostatu a analýzu dat včetně EIS

- software musí být vybaven pomocným SW nástrojem pro hodnocení kvality EIS

- software umožňuje simulaci i fitování EIS dat

- kabely pro připojení všech instalovaných kanálů

- PC – CPU: nejméně i5 nebo ekvivalentní, RAM 16 GB, SSD 500 GB, 2xEthernet (RJ 45) i pro připojení k LAN síti zadavatelem, OS Win 10/11 Pro 64 bit ENG, LCD 24"

Uživatelská podpora

Cena bude zahrnovat základní školení uživatele, který je zároveň podmínkou pro řádné předání a příjem dodaného zařízení v následujícím rozsahu:

Základní školení pracovníků zadavatele zahrnující základní a rutinní operace, pro nejméně 2 pracovníky zadavatele v rozsahu 8 hodin. Školení bude vedeno kvalifikovaných servisním technikem certifikovaným výrobcem.

Školení se uskuteční v místě instalace zařízení.

Přesné typové označení potenciostat/galvanostat: uvede dodavatel

Počet kusů: 1

Zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria:

Počítačem řízený multikanálový potenciostat/galvanostat umožňující AC/DC měření s vestavěným modulem pro impedanční měření (EIS). Potenciostat/galvanostat musí být dodán spolu s ovládacím softwarem, který umožňuje kontrolu elektrochemických měření a zároveň poskytuje flexibilitu při vytváření vlastních experimentálních procedur. Softwarový balík musí také zahrnovat všechny nástroje, které jsou potřebné pro vyhodnocení získaných elektrochemických a impedančních dat. Tento software musí pracovat s 64bit operačním systémem Windows 10 a 11.

Technická specifikace předmětu

- Potenciostat/galvanostat

- Minimální počet nezávislých kanálů: 8

- Z toho nejméně 2 z kanálů s EIS:

- Frekvence EIS nejméně do 1 MHz

- Měřící systém musí umožnit jak 2 elektrodový tak i 3 elektrodový režim měření

- Minimální rozsah pracovního (Compliance) napětí: +/- 10 V

- Maximální proud: alespoň +/- 1 A na kanál

- Rozlišení měřeného proudu alespoň 0,8 nA

- Rozlišení měřeného potenciálu: alespoň 5 μV

- Měření impedance musí být možné v rozsahu minimálně 10 μHz až 1 MHz.

- Systém musí umožnit připojení termočlánku na každém z instalovaných kanálu pro kontrolu teploty měřené cely v rozsahu teplot nejméně -40°C až 150°C

- Je požadováno, aby každý instalovaný kanál byl vybaven dalšími nezávislými analogovými a digitálními (trigger) vstupy a výstupy

- Akviziční čas pro jeden měřicí bod alespoň 20 μs nebo lepší

- Komunikace a přenos dat s PC prostřednictvím Ethernetového rozhraní

- Systém umožňuje budoucí rozšíření externími boostry až do proudu 800 A

- Software a příslušenství

Součástí dodávky musí být:

- software umožňující kontrolu potenciostatu a analýzu dat včetně EIS

- software musí být vybaven pomocným SW nástrojem pro hodnocení kvality EIS

- software umožňuje simulaci i fitování EIS dat

- kabely pro připojení všech instalovaných kanálů

- PC – CPU: nejméně i5 nebo ekvivalentní, RAM 16 GB, SSD 500 GB, 2xEthernet (RJ 45) i pro připojení k LAN síti zadavatelem, OS Win 10/11 Pro 64 bit ENG, LCD 24"

Uživatelská podpora

Cena bude zahrnovat základní školení uživatele, který je zároveň podmínkou pro řádné předání a příjem dodaného zařízení v následujícím rozsahu:

Základní školení pracovníků zadavatele zahrnující základní a rutinní operace, pro nejméně 2 pracovníky zadavatele v rozsahu 8 hodin. Školení bude vedeno kvalifikovaných servisním technikem certifikovaným výrobcem.

Školení se uskuteční v místě instalace zařízení.