Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Laserový granulometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laserového granulometru, včetně dopravy do místa plnění.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Principy a možnosti měření: Laserová difrakce k měření velikosti částic a distribuce velikosti částic materiálů Mie nebo Fraunhofer teorie rozptylu světla Počet velikostních tříd 100 Měření suchou i mokrou cestou Přesnost min. 0.7 % Reprodukovatelnost min. 1 % Konstrukce vstupní jednotky, která dosahuje disperze ve standardních laboratorních kádinkách o objemu 250 ml, 600 ml a 1000 ml Měření od 0,01 µm - 3500 µm pomocí jediné optické měřicí dráhy Software řídí systém během procesu měření a analyzuje rozptylová data pro výpočet distribuce velikosti částic Rychlost sběru dat 10 kHz Optická jednotka v reverzním Fourierově uspořádání

Měřící rozsah: 0,01 - 3500 µm (mokrá cesta) 0,1 - 3500 µm (suchá cesta)

Typ analýzy: suchá a mokrá analýza

Možná doba měření: Doba měření do 15 sekund (mokrý způsob) Doba měření do 60 sekund (suchý způsob)

Ovládání měřícího zařízení: Ovládaná nebo automatická jednotka pro rozptyl vzorku na vstupu do zařízení Software pro ovládání, obsluhu zařízení a vyhodnocení měření

Další nároky: Laserová bezpečnost třídy 1 IEC60825-1 Napájení 100/240 V, 50/60 Hz max. 200 W Součástí dodávky je PC s monitorem Součástí dodávky je kompresor 8bar pro zásobování suché dispergace (zásobník 50 l) Součástí dodávky je HEPA13-rated Cyklonový vysavač

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby