Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace přístroje, jeho součástí a příslušenství

Název veřejné zakázky:	Quenching DILATOMETR

Předmět veřejné zakázky:	Quenching DILATOMETR  s vysoce rychlým ohřevem a chlazením vzorku (funkce kalicí dilatometr) včetně deformační jednotky (deformation module), jednotky pro měření v tahu a tlaku (tension/compression module) a s optickým měřícím bezkontaktním systémem v kolmé ose k ose měření. Quenching DILATOMETR bude užíván k odbornému studiu dějů tepelného zpracování oceli a slitin kovů. Přístroj umožní plně automatické stanovení diagramů TTT (Time-Temperature Transformation diagram), CCT (Continuous Cooling Transformation diagram) a DTTT (Develop Time-Temperature-Transformation diagrams, ke zkoumání creepu a relaxačních procesů). Quenching DILATOMETR umožní měření až do teploty 1700°C, řízení a sběr dat bude prováděno pomocí počítače s řídícím softwarem.

Počet: 				1 kus

| Základní technické parametry | Závazné hodnoty |
| --- | --- |
| Plně automatické stanovení diagramů TTT (Time-Temperature Transformation diagram), CCT (Continuous Cooling Transformation diagram), DTTT (Develop Time-Temperature-Transformation diagrams, ke zkoumání creepu a relaxačních procesů) pomocí SW, který je jeho součásti | ano |
| Možnost sledovat procesy creepu a zotavení | ano |
| Možnost variabilního nastavení experimentálních podmínek (teplot, rychlostí ohřevu a ochlazování) a jejich kombinace | ano |
| Vybavení svařovací jednotkou pro připevnění termočlánků na vzorek v inertní atmosféře včetně základní sady materiálu a termočlánků | ano |
| Vybavení uzavřeným chladícím okruhem s nucenou cirkulací chladicí kapaliny s chladící kapacitou | ≥ 1000 W |
| Automatické řízení průtoku chladící vody a plynu a zabezpečení pro případ destrukce termočlánku a následného přehřátí | ano |
| Vakuová pumpa, s funkcí vytvořit hodnotu vakua | ≤ 10-5 mbar |
| Optická jednotka s optickým měřícím bezkontaktním systémem v kolmé ose k ose měření/deformace vzorku pracující ve všech prvcích sestavy (se všemi jednotkami systému) včetně kalicího dilatometru s rychlým chlazením (quenching), deformační jednotky, jednotky pro měření v tahu a tlaku. | ano |
| Ve všech režimech indukční ohřev s konstantní sinusovou frekvencí s amplitudově řízeným výkonem. | ano |
| Umožnění cyklicky opakovaných měření s programovatelným teplotním profilem automaticky jdoucích za sebou v počtu cyklů (při funkci kalicí dilatometr) | Min. 10000 cyklů |
| Měření elektricky vodivých vzorků až do stanovené teploty | Min. do 1700°C. |
| Rychlost ohřevu vzorku (při funkci kalicí dilatometr) | ≥ 3000 °C/sekundu |
| Rychlost chlazení vzorku (při funkci kalicí dilatometr) | ≥ 1500°C/sekundu |
| Možnost měření válcových (plný průřez) a trubkových (dutých) vzorků v rozsahu velikosti vzorku délky L a vnějšího průměru D (při funkci kalicí dilatometr) | Min. rozsah L = (5 až 10 mm); Min. rozsah D = (2 až 4 mm) |
| Měřící rozsah A s rozlišením B (při funkci kalicí dilatometr) | Min. A = +/- 5 mm (Min. od -5 mm do + 5 mm) B ≤ 0,05 mikrometrů |
| Lineární i logaritmický sběr dat (při funkci kalicí dilatometr) | ano |
| Chlazení nuceným (umělým) lineárním prouděním a taky přirozeným (samovolným) prouděním (při funkci kalicí dilatometr) | ano |
| Měření pod vzduchem, ve vakuu nebo v inertní atmosféře (při funkci kalicí dilatometr) | ano |
| Řízení průtoku plynu zpětnou vazbou s četností (při funkci kalicí dilatometr) | ≥1000 Hz |
| Záznam všech parametrů včetně průtoku plynu je pořizován s frekvencí (při funkci kalicí dilatometr) | ≥1000 Hz |
| Software pro řízení a vyhodnocování včetně rychlosti transformace, TTT, CCT a DTTT diagramů | ano |
| Měření uniformity teploty vzorku s přesností A pomocí minimálně 3 nezávislých termočlánků umístěných na vzorku současně (při funkci kalicí dilatometr) | A ≤ 0,1°C |
| Umožnění budoucí rozšíření o modul (o možnost) pro měření elektricky nevodivých vzorků | ano |
| Umožnění budoucí rozšíření o jednotku (o možnost) pro velmi přesné stanovení koeficientu teplotní roztažnosti s nastavitelným přítlakem a rozlišením minimálně 0,02 mikrometru | ano |
| Možnost budoucího rozšíření o možnost chlazení kapalným dusíkem od teploty minimálně -130°C (-130 stupeň Celsia = 143,15 Kelvin). Chladicí médium kapalný dusík nepřichází do styku se vzorkem a jako plyn je i u subambientních teplot (provádění experimentů pod laboratorní teplotou = subambientní teplotou, tj. cca pod 23 °C) použit „krycí plyn“ (inertní atmosféra) – helium | ano |
| Deformační jednotka (měření deformace) se základními technickými parametry: | Závazné hodnoty |
| Deformační jednotka s rychlostí deformace v rozsahu | Min. (0,01 mm/sekundu až 200 mm/sekundu) |
| Maximální teplota | ≥ 1700°C |
| Chladící rychlost deformační jednotky | ≥ 50 °C/sekundu |
| Síla A s rozlišením B | A ≥ 20kN B ≤ 2 N |
| Minimální deformace | ≤ 0,1 mm |
| Omezení počtu deformačních kroků | ano |
| Měření válcových vzorků (plný průřez) v rozsahu velikosti vzorku délky L a průměru D | Min. rozsah L = (3 až 10 mm); Min. rozsah D = (3 až 5) mm |
| Sběr dat z deformační jednotky probíhá paralelně. Všechna data jsou sbírány simultánně rychlostí A pro každý jednotlivý údaj, data nejsou multiplexována | A ≥ 30000 Hz |
| Možnost provádět měření pod vzduchem, ve vakuu nebo v inertní atmosféře | ano |
| Jednotka pro měření deformace v tahu a tlaku se základními technickými parametry: | Závazné hodnoty |
| Rychlost deformace v rozsahu | Min. (0,01 mm/s až 20 mm/s) |
| Maximální teplota | Min. 1700°C |
| Chladící rychlost deformační jednotky | Min. 50 °C/sekundu |
| Síla v rozsahu A s rozlišením B | Min. A= +/- 10kN (min. v rozsahu -10kN až +10 kN) B ≤ 2 N |
| Měření válcových vzorků (plný průřez) délky L a průměru D, dané rozměry se vztahují k měřící části vzorku. Vzorek musí umožňovat vhodné uchycení v přístroji (může se lišit dle konstrukce přístroje) | L ≥ 10 mm; D ≥ 5 mm |
| Možnost měření plochých vzorků (Flat Sample) délky L a průřezu = T (tloušťka) x W (šířka), dané rozměry se vztahují měřící části vzorku. Vzorek musí umožňovat vhodné uchycení v přístroji (může se lišit dle konstrukce přístroje) | L ≥ 10 mm; Min. rozsah T = (2 až 5 mm); W ≥ 5 mm |
| Rozsah deformace | ≥ +/- 5 mm (Min. v rozsahu – 5 mm až + 5 mm) |
| Minimální deformace | ≤ 0,1 mm |
| Paralelní sběr dat z jednotky pro tah a tlak. Simultánní sběr dat rychlostí A pro každý jednotlivý údaj, data nejsou multiplexována | A ≥ 30000 Hz |
| Měření pod vzduchem, ve vakuu nebo v inertní atmosféře | ano |
| Optická jednotka (pro měření deformace) se základními technickými parametry: | Závazné hodnoty |
| Optický způsob měření deformace vzorku během experimentu v ose kolmé na osu upevnění vzorku. Provádění záznamu v rozsahu A s rozlišením B a s frekvencí měření C. | A ≥ 20 mm B ≤ 0,1 mikrometru C ≥ 2400 Hz |
| Použití optického způsobu měření snímání dat simultánně s ostatními prvky systému (jednotkami systému) Quenching DILATOMETRU. Možnost použití optické jednotky pro všechny měřící systémy (jednotky systému) včetně dilatometru s rychlým ohřevem a chlazením (quenching - při funkci kalicí dilatometr), deformační jednotky, jednotky pro měření v tahu a tlaku. | ano |
| Všeobecné a další technické požadavky: | - |
| Dodávka, instalace a školení obsluhy Quenching DILATOMETRU na místě | ano |
| Součásti plnění veřejné zakázky je dodávka počítače s potřebným příslušenstvím, operačním systémem a potřebným SW jako řídící jednotky Quenching DILATOMETRU | ano |
| Záruka | Min. 24 měsíců |

Poznámka: Min. = minimální hodnota

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby