Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:   Přístroj TG/DSC s příslušenstvím

Předmětem zakázky je dodávka přístroje TG/DSC včetně příslušenství.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí splňovat následující technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Parametry přístroje |  |
| Teplotní rozsah | lab. teplota až 1500°C (teplota vzorku) |
| Rychlost ohřevu | 0,1 až min. 50 oC/min |
| Rozlišení teploty | 0,01 oC |
| Přesnost teploty | 0,2 oC |
| Kapacita vzorku | 200 mg |
| Dynamický rozsah vah | 200 mg |
| Rozlišení signálu vah | 0,1 μg a méně |
| Drift vah | < 125 μg (pro ohřev 1K/min) |
| Teplota váhového prostoru udržována na konstantní hodnotě bez použití externího termostatu | ANO |
| Autosampler pro min. 20 kelímků (vzorků) | ANO |
| DSC citlivost | min. 4 μW |
| TG/DSC měřící senzor | ANO |
| TG/DTA měřící senzor | ANO |
| TG měřící senzor | ANO |
| Měření v plynných atmosférách |  |
| Plynová jednotka pro min. dva plyny, integrální součást přístroje | ANO |
| Vakuotěsnost | min. 10-2 mbar |
| Atmosféra: inertní, oxidační, statická i dynamická, vakuum | ANO |
| Příslušenství |  |
| Základní sada vzorkovnic a kalibračních materiálů | ANO |
| min. 40ks Al2O3 kelímků a 20 ks víček pro měření DSC | ANO |
| min. 100 ks Al2O3 kelímků pro TG/DTA senzor | ANO |
| PC-systém součástí dodávky | ANO |
| Řídicí a vyhodnocovací SW v multilicenci neomezené počtem instalací ani časově | ANO |
| Nainstalovaný měřící a vyhodnocovací SW kompatibilní s OS Windows 7, 8 a 10, 64-bit | ANO |
| Online propojení měřící jednotky s řídícím PC | ANO |
| Změny teplotního programu (vložení, zrušení, ukončení programového kroku), vložení teplotní smyčky i do již existujícího programu. | ANO |
| Možnost zadání teplotního programu pro každý ze vzorků autosampleru | ANO |
| Ukládání naměřených neupravených dat | ANO |
| Porovnání a analýza naměřených křivek (částí křivek) různých měření | ANO |
| 4. Obecné požadavky |  |
| Záruka na přístroj | min. 36 měsíců |
| Instalace v místě plnění | ANO |
| Návod na obsluhu v českém jazyce | ANO |
| Školení obsluhy v rozsahu 8 hodin pro 4 osoby | ANO |
| Dostupnost náhradních dílů a servisu | min. 3 + 7 let |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby