Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:   Přístroj TG/DSC s příslušenstvím

Předmětem zakázky je dodávka přístroje TG/DSC včetně příslušenství.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí splňovat následující technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| - Parametry přístroje |  |
| - Teplotní rozsah | lab. teplota až 1500°C (teplota vzorku) |
| - Rychlost ohřevu | 0,1 až min. 50 oC/min |
| - Rozlišení teploty | 0,01 oC |
| - Přesnost teploty |  0,2 oC |
| - Kapacita vzorku | 200 mg |
| - Dynamický rozsah vah | 200 mg |
| - Rozlišení signálu vah | 0,1 μg a méně |
| - Drift vah | < 125 μg (pro ohřev 1K/min) |
| - Teplota váhového prostoru udržována na konstantní hodnotě bez použití externího termostatu | ANO |
| - Autosampler pro min. 20 kelímků (vzorků) | ANO |
| - DSC citlivost | min. 4 μW |
| - TG/DSC měřící senzor | ANO |
| - TG/DTA měřící senzor | ANO |
| - TG měřící senzor | ANO |
| - Měření v plynných atmosférách |  |
| - Plynová jednotka pro min. dva plyny, integrální součást přístroje | ANO |
| - Vakuotěsnost | min. 10-2 mbar |
| - Atmosféra: inertní, oxidační, statická i dynamická, vakuum | ANO |
| - Příslušenství |  |
| - Základní sada vzorkovnic a kalibračních materiálů | ANO |
| - min. 40ks Al2O3 kelímků a 20 ks víček pro měření DSC | ANO |
| - min. 100 ks Al2O3 kelímků pro TG/DTA senzor | ANO |
| - PC-systém součástí dodávky | ANO |
| - Řídicí a vyhodnocovací SW v multilicenci neomezené počtem instalací ani časově | ANO |
| - Nainstalovaný měřící a vyhodnocovací SW kompatibilní s OS Windows 7, 8 a 10, 64-bit | ANO |
| - Online propojení měřící jednotky s řídícím PC | ANO |
| - Změny teplotního programu (vložení, zrušení, ukončení programového kroku), vložení teplotní smyčky i do již existujícího programu. | ANO |
| - Možnost zadání teplotního programu pro každý ze vzorků autosampleru | ANO |
| - Ukládání naměřených neupravených dat | ANO |
| - Porovnání a analýza naměřených křivek (částí křivek) různých měření | ANO |
| 4. Obecné požadavky |  |
| - Záruka na přístroj | min. 36 měsíců |
| - Instalace v místě plnění | ANO |
| - Návod na obsluhu v českém jazyce | ANO |
| - Školení obsluhy v rozsahu 8 hodin pro 4 osoby | ANO |
| - Dostupnost náhradních dílů a servisu | min. 3 + 7 let |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby