Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Vakuový FTIR spektrometr

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

- Vakuový FTIR spektrometr

- Součástí spektrometru je IČ zdroj, dělič paprsků a detektor dle požadovaného spektrálního rozsahu.

- Spektrometr s plně vakuovanou optikou pracující při tlaku nižším než 0.2 hPa.

- Možnost vakuovat vzorkovací prostor odděleně od vnitřní optiky spektrometru s uloženým interferometrem, náhradním děličem, zdrojem záření a detektorem.

- Automatické klapky s vyměnitelnými KBr okénky pro oddělení vzorkovacího prostoru od vnitřní optiky přístroje

- Přístroj umožňuje měření ve spektrálních rozsahu 350 – 8.000 cm-1  v rámci jednoho kontinuálního měření bez nutnosti manuální ani automatické výměny komponent v průběhu měření

- Spektrální rozlišení v MIR oblasti: min. 0,4 cm-1.

- Vlnočtová přesnost: 0.005 cm-1 (při 1.554 cm-1).

- Fotometrická přesnost lepší než 0.1% T.

- S/N poměr minimálně 55.000:1 (1 min měření, peak-to-peak).

- Rychlost skenování alespoň 20 spekter/s při rozlišení 8 cm-1.

- Interferometr Michelsonova typu s koutovými odražeči a permanentní justací bez použití kompenzačních technik typu „dynamic alignment“, pohyb zrcadel interferometru musí být zajištěn mechanismem bez tření

- Uživatelsky vyměnitelný dělič paprsku: KBr dělič

- Zdroj: MIR Globar

- Detektory:

- MIR DLaTGS detektor pracující za laboratorní teploty.

- kapalným N2 chlazený MCT detektor.

- Kalibrační laser: HeNe.

- Přístroj musí obsahovat minimálně:

- 5 výstupních portů (z levé i pravé strany přístroje) s možností rozšíření o softwarové přepínání mezi výstupními porty

- 2 vstupní porty s možností rozšíření o softwarové přepínání mezi vstupními porty

- Automatické rozpoznávání připojeného příslušenství.

- Automatická kontrola všech základních komponent spektrometru: interferometr, laser, IČ zdroj, detektor.

- Přístroj kontinuálně monitoruje svoji stabilitu, výkon a stav vlhkosti v přístroji.

- Komunikace spektrometru s PC musí být zajištěna pomocí TCP/IP protokolu prostřednictvím ethernet síťového kabelu. Zařízení musí mít unikátní IP adresu.

- Příslušenství:

- Univerzální transmisní modul s uchycením pro standardní 2x3“ držák vzorku vč. držáku na 13 mm KBr tablety

- Jedno-odrazový ATR modul s následující specifikací:

- Diamantový monokrystal fixovaný bez pomoci lepidel

- Měřící rozsah minimálně 350 – 8.000 cm-1

- Přítlačný mechanismus s prokluzem

- Modul integrovaný do vzorkovacího prostoru pro ATR měření pod vakuem

- Přítlačný hrot pro měření práškových vzorků pod vakuem

- Modul pro měření v módu difúzní reflexe (DRIFTS) s reakční komorou dle následující specifikace:

- Možnost rutinního měření v DRIFTS módu bez reakční komory.

- Možnost profukování modulu dusíkem či suchým vzduchem.

- Reakční komora s řízením interní atmosféry nad vzorkem.

- Reakční komora umožňuje softwarové řízení teploty min. do 900°C.

- Reakční komora s vyměnitelnými KBr okénky

- Součástí modulu je chladící jednotka s vodním okruhem napojená na reakční komoru pro lepší řízení teploty a chlazení.

- Software:

Software musí být tzv all-in-one tzn. jeden program musí umožňovat ovládání spektrometru, měření, úpravu a vyhodnocení naměřených spekter a reporting. Musí umožňovat funkce jako je:

- Automatické rozpoznávání připojeného zařízení včetně modulů a příslušenství.

- Správa a automatické provádění OQ a PQ testů

- Pokročilá nastavení měřících parametrů a měření

- Řízení teploty v reakční komoře DRIFTS jednotky

- Softwarová funkce pro monitoring chemických reakcí a akvizici časově rozlišených 3D spekter

- Úprava naměřených 2D a 3D spekter, pre-processing, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů

- Pokročilá korekce ATR spekter umožňující korekci posunů vlnových délek, anomální disperze indexu lomu vzorku aj.

- Pokročilá kompenzace atmosférických vlivů.

- Práce s knihovnami včetně jejich vytváření, editace

- Identifikace spekter, vyhledávání v rámci knihoven

- Kvantifikace na základě vytvořených kalibrací s využitím Lambert-Beerova zákona

- Vytváření a implementace maker.

- Víceúrovňová správa uživatelů.

- Import a export spekter.

- Rozšíření

- Přístroj umožňuje spektrální rozšíření v rozsahu 28.000-10 cm-1

- Přístroj umožňuje adaptaci UHV komory z levé i pravé strany přístroje pro měření vzorků umístěných v UHV komoře pomocí infračervené spektroskopie v transmisním reflexním i PM-IRRAS experimentálním uspořádání.

- Ostatní:

- Ovládací a vyhodnocovací datová stanice: Stolní PC s minimální konfigurací: 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1TB HDU, displej min. 23,8 palce TFT, 2x RJ-45 port

- Anglické manuály, instalace přístroje a zaškolení obsluhy v rozsahu 3 dní pro min. 5 osob jsou součástí dodávky.

- Po zprovoznění zařízení a vyladění podmínek měření (cca 3 měsíce po dodání) pokročilejší školení pro operátory po dobu minimálně 1 dne.

- Záruční doba zařízení min. 12 měsíců

- Prodloužená záruka na vybrané komponenty:

- Interferometr – 5 let

- Diamantový ATR krystal – 5 let