Technická specifikace:

Řádkovací elektronový mikroskop (SEM) s integrovanou spektroskopií a přípravou vzorku

Zařízení se sestává s následujících podjednotek:

Elektronový sloupec:

- SEM musí být rastrovací elektronový mikroskop se zdrojem elektronů Wolframovou katodou a musí splňovat následující parametry:

- Rozsah akceleračního napětí 200 eV až 30 keV, plynule měnitelné

- Proud paprsku nastavitelný až do 2μA, plynule nastavitelný.

- W vlákna by měla být předem vystředěna, aby byla umožněna rychlá výměna vláken

- SEM musí mít:

- Vysoce výkonný SEM tubus s tepelnou emisí s geometrií emise tetrodového zdroje

- Stabilní elektronicky zarovnaný elektronový sloupec pro snadnou obsluhu.

- 45° geometrie čočky objektivu

Vakuový systém:

- Mikroskop musí mít rozsah vysokého vakua minimálně < 6e-4 Pa. Nastavení vakuového režimu musí být kompletně řízeno přes uživatelské rozhraní SEM počítače (SEM PC) pro správu vzorků a zobrazování

- Čerpání systému na vysoké vakuum za čas kratší 2 minut

- Bezolejový vakuový systém

Rozlišení:

- Rozsah zvětšení mikroskopu 5 až 1 000 000 x (Polaroid)

- Zobrazení pomocí sekundárních elektronů (SE) musí splňovat následující minimální rozlišení:

- 3,0 nm nebo lepší při 30 kV v režimu vysokého vakua

- 8,0 nm nebo lepší při 3 kV v režimu vysokého vakua

- Zobrazení pomocí zpětně rozptýlených elektronů (BSE) musí splňovat následující minimální rozlišení:

- 4,0 nm nebo lepší při 30kV v režimu vysokého vakua

- 7,0 nm nebo lepší při 3 kV v režimu vysokého vakua

Detektory:

Systém by měl být vybaven následujícími zobrazovacími detektory uvnitř komory mikroskopu:

- Everhart Thornley detektor SE

- Motoricky výsuvný detektor BSE

- EDS detektor

- IR-CCD poskytující boční pohled na stolek se vzorky, elektronový tubus a detektory uvnitř komory

- Barevná optická kamera pro pořízení přehledového snímku celého držáku vzorku shora dolů, což umožňuje snadnou a intuitivní navigaci na vzorku.

- Detektor EDS by měl být založen na technologii SDD, chlazený Peltierem a musí mít velikost snímače minimálně 70 mm2 nebo větší a rozlišení Mn k alfa 132 eV nebo lepší.

- Živý IR CCD obraz musí být viditelný současně s živými obrazy SE detektoru. Systém automaticky vypíná osvětlení IR světelného zdroje v režimu BSE, aby BSE zobrazování citlivé na světlo fungovalo správně.

Komora a stolek

- Velká komora s vnitřní šířkou minimálně 280 mm

- Stolek by měl být 5osý motorizovaný s následujícími minimálními specifikacemi:

- Rozsah pohybu v X, Y: minimálně 120 x 120 mm

- Motorizovaný rozsah Z: >50 mm

- Rozsah náklonu: -15° - 90°

- Rotace: n x 360°

- Maximální hmotnost vzorku do 10 kg

- Stolek musí být ovládán prostřednictvím SEM PC a softwaru uživatelského rozhraní mikroskopu. Systém pro navigaci na vzorcích automaticky ukládá barevný obraz stolku se vzorky pro pohodlnou navigaci a přehled na celém stolku. Snímání a zobrazení sešitých SE nebo BSE obrazů umožňuje navigaci v širokém zorném poli i v případě velkých vzorků.

- Držák vzorků by měl umožňovat montáž alespoň 7 standardních 12mm nosičů (stub) ve vodorovných polohách současně

Software

- Software mikroskopu umožňuje minimálně čtyř kvadrantové zobrazení pro současné živé zobrazení elektronových obrazů z různých detektorů nebo segmentů detektorů.

- Nabídka zahrnuje software pro automatické pořizování snímků z velkých ploch a jejich automatické zarovnání pomocí skládání a sešívání obrazů, a to i bez přítomnosti operátora u mikroskopu

- Drift korekce pro SEM zobrazování

- Software EDS musí být plně integrován do uživatelského rozhraní ovládání mikroskopu a má následující funkce:

- Živé kvantitativních mapování prvků, které je pořád aktivní a přístupné pomocí jednoho kliku kdykoliv v průběhu SEM zobrazování

- Drift korekce pro EDS akvizice

- Živé barvení obrazu založené na kompozici vzorku s automatickou identifikací prvků

- Inteligentní barvení obrazu, uživatelsky volitelné zbarvení a flexibilní výběr prvků pro snadné zvýraznění relevantních vlastností vzorku v průběhu SEM zobrazování živě

- Bezstandardová kvantitativní analýza s korekcemi matice Proza.

- Kvantifikace na základě bodové analýzy, více bodů, plošného a liniového skenování

- Individuální kvantitativní mapy

- Generování analytických reportů do jednoduše editovatelného formátu (např. RTF)

- Export spektrálních dat EDS do formátu EMSA

- Součástí EDS software je plná podpora exportu EDS dat pro offline zpracování a minimálně 1 offline licence pro instalaci na PC a offline zpracování EDS dat včetně možnosti nové kvantifikace, nového prvkového zabarvení, nové bodové / čárové / plošné analýzy z již uložených EDS dat.

Různé

- SEM musí umožňovat zpomalení elektronového svazku

- Možnost vzdáleného ovládání a kompletní kontroly nad mikroskopem pomocí jiného počítače přes síť bez nutnosti použít kabel

- Akustický kryt pro předvakuovou pumpu mikroskopického systému, který zajišťuje tlumení hluku čerpadla.

- PC s vhodným softwarem používaným k ovládání přístroje, získávání a zpracování dat by mělo být založeno na 64bitové platformě, jako je Win 10 nebo kompatibilní.

- Systém musí být vybaven minimálně dvěma 24“ LCD monitory

- Mikroskop musí být dodán s manuálním uživatelským rozhraním pro přímé ruční ovládání funkcí, jako je ostření, zvětšení, atd.

- Stůl pro operátora

- Doručení do místa instalace, instalace a pokročilé aplikační školení pro operátora v rozsahu minimálně 1 dne je součástí nabídky

- Záruka: 12 měsíců

UV/VIS dvoupaprskový spektrofotometr

Součástí dodávky je i dvoupaprskový UV/VIS spektrofotometr se softwarem pro ovládání přístroje a zpracování naměřených výsledků, pro korelativní analýzu vlastností vzorků.

UV/VIS dvoupaprskový spektrofotometr obsahuje:

- detektor: fotonásobič

- světelný zdroj: WI a deuteriová lampa s možností nastavení vlnové délky přepnutí zdrojů

- rozsah vlnových délek 190 - 900 nm

- fotometrický rozsah +/- 4AU

- Nastavitelná šířka spektrálního pásu 0,1 - 10 nm

- přesnost nastavení vlnových délek + 0,2 nm

- opakovatelnost vlnových délek + 0,05 nm

- fotometrická přesnost 0,0015 AU při A 0 - 0,5

- rozptýlené světlo při 220 nm: 0,0005

- stabilita základní linie: alespoň +/- 0,0003 AU/hod

- fotometrická opakovatelnost 0,0005 AU při A 0 - 0,5

- nastavitelná rychlost scanování v rozsahu alespoň 10 - 4000 nm/min

- ovládací software umožňující zpracování naměřených dat, včetně výpočtu Band gap

- Součástí nabídky musí být doprava, instalace a zaškolení obsluhy přístroje

- Záruka: 12 měsíců

Naprašovačka kovů a uhlíku pro přípravu vzorků

Součástí dodávky SEM-spektroskop je navíc naprašovačka kovů a uhlíku s následujícími specifikacemi, rozšiřující možnosti používání pořizovaného elektronového mikroskopu:

- Zařízení musí umožnit naprašování tenkých vrstev kovů a napařování uhlíku na vzorky pro elektronovou mikroskopii a EDS analýzy v jednom systému. Všechny procesy (naprašování kovů, napařování uhlíku) po zahájení běží plně automaticky včetně čerpání a ventilování vakua. Zařízení umožňuje řízené napařování vrstvy uhlíku, a to pomocí uhlíkových vláken (šňůr). Kvalita naprášení (zrnitost) odpovídající pro vzorky určené pro SEM.

- Systém vybaven vakuovým systémem, umožňujícím dosažení mezní hodnoty vakua v procesní komoře 2x10-2 mbar nebo lepší. Integrované měření tlaku v celém jeho rozsahu.

- Zařízení umožňuje automatizované vytvoření doutnavého výboje (glow discharge),. Přístroj má magnetronovou naprašovací hlavu pro terčíky o průměru min. 50 mm.

- Přístroj je dodán s rotačním stolkem, který pojme šest standardních nosičů (terčíků). Výšku lze přednastavit.

- Zařízení je vybaveno intuitivním dotykovým displayem pro jednoduchou obsluhu a přehled nastavení. Velký vícebarevný indikátor stavu poskytuje vizuální indikaci stavu zařízení a umožňuje uživatelům snadno identifikovat stav procesu na dálku. LED indikátor zobrazuje aspoň následující stavy: inicializace, proces běží, nečinný, probíhá naprašování, proces dokončen, případně proces skončil v chybovém stavu. Po dokončení procesu by měl systém spustit zvukovou indikaci.

- Možnost ukládání dat, receptů přes USB rozhraní např. na USB paměťový disk. Přes USB rozhraní je taky možné provést softwarové aktualizace systému.

- Zařízení je dodáno minimálně s jedním naprašovacím terčem Au o tloušťce 0.1 mm

- Zařízení umožňuje budoucí upgrade o volitelné vyměnitelné stolky a zásuvné hlavy, které systém po výměně automatický rozeznává

3D tiskárna pro automatizovanou a cílenou přípravu vzorků

3D tiskárna určená pro tisk scaffoldů s vysokým rozlišením. Tisk ve čistém prostředí díky laminárnímu proudění a HEPA filtru. Možnost vytvrzování vestavěným zdrojem UV záření.

- Počet tiskových hlav (pozic): 3

- Podložka pro tisk: do Petriho misky o průměru až 10 cm, do mikrotitrační destičky 6/12/24/48/96 nebo na mikroskopické podložní sklo

- Teplotní regulace podložky: 4 - 65°C

- Sterilní prostředí: předfiltr, HEPA filtr třídy H14, UV-C germicidní lampa 205 nm

- Rozlišení mechanického posuvu (XY): 1 μm

- Vestavěný kompresor pro zajištění stálého tlaku v rozsahu: 0 - 200 kPa. Pro tisk při tlaku do 700 kPa je třeba pořídit externí kompresor.

- Vestavěné zdroje záření pro plošné vytvrzování tištěných struktur: 365 nm, 405 nm, 486 nm, 520 nm

- Grafický alespoň 7” LCD dotykový displej pro ovládání (tiskárnu není nutné připojovat k PC)

- Konektivita: alespoň Ethernet, USB

- Akceptované formáty vstupních souborů: .STL, Gcode

- Součástí nabídky je dodání přístroje na místo určení v ČR, instalace včetně počátečního seznámení s obsluhou přístroje

- Záruka: 12 měsíců