Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Skenovací elektronový mikroskop s vysokým rozlišením (HRSEM)

Výrobce mikroskopu:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení mikroskopu:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Mikroskop a jeho příslušenství musí splňovat alespoň následující technická kritéria a mít alespoň následující součásti:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Skenovací elektronový mikroskop s vysokým rozlišením (HRSEM) | ano | uvede účastník |
| Rozsah energie elektronů dopadajících na vzorku | alespoň 20 eV - 30 keV | uvede účastník |
| Zdroj elektronů - Schottkyho typ autoemisního zdroje s monochromátorem | ano | uvede účastník |
| Zdroj elektronů umožňuje subnanometrové rozlišení (požadavek na šířku energetického spektra elektronového paprsku pod 0,2 eV pro proudy paprsku až 100 pA). | ano | uvede účastník |
| PC pro ovládání SEM s operačním systémem se softwarem pro ovládání elektronového mikroskopu, stolem pro operátora včetně dvou monitorů a ovládací konzole (manuální uživatelské rozhraní) umožňující nastavení ostření, zvětšení, kontrastu, jasu, posunu paprsku a stigmatizace pomocí ovládacích knoflíků. | ano | uvede účastník |
| Šířka energetického spektra elektronů (plná šířka v polovině maxima) | ≤ 0,2 eV | uvede účastník |
| Mikroskop SEM musí umožnit zpomalení elektronového svazku | ano | uvede účastník |
| Požadavky na prostorové rozlišení: - při energii 1 keV - při energii 2 keV - 15 keV pro SE detektor - při energii 30 keV ve STEM módu - při energii 500 V | - ≤ 0.7 nm - ≤ 0.6 nm - ≤ 0.6 nm - ≤ 1.0 nm | - uvede účastník - uvede účastník - uvede účastník - uvede účastník |
| Proud svazku v kontinuálním režimu (nastavitelný) | minimálně v rozsahu 0,8 pA - 100 nA | uvede účastník |
| Rozsah zvětšení | alespoň 10 x - 1 000 000 x | uvede účastník |
| Plynule nastavitelná rychlost skenování | Minimálně v rozsahu 25 ns - 25 ms / pixel | uvede účastník |
| Vnitřní rozměry vakuové komory | šířka min. 350 mm hloubka min. 300 mm | uvede účastník uvede účastník |
| Celkový počet portů | ≥ 10 | uvede účastník |
| Mikroskop musí obsahovat detektor sekundárních elektronů SE (Everhart-Thornley) | ano | uvede účastník |
| Další detektor musí být schopen detekce sekundárních i zpětně odražených elektronů (SE/BSE mód) v objektivové čočce | ano | uvede účastník |
| Detektor zpětně odražených elektronů (BSE) je umístěn v elektronovém tubusu | ano | uvede účastník |
| Další detektor pro detekci zpětně odražených elektronů (BSE) v elektronovém tubusu umožňující zobrazování při velmi nízkých přistávacích energiích elektronů | ano | uvede účastník |
| Motorizovaný nebo pneumaticky zasouvací segmentový prozařovací "STEM" detektor s možností pozorování ve světlém poli (BF), tmavém poli (DF) a tmavém poli s vysokým úhlem (HADF) | ano | uvede účastník |
| STEM detektor musí být plně integrovaný do uživatelského rozhraní (ovládacího software) mikroskopu | ano | uvede účastník |
| Segmentovaný STEM detektor s aspoň 10 segmenty a možností zobrazení minimálně 4 různých signálů ze STEM detektoru simultánně | ano | uvede účastník |
| Barevná kamera pro zobrazení vzorků na SEM stolku a navigaci na vzorcích | ano | uvede účastník |
| Kamera pro pohled do SEM komory pro zobrazení pozice stolku a vzorků vůči elektronovému tubusu a příslušenství v komoře | ano | uvede účastník |
| Integrovaný plazmový čistič | ano | uvede účastník |
| Velký pětiosý motorizovaný eucetnrický piezo stolek s posunem X x Y ≥ 150 x 150 mm a následujícími min. parametry (Motorizace v ose Z - 10 mm, Rotace 360° (nekonečná), Náklon -10° / +60°). | ano | uvede účastník |
| Mód pro nastavení kontrolovaného chanelling kontrastu "Rocking Beam" nebo "Rocking Stage" | ano | uvede účastník |
| Bezolejová pumpa pro generaci primárního vakua | ano | uvede účastník |
| Tlak uvnitř komory | <5x10-6 mbar | uvede účastník |
| Čas čerpání komory | < 5,5 min | uvede účastník |
| Mikroskop musí obsahovat EDS detektor (Silicon Drift Detector) | ano | uvede účastník |
| EDS detektor s: - aktivní detekční plochou - energiovým rozlišením na Mn k-alpha - detekční citlivost od Be (FWHM měřeno (ISO 15632) při 5,89 keV (Mn-Kα) s 10 000 impulzů za sekundu (counts per second) uložených ve spektrech) | - alespoň 60 mm2 - ≤ 129 eV - ano | - uvede účastník - uvede účastník - uvede účastník |
| EDS detektor musí být dodán s motorizovaným výsuvným mechanismem | ano | uvede účastník |
| Software EDS musí být nejnovější, nejmodernější verzí, musí být doručen s neomezenou offline licencí pro dané pracoviště | ano | uvede účastník |
| Software EDS musí poskytovat minimálně tyto funkce: - kvalitativní i kvantitativní spektroskopie s možností spektroskopické analýzy bez použití a také s použitím standardů - Software umožňující bodovou analýzu, čárovou analýzu a prvkové mapování - EDS mapování s vysokým rozlišením s překryvem SEM obrazu - Čárová analýza a prvkové mapování se substrakcí pozadí, dekonvolucí vrcholů a kvantitativní analýzou v každém pixelu jak v reálném čase, tak v post-processingu - automatická kompenzace driftu - možnost porovnávání EDS spekter s knihovnou spekter | - ano - ano - ano - ano - ano - ano | - uvede účastník - uvede účastník - uvede účastník - uvede účastník - uvede účastník - uvede účastník |
| Softwarové vybavení SEM musí umožňovat skládání a zarovnání snímků z velkých ploch ve vysokém rozlišení o velikosti alespoň 30000 x 30000 pixelů. | ano | uvede účastník |
| Pro zvýšení časové využitelnosti mikroskopu musí být možná automatická akvizice skládaných snímků z vícero vzorků bez přítomnosti operátora | ano | uvede účastník |
| Software musí umožnit také korelativní mikroskopii | ano | uvede účastník |
| Software musí v rámci korelativní mikroskopie umožnit také: - import 2D obrazů jakéhokoli běžného formátu obrazového souboru - import 3D dat ve formátu 3D Tiff - import CLEM (Correlative light and electron microscopy) dat, jednotlivých Z vrstev a přehledů - řízený pracovní postup korelace - kontrolu zobrazených vrstev - je požadováno, aby software mikroskopu umožňoval export/import naměřených dat za účelem jejich grafické prezentace a plošné vizualizace v korelaci s daty externího zobrazovacího zařízení | - ano - ano - ano - ano - ano - ano | - uvede účastník - uvede účastník - uvede účastník - uvede účastník - uvede účastník - uvede účastník |
| Softwarové uživatelské rozhraní mikroskopu umožňující jedním klikem automatické zarovnání /optimalizaci čočky, stigmátoru a zaostření | ano | uvede účastník |
| Software mikroskopu musí umožnit návrat k předchozímu nastavení a k delší historii nastavení snímání pomocí jednoho tlačítka v uživatelském rozhraní mikroskopu (tlačítko „undo“) | ano | uvede účastník |
| Software mikroskopu musí umožnit servisní přístup pro vzdálenou diagnostiku elektronového mikroskopu | ano | uvede účastník |
| Součástí je: - 12 měsíční záruka - kompletní transportní náklady - veškeré potřebné periferní zařízení včetně kompresoru a chladiče - instalace zařízení a periferií - základní školení operátora hned po instalaci zařízení v rozsahu nejméně 4 pracovních dnů - pokročilé aplikační školení operátora na místě instalace v rozsahu nejméně 4 pracovních dnů | ano | uvede účastník |
| SEM musí umožňovat bez dalších úprav případné další budoucí rozšíření o další analytické metody nebo příslušenství, zejména: - další EDS detektor, EBSD, WDS - systém přenosu vzorků, který umožňuje přenos vzorků o velikosti aspoň 32mm stubu z prostředí GloveBox v podtlakové nebo přetlakové atmosféře do systému SEM/SDB a zpět bez nutnosti otevírání komory mikroskopu a bez nutnosti přerušení vakua v komoře mikroskopu. | ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.