Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:  Stolní rentgenový difraktometr s příslušenstvím

Předmětem zakázky je dodávka stolního rentgenového difraktometru včetně požadovaného příslušenství pro fázovou analýzu práškových materiálů. Součástí dodávky je chladící jednotka, která umožní provoz RTG lampy o daném výkonu. Dále jsou to držáky vzorku kompatibilní s autosamplerem. Součástí dodávky je řídící PC s nainstalovaným řídícím a vyhodnocovacím software a databází PDF.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí splňovat následující technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| - Přístroj |  |
| Zdroj RTG záření - Co lampa | ANO |
| Výkon RTG Co lampy | min. 600 W |
| Geometrie goniometru | Theta/2Theta |
| Rozsah gonimetru | 0°- 145° |
| Lineární 1D detektor s minimální plochou 380 mm2 | ANO |
| Detektor musí mít funkci energiové diskriminace, umožňující potlačení fluorescence vzorku bez použití sekundárního monochromátoru | ANO |
| Automatická nožová clona (knife edge) pro snížení rozptýleného záření | ANO |
| Sollerové clony 2,5o | ANO |
| Autosampler | min. 7 pozic |
| Rotační držák vzorků | ANO |
| Možnost rozšíření o měření v kapilárách | ANO |
| Hmotnost | do 90 kg |
| - Příslušenství |  |
| Řídící počítač s ovládacím SW | ANO |
| Vyhodnocovací software na zpracování kvalitativní a kvantitativní analýzy | ANO |
| Ploché držáky na vzorky pro různé množství materiálu | 20ks |
| Standardní držáky vzorků kompatibilní s autosamplerem | Počet kusů odpovídá počtu pozic autosampleru |
| Bezdifrakční držáky pro autosampler | min. 3ks |
| Databáze ICDD PDF 2 | ANO |
| Chladící jednotka musí umožňovat plynulý provoz RTG lampy o daném výkonu | ANO |
| - Obecné požadavky |  |
| Zaškolení obsluhy v rozsahu 16 hodin pro 3 osoby | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby