Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Potenciostat/galvanostat modulárního typu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka potenciostatu/galvanostatu modulárního typu, včetně dopravy do místa plnění.

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Pracovní potencionál (napětí) min. ±10 V, „compliance“ napětí min. ± 30V | ano |
| Maximální proud ±2A; proudové rozsahy min. 10 nA až 1A | ano |
| Rozšíření měřeného potenciálu: min. 0,3 µ V | ano |
| Měření lze provádět ve dvou-, tří- a čtyřelektrodovém uspořádání | ano |
| Přístroj musí mít integrovaný displej, který zobrazuje aktuální hodnotu proudu/napětí a aktuálně zvolený proudový rozsah | ano |
| Přístroj musí mít integrované tlačítko pro bezpečné vypnutí/zapnutí přívodu proudu a napětí na konektory pro připojení elektrod | ano |
| Přístroj je včetně modulu pro techniku impedanční spektroskopie. Měření impedančním spekter je možné v rozsahu min. 10µ Hz – 1 MHz. Impedanční měření lze rozšířit až do 10 MHz. | ano |
| Rozlišení frekvencí je min. 0,003 % | ano |
| Potenciostat lze rozšířit o polarografická měření | ano |
| K potenciostatu lze připojit rotační prstencovou elektrodu se rtuťovým kontaktem | ano |
| Software kompatibilní s Windows 10 a 11 64-bit. Software umožňuje kombinovat řadu elektrochemických metod, sbírat naměřená data, provádět série přednastavených experimentů. Software je možno použít k vyhodnocení výsledků experimentů, včetně fitování/simulování impedančních spekter podle uživatelem libovolně vytvořeného náhradního obvodu obsahujícího standartní elementy. Data lze exportovat do ASCII a Excel formátu. | ano |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby