Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace

„Zařízení pro měření tepelné vodivosti za vysokých teplot“

Zařízení pro měření tepelné vodivosti za vysokých teplot:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy zařízení umožňující stanovit tepelnou vodivost materiálů v závislosti na teplotě v rozsahu 0,005 až 2000 Wm-1K-1 nebo širším včetně stanovení tepelné kapacity a teplotní roztažnosti materiálů. Sestava zařízení se bude skládat ze zařízení pro stanovení tepelné vodivosti minimálně v rozsahu 0,1 – 2000 Wm-1K-1 pomocí metody laser flash, zařízení pro stanovení tepelné vodivosti minimálně v rozsahu 0,005 – 0,1 Wm-1K-1 pomocí metody chráněné teplé desky nebo měřidlem tepelného toku a zařízení pro stanovení teplotní roztažnosti materiálů v závislosti na teplotě pro potřeby stanovení hustoty vzorků.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení a jeho zprovoznění, ověření funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 40 hodin.

Výrobce zařízení pro měření tepelné vodivosti za vysokých teplot:

uvede účastník

Přesné typové označení zařízení pro měření tepelné vodivosti za vysokých teplot:

uvede účastník

Zařízení pro měření tepelné vodivosti za vysokých teplot musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení a jeho příslušenství |
| --- | --- | --- |
| Zařízení pro stanovení tepelné vodivosti minimálně v rozsahu 0,1 – 2000 Wm-1K-1 pomocí metody laser flash: |  |  |
| Měření teplotní vodivosti (difuzivity) v rozsahu 0,01 až 1000 mm2s-1 nebo širším. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření měrné tepelné kapacity v rozsahu umožňujícím stanovení definované tepelné vodivosti | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní rozsah měření: | min. od teploty okolí až 1600 °C | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Správnost měření: | Tepelná difuzivita ±3% nebo lepší, tepelná kapacita ±5% nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a hodnoty nabízeného zařízení |
| Opakovatelnost měření: | Tepelná difuzivita ±2,5% nebo lepší, tepelná kapacita ±4% nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a hodnoty nabízeného zařízení |
| Správnost měření teploty měřicí komory: | ±1°C nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a hodnoty nabízeného zařízení |
| Laser: Nd laser s dosažitelným maximem energie min. 25 J a zároveň s jeho regulovatelnou hodnotou energie. | min. 25 J | účastník uvede ANO/NE a hodnotu energie laseru nabízeného zařízení |
| Zařízení bude umožňovat mapování laserového pulsu (časová závislost intenzity pulzu) pro potřeby korekce měřené hodnoty tepelné difuzivity a hodnoty tepelné kapacity. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být modulární, tj. bude tvořeno dvěma konstrukčně oddělenými částmi, a to z modulu zdroje laserového pulsu a z modulu měřicího pecního prostoru. Tyto moduly budou samostatně umístitelné na pracovním stole nebo podlaze a budou vzájemně propojeny flexibilní optickou kabeláží o minimální délce 1,5 m. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení bude umožňovat měřit pevné, kapalné a práškové vzorky. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení bude umožňovat měřit pevné vzorky kruhového průřezu o rozměrech  12,7 mm,  10 mm,  8 mm, a čtvercového průřezu o rozměrech 10 mm  10 mm, 8 mm  8 mm. Tloušťka vzorku do 6 mm nebo více, platí pro všechny uvedené rozměry. Zařízení bude dále schopno měřit tepelnou vodivost tenkých vzorků (například kovové fólie). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být schopno změřit tepelnou vodivost nebo tepelnou kapacitu alespoň 5 vzorků při teplotě 1600°C za maximální dobu 8 hod. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být adaptér (tj. prostředek, např. držák, umožňující uložení vzorku do pecního prostoru) pro měření vzorků o průměru  12,7 mm v počtu min 5 ks, dále pro měření vzorků o rozměru 10 mm  10 mm v počtu min. 5 ks. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být adaptér (tj. prostředek, např. držák, umožňující uložení vzorku do pecního prostoru) pro měření vzorků o průměru  8 mm v počtu min 1 ks, dále pro měření vzorků o rozměru 8 mm  8 mm v počtu min. 1 ks. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Všechny výše definované adaptéry pro uložení vzorků musí umožňovat měření v celém definovaném teplotním rozsahu přístroje. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky bude adaptér umožňující měření tenkých vzorků v počtu min. 1 ks pro teplotu použití 500 °C a více. | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnoty teploty použití |
| Součástí dodávky bude adaptér umožňující měření kapalných vzorků v počtu min. 1 ks pro teplotu použití 900 °C a více. | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnoty teploty použití |
| Součástí dodávky bude adaptér umožňující měření vzorků, které při teplotě měření změní skupenství z pevné fáze na kapalnou v počtu min. 2 ks, tento adaptér bude možno použít pro měření při teplotě až 1600 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ochranné okna na straně laserového pulsu, tak i na straně detektoru musí být snadno přístupná a vyměnitelná uživatelem. Součásti dodávky bude min. 5 ks náhradního okna z každého typu instalovaného na zařízení včetně dalšího spotřebního materiálu potřebného při výměně ochranného okna. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měřící atmosféra: vzduch, inert, vakuum ≤ 50.10-3 Torr. Součástí dodávky bude vakuová pumpa zajišťující definovaný podtlak včetně měřiče tlaku dosaženého vakua a dále redukční ventil na tlakovou láhev s obsahem N2. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| V případě nutnosti chlazení zařízení musí být součástí dodávky příslušenství pro sestavení uzavřeného chladicího okruhu. Není přípustné řešení vyžadující připojení k vodovodnímu řadu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Referenční standardy v počtu min. 4 druhů umožňující ověření přesnosti a správnosti měření v celém definovaném rozsahu využitelnosti přístroje. Každý požadovaný standart bude dodán jak v kruhovém, tak i čtvercovém průřezu. Rozměr referenčního materiálů: kruhový průřez  12,7 mm, čtvercový průřez 10 mm  10 mm. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky bude Dewarová nádoba (zásobník na tekutý dusík), objem 30 l (± 20%), dále manipulační vozík pro Dewarovou nádobu, manipulační Dewarová nádoba o objemu 1 l a přečerpávací pumpa na tekutý dusík. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky budou lisovníky na přípravu práškových vzorků o rozměrech  12,7 mm a  10 mm. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky bude grafitový sprej pro úpravu povrchu minimálně 1000 vzorků. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky budou minimálně 3 sady vykružovacích vrtáků pro přípravu vzorků  12,7 mm,  10 mm a  8 mm. Nástroje dokážou upravovat vysoce tvrdé keramické materiály. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měřicí a ovládací software přístroje a navíc software pro plnohodnotnou editaci a vyhodnocení měřených hodnot včetně korekčních modelů pro eliminaci vnějších vlivů. Možnost zadání hustoty měřeného materiálu v závislosti na teplotě. Možnost exportu měřených dat do formátu xls. Počet licenci software min 3 ks. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací PC s operačním systémem Windows 10 nebo novějším, monitor min 24 “. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení pro stanovení tepelné vodivosti minimálně v rozsahu 0,005 – 0,1 W˖m-1˖K-1 pomocí metody chráněné teplé desky nebo měřidlem tepelného toku: |  |  |
| Teplotní rozsah měření: | -20 °C až 75 °C nebo širší | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozměry měřeného vzorku (š  h  v): | max. 200  200  50 mm (± 10%) | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Možnost měření menších vzorků (š  h) 110  110 mm nebo menších. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Správnost měření: | ± 2 % nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Opakovatelnost měření: | ± 0,5 % nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozlišení měřené teploty: | 0,01 °C nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Automatizované měření tloušťky vzorku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení bude umožňovat měření vzorků, které nesplňují podmínku rovnoběžnosti kontaktních (měřených) povrchů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| V případě nutnosti chlazení zařízení musí být součástí dodávky příslušenství pro sestavení uzavřeného chladicího okruhu. Není přípustné řešení vyžadující připojení k vodovodnímu řadu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Referenční standart nebo standarty umožňující ověření přesnosti a správnosti měření v celém definovaném rozsahu využitelnosti přístroje. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měřicí a ovládací software přístroje a navíc software pro plnohodnotnou editaci vyhodnocení měřených hodnot. Možnost exportu měřených dat do formátu xls. Počet licenci software min 3 ks. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení pro stanovení teplotní roztažnost materiálů v závislosti na teplotě pro potřeby stanovení hustoty vzorků: |  |  |
| Duální měřicí systém, zároveň bude umožňovat měření v single uspořádání. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní rozsah: | teplota okolí až 1600 °C (± 7%) | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rychlost ohřevu v minimální rozsahu 1 - 50 K˖min-1. | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Správnost měření teploty: | ± 1 °C nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozlišení měření teploty: | 0,05 °C nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Délka vzorku 10 – 50 mm nebo větší, průměr vzorku min. 7 mm pro duální uspořádání a min. 14 mm pro single uspořádání. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měřicí rozsah: | 0 až 4 mm nebo více | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozlišení: | 10 nm nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Přesnost měření změny délky: | ± 0,01 % nebo lepší | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Měřící atmosféra: vzduch, inert, vakuum ≤ 0,8.10-2 Torr. Součástí dodávky bude vakuová pumpa zajišťující definovaný podtlak včetně měřiče tlaku dosaženého vakua. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plynová jednotka pro vstup minimálně dvou plynů a dále redukční ventil na tlakovou láhev s obsahem N2. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| V případě nutnosti chlazení zařízení musí být součástí dodávky příslušenství pro sestavení uzavřeného chladicího okruhu. Není přípustné řešení vyžadující připojení k vodovodnímu řadu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Referenční standarty umožňující ověření přesnosti a správnosti měření v celém definovaném rozsahu využitelnosti přístroje (min. 1 ks Pt standart o délce min 20 mm, min 1 ks slinutý SiO2 o délce min 50 mm, korund nebo safír o délce min 25 mm). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měřicí a ovládací software přístroje a navíc software pro plnohodnotnou editaci a vyhodnocení měřených hodnot. Možnost exportu měřených dat do formátu xls. Počet licenci software min 3 ks. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací PC s operačním systémem Windows 10 nebo novějším, monitor min 24 “. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.