Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Fluorescenční spektrometr

Výrobce fluorescenčního spektrometru:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení fluorescenčního spektrometru:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

- Xe lampa min. 150 W, monochromátor na straně excitace i emise

- Spektrální rozsah minimálně 200 – 750 nm excitace, 200 – 750nm emise

- Detektor na emisní straně PMT

- Nastavitelná štěrbina 1–20 nm na excitační i emisní straně, minimálně v pěti krocích

- Přesnost nastavení vlnových délek alespoň 1,5 nm

- Opakovatelnost alespoň ± 1.0 nm

- Rozlišení alespoň ± 1.0 nm

- Nastavitelná rychlost skenování spekter minimálně v rozsahu20–20 000 nm /s

- Poměr signál/šum (RMS) měřený na Ramanovském píku vody (ex i em štěrbina 5 nm, odezva 2 s) alespoň [uvede účastník (min. však 4500)] : 1 (šum při 450 nm)

- Možnost měření fosforescence

- funkce AutoGain, dynamický rozsah 7 řádů

- Automatické filtry pro potlačení difrakce vyšších řádů

- Možnost proplachování kyvetového prostoru inertním plynem

- Rtuťová lampa pro validaci

- Automatické rozpoznání příslušenství

- Držák pevných vzorků - Pro měření filmů a destiček do síly až 10 mm, včetně cely pro měření práškových vzorků

- Integrační koule - Průměr alespoň 60 mm, pro analýzu pevných vzorků a prášků, včetně kyvety na práškové vzorky

- Reader mikrotitračních destiček

- Pro měření na 96- a 384- jamkových destičkách.

- Minimální objem vzorku: 80 μl/jamka v 96-a 40 μl/jamka v 384-jamkové destičce.

- Fotometrická opakovatelnost v rámci jedné jamky: ±3%.

- Maximální rychlost měření: alespoň 1 min/96- jamková destička.

- Možnost měření v modu, kdy se destička při měření zastaví i v kontinuálním modu.

- Umožňuje měření při jedné i více vlnových délkách, kvantitativní měření.

- Umožňuje měření spekter v každé jamce - [účastník doplní ANO nebo NE].

- Umožňuje paralelní kinetická měření.

- Software, který umožňuje:

- Ovládání přístroje a záznam dat při nainstalování na PC (není součást dodávky) s OS win 10.

- Úplné zpracování dat (časový průběh, kvantitativní analýza, zpracování spektra se smootingem, derivování, vyhledání píku, výška píku, plocha píku), měření a vyhodnocení 3D spekter, simultánní měření spekter