Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Reaktor pro solvotermální reakce

Výrobce reaktoru pro solvotermální reakce:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení reaktoru pro solvotermální reakce:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

- Max. výkon mikrovlnného zdroje - min. 800 W

- Maximální dosažitelná reakční teplota - min. 300°C

- Maximální nepřetržitá reakční doba [uvede účastník (min. však 10)] hodin

- Maximální reakční tlak - min. 30 bar

- Reakční objem - alespoň 0.5 ml–20 ml

- Rozměry – max. 50 x 65 x 60 cm (WxDxH)

- Váha – max. 50 kg

- USB rozhraní pro připojení periferií a k přenosu dat

- Míchání reakční směsi – nastavitelné otáčky alespoň v rozmezí 0 - 900 ot./min.

- Součástí přístroje je integrovaná kamera, pomocí niž lze sledovat průběh reakce a která je zároveň schopná pořizovat fotografie a video z průběhu reakční směsi.

- Mikrovlnný reaktor umožňuje kontaktní monitorování reakční teploty. Jedná se o přímé měření teploty reakčního média pomocí teploměru vsunutého do reakční směsi v rozmezí teplot alespoň 30-250 °C.

- Součástí dodávky musí být startovací set reakčních nádob (vialka+septum+víčko+magnetické míchadlo) pro objemy reakčního media v množství minimálně: 2-5ml (100 ks) a 10-20ml (20 ks). Startovací set musí být taktéž kompatibilní s módem kontaktního monitorování reakční teploty.