Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zařízení pro granulaci zmrazením (vymrazovací granulace)

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro granulaci vícesložkových práškových materiálů (např. výroba diamantových nástrojů, kdy prášková směs obsahuje kovové pojivo, syntetické diamanty, příp. grafit) a jiných substancí zmrazením a zařízení pro sušení mrazem (lyofilizátor).

Princip je založen na rozstřikování práškové suspenze do kapalného dusíku, přičemž dochází k okamžitému zmrazení rozstřikovaných kapiček a tvorbě granulí. Rozstřikování suspenze bude prováděno plynným dusíkem nebo vzduchem. Následně se granule vysuší sublimací „ledu“ bez jakéhokoliv segregačního účinku, tj. sušení probíhá pod vakuem sublimací par vody ze zmrzlého vzorku.

Tato technologie zajišťuje vysokou kvalitu granulí s homogenní distribucí všech komponent materiálu a sférickým tvarem, mající výborné technologické vlastnosti (tekutost, objemová hustota, lisovatelnost, slinovatelnost, aj.). Granule mohou být formovány/zhutňovány lisováním v matricích či izostatickým lisováním, ale jsou velmi vhodné i pro technologie jako extruze, injekční vstřikování (powder injection moulding) nebo aditivní výrobu. Dané zařízení je aplikovatelné v oblasti keramických materiálů, práškové metalurgie, zpracování nanomateriálů, přípravy materiálů pro výrobu diamantových nástrojů, katalytických materiálů, biomateriálů, aj.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, provedení veškerých dalších činností podmiňujících zapojení a uvedení zboží do provozu a předvedení jeho řádné funkčnosti (instalace) a zaškolení obsluhy přístroje v rozsahu min. 8 hodin.

Výrobce zařízení pro granulaci zmrazením:			doplní účastník

Přesné typové označení zařízení pro granulaci zmrazením:	doplní účastník

Počet kusů: 								1 ks

Zařízení pro granulaci zmrazením musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Vymrazovací granulátor: |  |  |
| Množství dávkované suspenze | min. 1,5 l/h | účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Nádoba s míchadlem pro suspenzi | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozstřikovací tryska | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Čerpadlo | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Redukční ventily pro stlačený vzduch | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozstřikovací komora v kombinaci se sběračem granulí a míchadlem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Lyofilizátor (vymrazovací jednotka, sušení mrazem): |  |  |
| Plná kompatibilita s vymrazovacím granulátorem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kapacita kondenzoru | min. 3 kg | účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Výkon kondenzoru | min. 3 kg/24 hod. | účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Teplota kondenzoru | ≤ -55 oC | účastník uvede konkrétní hodnotu |
| Vakuová vývěva o odpovídajícím výkonu: min. 2 m3/h, konečné vakuum: min. 2x10-3 mbar | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Min. 5 ks vyhřívaných polic z hliníku o průměru 200 mm (± 10 %) se zabudovaným teplotním čidlem, police musí velikostně odpovídat lyofilizátoru a budou jeho součástí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řízení teploty police | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Min. 5 ks misek pro produkt z korozivzdorné ocele o průměru 200 mm (± 10 %) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stojan/držák pro min. 5 bezdrátově vyhřívaných polic o průměru 200 mm (± 10 %), vzdálenost mezi policemi min. 25 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sušící komora umožňující umístění stojanu s policemi | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektromagnetický ventil pro přesnější kontrolu tlaku a řízení vakua | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Motorizovaný ventil s vakuově uzavřeným servopohonem pro ovládání klapky ventilu mezi ledovou kondenzační komorou a sušící komorou | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Funkce odmrazování, měření teploty produktu, test zvýšení tlaku (přechod od hlavní fáze sušení do fáze konečného sušení) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ostatní příslušenství: vakuové hadice vč. standardní příruby ON 25/25 ISOKF, výstupní filtr, těsnění | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.