Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Analyzátor bodu vzplanutí dle Pensky-Martense

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku metodou podle Pensky-Martense. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zaškolení uživatelů.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Přístroj pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku metodou podle Pensky-Martense musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Přístroj musí splňovat požadavky dle normy ČSN EN ISO 2719 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kelímek musí být vyroben z mosazi nebo jiného korozivzdorného materiálu se stejnou tepelnou vodivostí, k přístroji musí být dodány min. 3 kelímky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zkouška se provádí pomocí plynového zapalovacího zařízení, jehož tryska je vyrobena z korozivzdorného materiálu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zahřívání zkušebního kelímku se musí provádět pomocí vhodně zkonstruované komory, která svou funkcí odpovídá vzduchové lázni | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zahřívací komora musí být vyhřívána elektricky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Míchací zařízení musí mít volitelnou rychlost otáček v závislosti na metodě a viskozitě kapaliny | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatická detekce bodu vzplanutí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní rozsah: | teplota okolí až cca 380 °C (± 30 °C) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozlišení displeje: | lepší než 0,5 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost: | minimálně 0,5 °C pro teploty do 110 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Automatický přepočet výsledku na normální atmosférický tlak | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatické dávkování plynu nad kapalinu v kelímku pro případ hoření | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přenos dat do PC – USB konektor | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.