Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Přístroj pro stanovení bodu vzplanutí a hoření podle Clevelanda

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro stanovení bodu vzplanutí a hoření metodou otevřeného kelímku podle Clevelanda. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zaškolení uživatelů.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Přístroj pro stanovení bodu vzplanutí a hoření podle Clevelanda musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Přístroj musí splňovat požadavky dle normy ČSN EN ISO 2952 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kelímek musí být vyroben z mosazi nebo jiného korozivzdorného materiálu se stejnou tepelnou vodivostí, k přístroji musí být dodány min. 3 kelímky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zkouška se provádí pomocí plynového zapalovacího zařízení, jehož tryska je vyrobena z korozivzdorného materiálu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektrický ohřev | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatická detekce bodu vzplanutí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Teplotní rozsah: | teplota okolí až cca 380 °C (± 30 °C) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozlišení displeje: | lepší než 0,5 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost: | minimálně 2 °C pro teploty do 260 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Automatický zážeh testovacího plamínku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Opakovaný zážeh a uzavření zdroje plynu na konci testu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatický přepočet výsledku na normální atmosférický tlak | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatické uhašení hořícího vzorku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nerezová sonda pro měření teploty vzorku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přenos dat do PC – USB konektor | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.