Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Monochromátorový reader

Výrobce monochromátorového readeru:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení monochromátorového readeru:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

- Multifunkční plně monochromátorový systém s možností pozdějšího rozšíření o další měřící a funkční moduly

- Absorbanční měření - rozsah vlnových délek 230 – 990 nm, nastavení dvojicí monochromátorů v celém rozsahu, rozsah měření 0-4 OD

- Absorbanční měření - volba vlnových délek monochromátorem v celém rozsahu, přesnost a správnost měření +/-0,5 nm nebo lepší

- Fluorescenční měření horní i spodní, nastavení dvojicí monochromátorů v celém rozsahu Ex: 230 – 850 nm; Em: 280 – 850 nm

- Luminiscenční měření včetně flash, glow, multicolor

- Měření ve formátu mikrotitračních destiček 6 – 384 jamek

- Termostatování měřícího prostoru v rozsahu RT +5 °C až +42 ° C

- Třepání destičky lineární i orbitální, nastavitelná intenzita i čas

- Ovládání z počítače dodaným softwarem, export naměřených výsledků do MS Excelu pro další zpracování

- Možnost budoucího upgrade o speciální destičku s quartz optikou pro měření velmi nízkých objemů vzorků od 2 ul, pro současné měření minimálně 16 vzorků, bez nutnosti údržby a rekalibrace

- Možnost budoucího upgrade o 1 - 2 dávkovací injektory pro „flash“ metody, dávkování po 1µl až do objemu 800 µl

- Možnost zapojení do robotických pipetovacích stanic

- Součástí je řídící PC

- Součástí je doprava, instalace a zaškolení obsluhy