Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Analyzátor distribuce velikosti částic s dynamickým rozptylem světla

Výrobce analyzátoru:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení analyzátoru:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

- Obecné požadavky:

- Použití dynamického rozptylu světla

- fluorescenční filtr pro kompenzaci luminiscence vzorků, případně jinak ošetřená kompenzace luminiscence vzorků bez ztráty kvality měření

- Teplotní rozsah měření minimálně 0-90 °C s přesností 0,1 °C

- Systém musí nabízet analýzu velikosti částic a zeta potenciálu v jednom přístroji bez změny HW konfigurace

- Požadavky analýzy velikosti částic:

- Metoda fotonové korelační spektroskopie

- Rozsah minimálně 0,5 nm až 10 µm

- Umožňuje měření externě realtime in-situ bez nutnosti odebírat vzorek, přemisťovat jej, či jej dopravovat do měřící cely - [účastník doplní ANO nebo NE]

- Úhly detekce ≥ 170°, 15-17° a 90°

- Vyjímatelné kyvety na vzorky pro snadné čištění nebo použití jednorázových kyvet

- Přesnost +/-2 % na 100 nm latexu sledovatelném podle NIST

- Součástí dodávky je standard pro měření

- Požadavky analýzy zeta potenciálu:

- Metoda laserové dopplerovské elektroforézy

- Rozsah minimálního měřicího napětí: -500 / +500 mV

- Velikost vzorku pro měření zeta potenciálu minimálně 1 nm - 100 µm

- Standardní elektroda potažená uhlíkem pro vyšší životnost a vodivost (pro použití >100krát)

- Vzdálenost mezi elektrodami ≤ 10 mm pro snížení použitého napětí a rizika poškození vzorku

- Součástí dodávky je standard pro měření

- Požadavky SW

- Software obsahující přístup ke všem funkcím a modulům přístroje

- Výběr typu měření (velikost, zeta potenciál nebo molekulová hmotnost)

- Definice parametrů pracovních podmínek (SOP)

- Možnost exportu dat ve strojově čitelné formě