Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Automatizovaný systém pro přípravu vzorků s využitím iontových svazků

Výrobce systému pro přípravu vzorků:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení systému pro přípravu vzorků:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

- automatizovaný systém pro přípravu vzorků s využitím iontových svazků

- systém musí mít minimálně 2 iontové děla

- systém musí umožňovat nastavitelné energie iontového svazku alespoň v rozsahu 1 keV – 8 keV

- systém musí umožňovat pracovat jak v režimu leštění planárních (metalografických) vzorků tak v režimu řezů (cross section) pro analýzu tenkých vrstev

- systém musí umožňovat planární leštění vzorků s minimálním průměrem [uvede účastník (min. však 32)] mm a výškou [uvede účastník (min. však 12)] mm

- systém musí umožňovat cross section vzorků s minimální velikostí (šxhxv) 10x10x[uvede účastník (min. však 4)] mm

- systém musí umožňovat nastavení proudu iontového svazku alespoň v rozsahu 1 mA – 4,5 m A

- systém využívá jako procesní plyn Argon s automatickou kontrolou proudění

- systém musí dosahovat vakuum < 1x10-5 mbar

- systém musí mít bezolejové čerpání vakua a vývěvy musí být plně integrované v systému

- systém musí umožňovat leštění a řezání teplotně citlivých vzorků (např. polymerů) s chlazením v rozsahu minimálně od -160 °C do 20 °C

- systém musí mít intuitivní ovládací software pro řízení jednotlivých funkcí přístroje

- systém musí mít integrovaný dotykový display s intuitivním uživatelským rozhraním

- příslušenství:

- součástí dodávky musí být integrovaný stereomikroskop pro pozorování výsledku leštění vzorku

- součástí dodávky musí být Dewarova nádoba na alespoň 25 l a automatická kryo pumpa

- součástí dodávky musí být základní sada držáků

- součástí dodávky musí být 10 ks masek v základní sestavě