Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Automatizovaný zobrazovací FTIR mikroskop

Předmětem zakázky je dodávka automatizovaného zobrazovacího FTIR mikroskopu a příslušenství. Součástí mikroskopu je IČ zdroj, dělič a detektory, sada stolků vč. stolku pro uchycení filtrů, sada na přípravu vzorků mikroplastů, PC s řídícím software a software pro ovládání mikroskopu, měření, úpravu a vyhodnocení naměřených spekter a mikroskopických dat a reporting, spektrální knihovny a prodloužená záruka na vybrané komponenty.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, likvidace obalů a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Samostatně stojící automatizovaný zobrazovací FTIR mikroskop: |  |
| Součástí mikroskopu je IČ zdroj, dělič a detektor dle požadovaného spektrálního rozsahu. | ANO |
| Hmotnost mikroskopu je menší než 70 kg. | ANO |
| Kompaktní přístroj s maximálními rozměry 400 x 800 x 700 mm. | ANO |
| Spektrální rozsah minimálně 700 – 6000 cm-1. | ANO |
| Spektrální rozlišení: alespoň 2 cm-1. | ANO |
| Vlnočtová přesnost: 0,05 cm-1 (při 1576 cm-1). | ANO |
| Maximální výška vzorku alespoň 40 mm. | ANO |
| Maximální prostorové rozlišení alespoň 2 μm v ATR módu a alespoň 5µm v reflexi a transmisi. | ANO |
| Interferometr Michelsonova typu s koutovými odražeči a permanentní justací bez použití kompenzačních technik typu „dynamic alignment“, pohyb zrcadel interferometru musí být zajištěn mechanismem bez tření. | ANO |
| Dělič svazku: ZnSe. | ANO |
| Kalibrační laser: Diodový. | ANO |
| Zdroj záření: Globar. | ANO |
| Detektor: TE chlazený MCT detektor (bez potřeby kapalného dusíku). | ANO |
| Detektor: FPA detektor pro plošné zobrazování – pole min. 20x20 detektorových elementů. | ANO |
| Rychlost bodového měření alespoň 4 spektra/s při rozlišení 4 cm-1. | ANO |
| Rychlost plošného měření alespoň 400 spekter/s při rozlišení 4 cm-1. | ANO |
| Vnitřek přístroje je vysoušen a utěsněn s možností profuku optiky inertním plynem. | ANO |
| Veškerá reflexivní optika je pozlacená. | ANO |
| Automatická kontrola všech základních komponent mikroskopu: laser, IČ zdroj, detektor. | ANO |
| Přístroj kontinuálně monitoruje svoji stabilitu, výkon a stav vlhkosti v přístroji. | ANO |
| Přístroj musí komunikovat s PC prostřednictvím ethernet síťového kabelu a TCP/IP protokolu. Zařízení musí mít unikátní IP adresu. | ANO |
| Příslušenství: |  |
| Objektiv dle následujících parametrů: - zvětšení alespoň 8x. - pracovní vzdálenost min 30 mm. - objektiv je schopen měřit v ATR, reflexním i transmisním módu. | ANO |
| Ge ATR krystal zabudovaný do objektivu: - Průměr hrotu krystalu max. 150 μm | ANO |
| - Automatizované umístění krystalu do měřící polohy (bez nutnosti manuálního zásahu uživatele). - Tlakový senzor zabudovaný do objektivu. | ANO |
| Sada stolků včetně stolku pro uchycení filtrů (25 mm) a jejich měření v transmisním módu. | ANO |
| Sada na přípravu vzorků mikroplastů zahrnující: - min. 50 ks Al2O3 filtrů (průměr 25 mm, velikost pórů max 1 μm). - filtrační nálevku s fritou pro umístění filtru 25 mm, filtrační baňku. | ANO |
| Mikroskop je vybaven: |  |
| - CMOS kamerou, minimálně 5MPx, zorné pole minimálně 1 x 1 mm, prostorové rozlišení minimálně 1 µm/pixel. | ANO |
| - LED iluminací. | ANO |
| - Automatizovanou aperturou pro oříznutí optického svazku. | ANO |
| - X-Y mikroskopickým stolkem, počítačově ovládaným s možností pohybu min. 50x75mm. Přesnost pohybu 0,1 µm a opakovatelnost lepší než 1µm. | ANO |
| - Systémem pro automatické přepínání mezi třemi detektory. | ANO |
| - Systémem pro automatické přepínání mezi IČ a VIS módem. | ANO |
| Software: |  |
| Software pro ovládání mikroskopu, měření, úpravu a vyhodnocení naměřených spekter a mikroskopických dat a reporting. Musí umožňovat funkce jako: | ANO |
| - Správa a automatické provádění testů operační a provozní kvalifikace (OQ a PQ). | ANO |
| - Pokročilá nastavení měření. | ANO |
| - Měření prostorově rozlišených 3D spekter, jejich vizualizace, manipulace a vyhodnocování. | ANO |
| - Úprava naměřených spekter, pre-processing, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů. | ANO |
| - Pokročilá kompenzace atmosférických vlivů. | ANO |
| - Práce s knihovnami včetně jejich vytváření a editace. | ANO |
| - Identifikace spekter, vyhledávání v rámci knihoven. | ANO |
| - Kvantifikace na základě vytvořených kalibrací s využitím Lambert-Beerova zákona. | ANO |
| - Pokročilé funkce pro vyhodnocování mikroskopických map, jako je zobrazování na základě plochy pásů, clusterová analýza, PCA analýza atd. | ANO |
| - Možnost vytváření a implementace maker. | ANO |
| - Víceúrovňová správa uživatelů. | ANO |
| - Import a export spekter. | ANO |
| - Kompatibilita s Win 10 nebo vyšší. | ANO |
| Minimálně 2 roky platná licence na software pro automatické vyhodnocení mikroplastů v IČ chemických mapách z plošného měření: | ANO |
| Schopnost práce s velkými datovými sety (> 1 mil. spekter). | ANO |
| Automatická identifikace částic na filtru na základě IČ spektra dle předpřipravené metody a databáze. | ANO |
| Automatické stanovení velikosti částic na filtru. | ANO |
| Automatická statistika částic (chemismus vztažený na velikost částic). | ANO |
| Jednoduchý export výsledků. | ANO |
| Spektrální knihovny: |  |
| Kompletní elektronická databáze čítající minimálně 10000 spekter nejrůznějších látek měřených v ATR módu. | ANO |
| Specializovaná knihovna polymerů obsahující min 200 spekter základních polymerů. | ANO |
| Ostatní: |  |
| PC s minimální konfigurací: min. 3 GHz procesor, 64 GB RAM, 256 GB SSD, 1TB HDU, Windows 10, ethernet port. | ANO |
| 2 ks displej min. 23,8 palce TFT | ANO |
| Prodloužená záruka na vybrané komponenty: |  |
| - Interferometr – 10 let | ANO |
| - Diodový laser – 10 let | ANO |
| - IČ zdroj – 5 let | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby