Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

EPR spektrometr

Výrobce přístroje:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení přístroje:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Obecné požadavky na předmět dodávky:

Elektronová paramagnetická rezonanční (EPR)/ Elektronová spinová rezonanční (ESR) spektroskopie představuje zásadní nástroj pro výzkum a analýzu paramagnetických materiálů a molekul. Tato sofistikovaná technika umožňuje detailní studium elektronové struktury, spinových vlastností a chemického prostředí paramagnetických center. Mezi hlavní výhody neoddiskutovatelně patří vysoká citlivost, kdy EPR spektrometry jsou schopny neinvazivně detekovat i extrémně nízké koncentrace paramagnetických látek. S ohledem na plánovaný vysoce kvalifikovaný výzkum, je vyžadován spektrometr s vysokým rozlišením a vysokou přesností měření, což je zásadní pro identifikaci a charakterizaci paramagnetických center a jejich molekulárního okolí.

EPR spektrometr, jako součást technické specifikace, bude kompletní zařízení dodané včetně všech potřebných komponent. Dodávka musí zahrnovat samotný spektrometr spolu s příslušnými periferiemi, kompletním elektronickým systémem, systémem umožňující měření při snížených teplotách, chladící jednotkou a s veškerým potřebným příslušenstvím. Dodávka musí také zahrnovat řídící jednotku vč. operačního systému, včetně klávesnice a monitoru. Součástí dodávky bude také specializovaný software pro ovládání spektrometru, nastavení měřících metod, sběr dat a jejich vyhodnocení, vše v jednom programu bez nutnosti přepínání mezi různými aplikacemi. Tento komplexní přístrojový balíček zajistí plynulý a efektivní provoz EPR spektrometru a umožní plně využít jeho schopností při rozsáhlém výzkumu paramagnetických materiálů a molekul.

Technická specifikace a garantované technické parametry, které musí být alespoň splněny:

- Základní technické parametry:

- Typ Spektrometru:

  - EPR spektrometr X-band

- Mikrovlnný Zdroj

  - Nízko šumová Gunnova dioda s frekvenčním rozsahem 9,0– 9,9 GHz (odpovídající pásmu X) a maximálním výkonem 600 mW.

  - Modulační frekvence v rozsahu: 100 Hz – 100 kHz s krokem [DOPLNÍ ÚČASTNÍK max. však 25] kHz.

  - Modulační amplituda: v rozsahu [DOPLNÍ ÚČASTNÍK min. však 10] G.

- Magnetické Pole:

  - Minimálně 1,7 T s možností rozsahu měření od -1,7 T do +1,7 T.

  - Homogenita a Stabilita Magnetického Pole: Homogenita minimálně 10 mG na rozsahu 10 (Z) х 10 (X) х 22 (Y) mm a stabilita minimálně 10 mG/h.

- Rezonátor s vysokou citlivostí CW-EPR:

  - Sensitivita: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK max. však 1 x 1015] spin / (1 G √Hz).

  - Kvality faktor (Q-value) prázdné kavity: Q≥[DOPLNÍ ÚČASTNÍK min. však 6 000].

  - Optické okénko umožňující in-situ ozařování vzorku světlem během experimentu.

  - Kompatibilní s chladícími jednotkami na teplotu kapalného dusíku a helia.

  - Pracuje ladicí okno s možností až 80 MHz rozsahu měření a funkce zoom, optimální pro ultra-high a ultra-low Q-value rezonátory - [účastník doplní ANO nebo NE]

- Součástí dodávky dále musí být:

- Duální kavita s rezonátorem umožňující měření v paralelním a kolmém módu, která musí obsahovat optické okénko pro in-situ ozařování vzorku během experimentu.

- Chladící jednotka umožňující experimenty v rozsahu teplot 100 K – 600 K.

- Centrální chladící jednotka pro chlazení magnetu.

- Řídící jednotka vč. operačního systému, včetně klávesnice a monitoru

- Sada kyvet na vzorky.

- Sada držáků na různé typy kyvet.

- Sada kalibračních vzorků.

- Specializovaný software pro ovládání spektrometru, nastavení měřících metod, sběr dat a jejich vyhodnocení.

- Zařízení musí umožňovat:

- Rozšíření na Q pásmo a pulzní EPR spektrometr v obou pásmech X a Q.

- Budoucí rozšíření o Rapid-Scan metodu, EPR-Imaging, CW-ENDOR.

- Rozšíření o kryogenní systém umožňující měření při teplotách 5 K – 300 K.