Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Zařízení pro extrakce kapalinou za zvýšeného tlaku

Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro extrakce kapalinou za zvýšeného tlaku včetně autosampleru a potřebných periferií. Zařízení bude obsahovat: vysokotlaká pumpa, autosampler na extrakční patrony, autosampler na sběrné vialky, termostat extrakčních patron, řídící jednotku, PC s řídícím a vyhodnocovacím SW.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, likvidace obalů a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Zařízení pro extrakce kapalinou za zvýšeného tlaku: |  |
| Vysokotlaké čerpadlo pro transport extrakčního rozpouštědla, p (max) minimálně 10 MPa, s tlakovým čidlem a přetlakovou ochranou. | ANO |
| Termostat extrakčních patron rozsah teplot 25 – 200°C. | ANO |
| Extrakce organickými kapalinami a vodnými roztoky včetně silně bazických či kyselých. | ANO |
| Extrakce organické látky z pevné nebo polotuhé matrice kapalným médiem. | ANO |
| Směšovač minimálně dvou extrakčních rozpouštědel (voda, organické kapaliny). | ANO |
| Extrakční patrony různých objemů (od 1 ml po 100 ml). | ANO |
| Doba extrakce 1 vzorku méně než 30 min. | ANO |
| Autosampler extrakčních patron s alespoň 20 pozicemi. | ANO |
| Autosampler sběrných vialek s alespoň 20 pozicemi. | ANO |
| Senzor úniku rozpouštědel a kapalin. | ANO |
| Vyplachovací médium pro patronu (vzduch a inertní plyn). | ANO |
| Možnost sekvenční extrakce více rozpouštědly. | ANO |
| Automatické proplachování systému mezi extrakcemi jednotlivých vzorků. | ANO |
| Další příslušenství: |  |
| Nerezové extrakční patrony (10 ml) 10 ks. | ANO |
| Příslušenství k extrakčním patronám, položka: O kroužky, těsnění, frity 50 ks/položka. | ANO |
| Starter Kit pro základní údržbu. | ANO |
| Softwarové vybavení: |  |
| Řídící software na platformě Windows 10 pro řízení extraktoru. | ANO |
| PC a SW vybavení: |  |
| PC (procesor min. 3 GHz, 16 GB RAM, 750 GB HDD, LAN, DVD, Microsoft Windows 10) | ANO |
| Monitor min. 24" LCD. | ANO |
| Ostatní: |  |
| Záruční doba zařízení min. 24 měsíců | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby