Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Fotoluminiscenční spektrometr

Výrobce fotoluminiscenčního spektrometru:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení fotoluminiscenčního spektrometru:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Níže uvedená technická specifikace obsahuje minimální požadavky a součásti, které musí dodávané zařízení (systém) splňovat:

Zařízení musí být schopno zajistit činnost v těchto režimech:

- statický režim („steady-state“)

- měření fotoluminiscence s časovým rozlišením („lifetime“) s použitím metody čítání jednotlivých fotonů v časové škále od 100 ps až 20 µs

- měření fotoluminiscence s časovým rozlišením („lifetime“) s použitím metody čítání jednotlivých fotonů v časové škále od 1 µs až 1s

- měření absolutního kvantového výtěžku

Součástí dodávky zařízení musí být minimálně:

Excitační a emisní monochromátory

Excitační monochromátor

- dva svázané monochromátory v konfiguraci tzv. "Czerny Turner" s ohniskovou vzdáleností min. 250 mm

- potlačení rozptýleného světla musí být alespoň 1:10-8

- přesnost nastavení vlnové délky alespoň ± [DOPLNÍ ÚČASTNÍK max. však 0,5 – hodnotící kritérium č. 2.2] nm

- minimální krok: menší nebo roven [DOPLNÍ ÚČASTNÍK max. však 0,1 – hodnotící kritérium č. 2.3] nm

- počítačem řízené výměny obsahující 3 pozice pro umístění mřížek

- počítačem řízené štěrbiny zaručující spektrální pásmo 0.1 - 13.0 nm

- počítačem řízené závěrky

- počítačem řízené filtry pro odstranění vyšších harmonických frekvencí.

Emisní monochromátor

- dva svázané monochromátory v konfiguraci tzv. "Czerny Turner" s ohniskovou vzdáleností min. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK min. však 250 – hodnotící kritérium č. 2.4] mm

- potlačení rozptýleného světla alespoň 1:10-8

- přesnost nastavení vlnové délky alespoň ±0.5 nm

- minimální krok: menší nebo roven 0.1 nm

- počítačem řízené výměny obsahující 3 pozice pro umístění mřížek

- počítačem řízené štěrbiny zaručující spektrální pásmo 0.1-13.0 nm

- počítačem řízené závěrky

- počítačem řízené filtry pro odstranění vyšších harmonických frekvencí.

Komora vzorku

- musí umožnit přístup ke vzorku ze všech horizontálních i vertikálních směrů

- fokusační systém čoček musí být továrně nastaven pro všechny dodané držáky vzorků (nevyžaduje uživatelské korekce nastavení). Tato podmínka platí min. pro držák kyvet, držák vzorku pro osvit z čelní strany (front face sample holder), integrační kouli a kryostat.

- referenční detektor pro záznam excitační intenzity

- počítačem řízená irisová clona (atenuátor) dovolující řízení excitační intenzity v rozsahu od 0% do 100% s krokem 1%vstupní port pro zavedení ps laseru dovolující měření fluorescenčních časů v konfiguraci se všemi dodanými držáky vzorků

- univerzální montáž dovolující kolmou (exicitační) konfiguraci všech dodaných držáků vzorků, integrační koule a kryostatu

- porty pro umístění filtrů v excitačním a emisním svazku

- sada alespoň 5ks dlouhovlnných hranových filtrů/propustí (tzv. longpass filters) pokrývající celý pracovní rozsah (250 – 850nm)

Modul pro dosvit fluorescence

- pracuje v režimu čítání fotonů s časovým rozlišením (tzv. Time correlated single photon counting (TCSPC))

- rozsah doby dosvitu alespoň [DOPLNÍ ÚČASTNÍK max. však 200 – hodnotící kritérium č. 2.5] ps – 10 µs

- počet časových kanálů alespoň 1024

- elektronický "jitter" menší nebo rovno než 25 ps

Modul pro dosvit fosforescence

- rozsah doby dosvitu alespoň 1 µs – 1 s

- počet časových kanálů alespoň 1024

- modul může být kombinován s fluorescenčním modulem

Excitační zdroje

Kontinuální lampa

- Xe lampa vč. napájecího zdroje

- výkon alespoň 450 W

- excitační rozsah spektra alespoň 250-850 nm

- display pro zobrazení výkony, napětí, proudu a pracovního času

Pulsní lampa

- pulsní Xe lampa vč. napájecího zdroje

- výkon alespoň 50 W

- excitační rozsah alespoň 250-850 nm

- počítačem řízená opakovací frekvence v rozsahu alespoň 0.5–100 Hz

- délka optického pulzu menší než 3 µs

Pikosekundový laser

- emisní spektrum v rozsahu 360–510 nm

- průměrný výkon při maximální opakovací frekvenci alespoň 0.1 mW

- výstupní výkon kontinuálně laditelný v celém rozsahu

- opakovací frekvence v rozsahu alespoň 50 kHz – 20 MHz

- délka pulzu max. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK max. však 100 – hodnotící kritérium č. 2.9] ps

- spektrální šířka max. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK max. však 5 – hodnotící kritérium č. 2.8] nm

Detektor

- fotonásobič se spektrálním rozsahem alespoň 250–850 nm

- citlivost nejméně [DOPLNÍ ÚČASTNÍK min. však 30 000 – hodnotící kritérium č. 2.1]:1 pro odstup signálu od šumu (počítáno dle Ramanovského spektra měřeného ve vodě).

- počet temných pulzů alespoň [DOPLNÍ ÚČASTNÍK max. však 200 – hodnotící kritérium č. 2.6] s-1 (cps)

- čas odezvy detektoru menší než 800 ps

Integrační koule (umístitelná do komory vzorků)

- dovoluje měřit absolutní kvantový výtěžek, odrazivost a absorpci v rozsahu alespoň 250–850 nm

- vnitřní průměr alespoň [DOPLNÍ ÚČASTNÍK min. však 110 – hodnotící kritérium č. 2.7] mm

- kalibrační data pro spektrální rozsah alespoň 250–850 nm

- držák kyvety a 2 kyvety s uzávěrem

- držák pro práškové vzorky a 2 kapsle pro práškový vzorek

- držák pro vzorky typu film/slide

Kryostat

- kryostat na kapalný dusík se vzorkem umístěným v dusíkových parách obsahující senzor teploty, ohřívač a systém řízení teploty

- rozsah teplot alespoň 77–300 K

- teplotní stabilita: alespoň ±0.2 K v časovém úseku 10 min

- výdrž na 77 K: alespoň 10 hodin (bez doplnění LN2)

- systém řízení kryostatu musí umožnit automatické řízení teploty společně s prováděním měření v režimech „steady-state“ a „lifetime“

- sada 3 vstupních okýnek umístněných v „T“ geometrii

- držák kyvet pro kapalné vzorky

- držák vzorky typu film/slide

Řídicí stanice a SW

- Řídicí stanice s předinstalovaným operačním systémem, monitor, klávesnice a myš

- SW určený pro obsluhu všech funkcí dodané instrumentální sestavy. Akceptováno je pouze SW řešení umožňující obsluhu přístroje jednou SW aplikací (tzv. „all in one“). – 1ks licence

- SW pro pokročilou analýzu měření v režimu „lifetime“ umožňující jednorázovou i dávkovou analýzu dat – 2ks licence

- SW musí umožnit analýzu alespoň v těchto módech:

  - Distribuční analýza (distribution analysis)

  - Analýza exponenciálních komponent (exponential component analysis)

  - Analýza globálních exponenciálních komponent (global exponential component analysis)

  - Rozšířená analýza exponenciálních komponent (stretched exponential component analysis)

  - Analýza FRET (FRET analysis)

  - Analýza FMQ (Förster and micellar quenching analysis)

  - Analýza anizotropie (anisotropy analysis)

Požadované příslušenství

Držák pro kyvetu vybavený

- teplotní sondou

- magnetickou míchačkou

- umožňuje řízení teploty pomocí cirkulační lázně (vlastní zařízení pro řízení teploty není součástí dodávky)

Držák vzorku pro měření v „front face“ geometry (držák vzorku pro osvit z čelní strany)

- umožňuje rotaci vzorku

- úhel nastavitelný mimo komoru vzorku

- možnost přesného umístění vzorku do ohniska systému

- dovoluje měření s kyvetou

- vybaven vyjmutelnou sponou či držákem pro alespoň dvě velikosti vzorku typu film/slide

- vybaven vyjmutelnou kyvetou/držákem pro práškové vzorky

- Držák pro měření electroluminescence vzorku

- počítačem řízené polarizátory v excitačním a emisním svazku s možností vyjmutí ze svazku

Dodávaný přístroj (systém) dále obsahuje (jedná se o parametry, které jsou předmětem hodnocení Veřejné zakázky ):

- Obsahuje nabízený přístroj (systém) pikosekundový laserový držák se sadou ND filtrů? - [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.10]

- Obsahuje nabízený přístroj (systém) pikosekundový laserový držák s plynule nastavitelným ND filtrem? - [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.10]

- Držák vzorku v pevném stavu - poloha (úhel) je nastavitelná mimo vzorkovací komoru? - [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.11]

- Obsahuje nabízený přístroj (systém) držáky vzorků s rychlovyměnitelnou sestavou? - [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.12]

- Obsahuje nabízený přístroj (systém) počítačem řízenou irisovou clona (atenuátor) dovolující řízení excitační intenzity? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.13]

- Integrační koule je přítomna přímo v komoře na vzorky? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.14]

- Integrační koule má možnost rychle vyměnitelného příslušenství?– [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.15]

- Obsahuje nabízený přístroj (systém) systém řízení kryostatu umožnící automatické řízení teploty společně s prováděním měření v režimech „steady-state“ a „lifetime“? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.16]

- Obsahuje nabízený přístroj (systém) jeden software pro různé provozní režimy? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.17]