Příloha č. 1 - Technická specifikace ve znění vysvětlení č. 1

Technická specifikace a garantované technické parametry

Soustava chromatografů pro projekt REFRESH

Jedná se o soustavu kapalinových a plynových chromatografií, využívaných pro projekt „REFRESH – Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries”. Vzhledem k předpokládaným účelům výzkumu je nezbytné, aby přístroje tvořily jeden kompatibilní celek s obdobnými ovládacímu software a umožňovaly zaměnitelnost některých náhradních dílů mezi jednotlivými kapalinovými chromatografy a mezi jednotlivými plynovými chromatografy.

Níže uvedená technická specifikace obsahuje minimální požadavky a součásti, které musí dodávané přístroje (systém) splňovat:

Sestava UHPLCQ Tof s vysokým rozlišením a přesnou hmotou

Binární gradientové vysokotlaké čerpadlo

- tlakový limit min. 1300 bar

- selekční ventil pro výběr až ze 4 zásobníků mobilní fáze

- průtok mobilní fáze min. v rozsahu 0,01 ml/min až 2 ml/min při současném dosažení tlaku 1300 bar

- integrovaný vakuový degasser

- mrtvý objem včetně mixéru max. 50 µl

- senzor úniku mobilní fáze

Autosampler

- flow-through design nástřikového systému

- objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-20 l (v 0,1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky

- programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce

- min. 130 pozic pro 2-ml vialky

- termostatování vzorků v rozsahu 4-40°C

- tlaková odolnost minimálně 1300 bar

- senzor úniku mobilní fáze

Kolonový termostat

- kolonový termostat minimálně pro 2 kolony o délce minimálně 250 mm

- rozsah teplot alespoň laboratorní teplota až +80°C

- bez nuceného oběhu vzduchu

Příslušenství k HPLC

- minimálně 1ks chromatografické kolony C18

- sada nářadí potřebný k běžné údržbě systému

Tandemový hmotnostní spektrometr typu kvadrupól – time-of-flight (Q-TOF) s vysokým rozlišením a měřením přesné hmoty

- ionizace elektrosprejem v ortogonálním uspořádání ke vstupu do MS s fokusací oblaku iontů přehřátým koaxiálním proudem dusíku

- dusík jako jediný sprejovací a sušící plyn pro iontový zdroj bez nutnosti připojení dalšího plynu k přístroji

- oddělená ionizační sonda pro referenci a pro efluent z kolony

- Přesnost určení hmoty < 2 ppm RMS v MS módu a < 3 ppm RMS v MS/MS módu

- Rozlišovací schopnost analyzátoru alespoň 20 000 FWHM

- Dynamický rozsah detektoru (ve spektru) alespoň 5 řádů

- Rychlost sběru dat v MS i v MS/MS módu alespoň 50 spekter/s při současném splnění parametru minimální rozlišovací schopnosti

- Citlivost pro MS: 1 pg nástřiku reserpinu (m/z 609.2807) na kolonu v ESI+ módu dosáhne poměr signálu k šumu minimálně 200:1, vyhodnoceno jako šum 1 × RMS - root mean square

- převodník dat na principu Analog-to-digital (ADC)

- Rozsah hmot alespoň m/z 50-3000  (izolace v kvadrupólu i měření v TOF MS)

- Možnost automatické interní hmotnostní kalibrace

- Možnost automatické korekce hmoty v každém spektru

- automatická optimalizace parametrů hmotnostního spektrometru s možností nastavení podmínek pro nestabilní ionty

- Režimy měření:

  - měření přesné hmoty bez fragmentace s kvadrupólem průchozím pro všechny ionty (plná MS spektra)

  - měření přesné hmoty produktů v režimu MS/MS, se selektivním výběrem prekurzoru pro MS/MS pomocí kvadrupólu (MS/MS)

  - měření přesné hmoty produktů v režimu MS/MS s automatickou selekcí prekurzoru v kvadrupólu (auto MS/MS)

  - měření přesné hmoty produktů v režimu MS/MS bez selekce prekurzoru, tedy s kvadrupólem průchozím pro všechny ionty

Řídící jednotka

- Procesor pro plynulý chod, obsluhu přístroje a SW a práci s výsledky

- RAM: min. 32 GB

- HDD: min. 4 TB

- Monitor: min. rozlišení 1920 x 1080 FullHD

- Klávesnice, myš

- Tiskárna

- Síťová karta pro připojení do sítě uživatele

Ovládací a vyhodnocovací software

- Jednotný software pro řízení všech modulů sestavy (kapalinového chromatografu i hmotnostního spektrometru), nastavení metod, sběr dat a jejich vyhodnocení

- Minimálně dvě licence software pro vyhodnocení dat

- Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení dat umožňující:

  - Extrakci molekulových signálů a jejich „alignment“

  - Výpočet sumárního vzorce iontu využívající kombinaci přesné hmoty molekulového iontu, poměr izotopických hmot a jejich odstup (spacing)

  - Korelaci změřeného MS/MS spektra se strukturními vzorci z knihoven i z internetu (např. www.chemspider.com apod.)

  - Screening analytů ve vzorku na základě porovnání s databází a s knihovnou s využitím jak MS tak MS/MS dat

Spektrální databáze a knihovna s přesnou hmotou

- Databáze a knihovna musí být instalována lokálně na vyhodnocovacím PC a její použití není podmíněno přístupem k internetu

- Databázi a knihovnu lze doplňovat uživatelskými vstupy, aniž by bylo nutné jejich sdílení online anebo s třetími stranami

- Do databáze a knihovny lze importovat data z veřejně dostupných knihoven a csv data

- Databáze zahrnující alespoň 6000 látek  - kontaminantů potravin a životního prostředí, toxických látek, léčiv a jejich metabolitů. Databáze musí zahrnovat struktury sloučenin, jejich sumární vzorec, přesnou hmotu neutrální molekuly, CAS číslo.

- Knihovna spekter 3000 látek - kontaminantů potravin a životního prostředí, toxických látek, léčiv a jejich metabolitů. Knihovna musí obsahovat produktová spektra sloučenin naměřená na daném typu hmotnostního spektrometru při alespoň třech kolizních energiích a revidované (korigované na teoretickou hmotu) přesné hmoty fragmentů.

Software pro diferenční a statistickou analýzu

- Alignment molekulových signálů podle retenčního času a m/z

- Filtrace látek podle odezvy, frekvence výskytu látek napříč vzorky, variability, statistickou analýzu (t-test, ANOVA, PCA, analýza klastrů, korelační analýza) a tvorbu modelů pro klasifikaci vzorků

Záložní zdroj napětí

- Záložní zdroj pro UHPLC

- Záložní zdroj pro hmotnostní detektor

N2 generátor

- generátor s parametry čistoty a výkonu odpovídajícími nabízené instrumentaci s integrovaným kompresorem

Další

- seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou zboží v délce min. 5 dní

UHPLC

Gradientové čerpadlo

- nízkotlaký kvartérní gradient

- průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 5 ml/min v 0.001 ml krocích

- tlaková odolnost minimálně 800 bar

- možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12

- integrovaný víceúčelový ventil pro možnost softwarem řízeného ovládání přídavného mixéru a filtru

- integrovaný vakuový 4-kanálový degaser (ne externí degaser)

- senzor úniku mobilní fáze

Autosampler

- flow-through design nástřikového systému

- objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-100 l (v 0.1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky

- programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce

- min. 130 pozic pro 2-ml vialky

- termostatování vzorků v rozsahu 4-40°C

- tlaková odolnost minimálně 800 bar

- senzor úniku mobilní fáze

Kolonový termostat

- teplotní rozsah od 20°C pod okolní teplotu až do alespoň 110°C bez nuceného oběhu vzduch

- dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládána

- integrovaný přepínací ventil pro přepínání mezi minimálně dvěma kolonami včetně všech nutných kapilár musí být umístěn v regulovaném termostatovaném prostoru termostatu

- teplotní stabilita ±0.05°C

- kapacita minimálně čtyři 30-cm kolony

- senzor úniku mobilní fáze

Detektor diodového pole

- zdroj světla deuteriová a wolframová lampa

- diodové pole s 1024 diodami

- vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm

- nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm

- skutečné spektrální rozlišení min. 1 nm

- online sběr spekter, tvorba knihovny spekter

- sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování

- průtočná cela délky 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15µL

- rychlost sběru dat minimálně 120 Hz

Hmotnostní detektor

- analyzátor typu jednoduchý kvadrupól

- hmotnostní rozsah minimálně v rozmezí 2-1400 m/z

- ionizační zdroj elektrosprej

- rychlost měření hmotnostních spekter min. 10 kDa/s

- detektor musí umožňovat přepínání polarity v průběhu analýzy

- čas přepnutí polarity ≤ 25ms

- detektor musí disponovat funkcí automatického nastavení MS parametrů z chromatografické metody

- musí umožňovat čištění vstupní iontové optiky bez nutnosti vypnutí zdroje vakua a zavzdušnění přístroje

- všechny servisovatelné části detektoru musí být dosažitelné bez nutnosti demontáže detektoru ze sestavy s kapalinovým chromatografem

- detektor musí umožňovat automatické nastavení parametrů z použité metody pro kapalinovou chromatografii

Vyhodnocovací a řídící chromatografický software

- musí pracovat v prostředí Windows bez nutnosti zapojeného licenčního klíče (donglu)

- vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence

- umožňuje kontrolu a nastavení parametrů HPLC systému

- umožňuje sběr dat a jejich vyhodnocení

- umožňuje protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů

- umožňuje export naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.)

- obsahuje diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů

Příslušenství k HPLC

- minimálně 1ks chromatografické kolony C18

- set nářadí potřebný k běžné údržbě systému

Řídící jednotka

- Procesor pro plynulý chod, obsluhu přístroje a SW a práci s výsledky

- RAM: 16 GB

- HDD: min. 500GB 7200 RPM SATA Hard Drive

- Monitor: min. rozlišení 1920 x 1080 FullHD

- Klávesnice, Myš

- Záložní zdroj pro UHPLC

- Záložní zdroj pro hmotnostní detektor

N2 generátor

- generátor s parametry čistoty a výkonu odpovídajícími nabízené instrumentaci s integrovaným kompresorem

Další

- seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou zboží

Sestava GC/HRMS s vysokým rozlišením a přesnou hmotou

Plynový chromatograf

- provozní teplota pece v rozsahu min 4 °C nad teplotu okolí až 450 °C

- rychlost chlazení pece ze 400 °C na 50 °C maximálně 250 sekund

- nastavení teploty pece s krokem ≤ 1 °C

- reprodukovatelnost retenčních časů  ≤ 0,01 min a reprodukovatelnost ploch píku ≤ 1 %

- Možnost zpětného proplachování kolony a údržba GC bez nutnosti zavzdušňování, kontaminace a přerušení průtoku nosného plynu do MS detektoru.

Split/splitless injektor

- elektronická regulace tlaku a průtoku s přesností nastavení tlaku ≤ 0,01 psi v rozsahu alespoň 0.000 - 99.999 psi

- maximální provozní teplota ≥ 400°C

- programovatelný oplach septa

- možnost rychlé výměny linerů bez nutnosti použití nástrojů/klíčů (systém turn-top nebo obdobný)

Autosampler

- kapacita autosampleru ≥  150 ks 2 ml vialek

- reprodukovatelnost nástřiku ≤ 0,5 % RSD

- programovatelná rychlost nástřiku

- variabilní nastavení hloubky jehly

- možnosti režimu nástřiku: sendvičový nástřik, přidávání standardů, ředění a míchání

Tandemový hmotnostní spektrometr typu kvadrupól – time-of-flight (Q-TOF) s vysokým rozlišením a měřením přesné hmoty

- Ionizační techniky: elektronová (EI) a nízkoenergetická elektronová ionizace (low-energy EI) jako jeden iontový zdroj bez nutnosti fyzického zásahu

- systém duálních (dvou) vláken v EI zdroji

- kvadrupól s možností  vyhřátí na min. 180°C pro možnost automatického tepelného čištění, maximální robustnost a eliminaci použití předfiltrů vyžadujících údržbu/výměnu

- Přesnost určení hmoty < 2 ppm RMS v MS módu

- Rozlišovací schopnost MS analyzátoru alespoň 25 000 FWHM

- Dynamický rozsah detektoru (ve spektru) alespoň 5 řádů

- Rychlost sběru dat alespoň 50 spekter/s při současném splnění parametru minimální rozlišovací schopnosti

- Detekční limit jako instrumentální mez detekce pro oktafluoronaftalen (OFN) pro EI ionizaci lepší než 60 fg v nástřiku nástřiku na m/z 271,9867

- Rozsah hmot alespoň m/z 20-1000 (izolace v kvadrupólu i měření v TOF MS)

- Možnost automatické interní hmotnostní kalibrace

- Možnost automatické korekce hmoty v každém spektru

- Režimy měření:

  - Měření přesné hmoty bez fragmentace s kvadrupólem průchozím pro všechny ionty (plná MS spektra)

  - Měření přesné hmoty produktů v režimu MS/MS, se selektivním výběrem prekurzoru pro MS/MS pomocí kvadrupólu (MS/MS)

Řídící jednotka

- Procesor pro plynulý chod, obsluhu přístroje a SW a práci s výsledky

- RAM: min. 32 GB

- HDD: min. 4TB

- Monitor: min. rozlišení 1920 x 1080 FullHD

- Klávesnice, myš

- Tiskárna

- Síťová karta pro připojení do sítě organizace

Ovládací a vyhodnocovací software

- Jednotný software pro řízení všech modulů sestavy (plynového chromatografu, automatického dávkovače a hmotnostního spektrometru), nastavení metod, sběr dat a jejich vyhodnocení

- Minimálně dvě licence software pro vyhodnocení dat

- Software umožňující:

  - zamčení retenčních časů přímo v metodě pomocí automatické modifikace tlaku na hlavu kolony při posunu retenčních časů např. vlivem zkrácení kolony nebo při přenosu metody z jiného plynového chromatografu

  - kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení dat včetně analýzy neznámých látek na základě plných MS spekter a jejich porovnání s knihovnou po spektrální dekonvoluci

  - Výpočet sumárního vzorce iontu využívající kombinaci přesné hmoty molekulového iontu, poměr izotopických hmot a jejich odstup (spacing)

  - Screening analytů ve vzorku na základě porovnání s databází a s knihovnou spekter

Spektrální databáze a knihovna s přesnou hmotou

- Databáze a knihovna musí být instalována lokálně na vyhodnocovacím PC a její použití není podmíněno přístupem k internetu

- Databázi a knihovnu lze doplňovat uživatelskými vstupy, aniž by bylo nutné jejich sdílení online anebo s třetími stranami

- Do databáze a knihovny lze importovat data z veřejně dostupných knihoven a csv data

- Databáze zahrnující alespoň 2000 látek - pesticidů, přírodních látek a metabolitů.  Databáze musí zahrnovat struktury sloučenin, jejich sumární vzorec, přesnou hmotu neutrální molekuly, CAS číslo.

- Knihovna spekter zahrnující alespoň 2000 látek - pesticidů, přírodních látek a metabolitů. Knihovna musí obsahovat spektra sloučenin naměřená na daném typu hmotnostního spektrometru.

Záložní zdroj napětí

- Záložní zdroj pro GC

- Záložní zdroj pro hmotnostní detektor

Další

- seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou zboží v délce min. 5 dní

Sestava pro analýzu plynných vzorků

Obecný popis sestavy

- Plynový chromatograf s hmotnostními detektory – pro analýzu plynů, včetně řídící jednotky a software a licencemi pro SW za účelem analýzy dat včetně NIST knihoven. Zahrnuje také generátory plynů, ochranu proti přepětí, kolony dle požadované specifikace a standardy CO, CO2, H2, N2 a CH4.

- Přístroj vybavený dvěma Split/Splitless injektory, ventily pro komplexní analýzy, detektory TCD, FID a MSD a automatickým dávkovačem kapalných vzorků. Propojení přístroje se dvěma typy reaktorů pro jednoduché dávkování vzorků, v případě provozování reaktoru za zvýšeného tlaku vyžadujeme automatického dávkování.

Plynový chromatograf

- Teplotní rozsah termostatu: min. +4 °C nad okolní teplotou až do 450 °C

- Rychlost ohřevu termostatu až 65 °C/min v celém rozsahu pracovních teplot

- Maximální doba chlazení z 450 °C na 50 °C je max. 240 sec (za podmínek teploty okolí cca 25 °C).

- Min. 20 teplotních ramp

- Možnost zpětného proplachování kolony a údržba GC bez nutnosti zavzdušňování, kontaminace a přerušení průtoku nosného plynu do MS detektoru.

- Možnost pevného rozdělení průtoku mezi hmotnostní detektor a dvojici detektorů FID, TCD s kompenzací změn tlaku během analýzy pomocí nezávislého modulu EPC.

- Zařízení pro šetření nosného plynu – softwarově řízená změna nosného plynu z helia např. na dusík pro úsporu helia ve standby módu.

- Možnost zpětného proplachování kolony a údržba GC bez nutnosti zavzdušňování, kontaminace a přerušení průtoku nosného plynu do MS detektoru.

Split/Splitless injektory

- Plně elektronicky řízený průtok plynů, tlakový rozsah 0-100 psi, přesnost nastavení tlaku v krocích 0,001 psi

- Provozní teplota do 400 °C

- Umožňuje rychlou výměnu linerů bez použití nářadí/klíčů

Automatický dávkovač pro analýzu kapalných vzorků

- Kapacita 16 vzorků, možnost budoucího rozšíření na min. 150 vzorků

- Rozsah vstřikovaného objemu 0,01 - 100 mikrolitrů (v závislosti na použité stříkačce)

- Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0,3 % RSD

- Možnost budoucího rozšíření pro automatickou přípravu vzorků - min. míchání, ohřev, chlazení, přidávání interních standardů apod.

Automatické ventily

- Vyhřívané, plně automatické ventily (alespoň 2x 6-ti a 1x 10-ti cestný ventil) pro vstřikování a analýzu plynných vzorků

- Pneumatické aktuátory

Detektor FID

- Provozní teplota až do 450°C

- Detekční limit alespoň 1.2 pg C/s (pro tridecane)

- Rychlost sběru data minimálně 800 Hz

- Vybaveno zařízením pro zvýšení citlivosti detekce CO/CO2 (detekce koncentrace 10 ppm CO, případně CO2).

Detektor TCD

- Provozní teplota až do 400 °C

- Detekční limit 400 pg/ml (pro tridekan)

- Jednovláknové uspořádání pro rychlou stabilizaci základní linie

Hmotnostní spektrometr typu jednoduchý kvadrupól

- Elektronová ionizace (EI)

- Provozní teplota inertního iontového zdroje do 350 °C

- Dvojitý (duální) vláknový systém na zdroji EI

- Hmotnostní rozsah m/z: 1 - 1050

- Provozní teplota kvadrupólového analyzátoru až do 200 °C pro automatické tepelné čištění, maximální robustnost a eliminaci údržby/výměny předfiltrů.

- Detekční limit přístroje < 20 fg oktafluoronaftalenu

- Kontrolér výstupního vakua

- Bezolejová pumpa pro dosažení hrubého vakua.

- Možnost vodíkového čištění iontového zdroje.

Řídicí jednotka s řídicím a vyhodnocovacím softwarem

- Samostatná řídicí jednotka s řídícím a vyhodnocovacím softwarem s trvalou licencí.

- Řídicí jednotka je vybavena procesorem pro plynulý chod, obsluhu přístroje a SW a práci s výsledky, min. 16 GB RAM, pevným diskem o kapacitě alespoň 500 GB, klávesnicí, myší, dvěma min. 24" monitory a vhodným operačním systémem kompatibilním s řídícím a analytickým SW.

- Řídící software společně s přístrojem umožňuje uzamčení retenčních časů pomocí změny tlaku na vstupním portu (ovládané přímo SW).

- Vyhodnocovací SW umožňuje provedení dekonvoluce bez nutnosti exportu dat

- Software musí obsahovat databázi aktuálních hmotnostních spekter (NIST)

- Tiskárna

- Síťová karta pro připojení do sítě organizace

Generátory provozních plynů

- zdroj vodíku, dusíku a vzduchu potřebné pro provoz FID detektoru odpovídající čistoty a kapacity s integrovaným kompresorem.

Další požadavky

- standardy CO, CO2, N2, O2 a CH4 v jedné koncentrační hladině (lze i směsný standard) o objemu alespoň 10 l.

- Součástí dodávky musí být materiál potřebný k instalaci předmětu dodávky a k testování jeho funkcí. Zadavatel zajistí nosný plyn (helium, argon) včetně redukčních ventilů.

- Zařízení pro ochranu proti přepětí a překlenutí krátkého výpadku elektrické energie (cca 10 minut).

- Vývoj metody pro stanovení CO, CO2, H2 a CH4 včetně potřebných kolon

- Seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou zboží v délce min. 2 dní

Sestava pro analýzu kapalných a headspace vzorků

Obecný popis sestavy

- Plynový chromatograf s hmotnostními detektory – pro dávkování kapalných a headspace nástřiků, včetně řídící jednotky a software a licencemi pro SW za účelem analýzy dat včetně NIST knihoven.

- přístroj vybavený dvěma Split/Splitless injektory, hmotnostním detektorem, automatickým dávkovačem kapalných vzorků a automatickým dávkovačem headspace

Plynový chromatograf

- Teplotní rozsah termostatu: min. +4 °C nad okolní teplotou až do 450 °C

- Rychlost ohřevu termostatu až 65 °C/min v celém rozsahu pracovních teplot

- Maximální doba chlazení z 450 °C na 50 °C je max. 240 sec (za podmínek teploty okolí cca 25 °C).

- Min. 20 teplotních ramp

- Možnost zpětného proplachování kolony a údržba GC bez nutnosti zavzdušňování, kontaminace a přerušení průtoku nosného plynu do MS detektoru.

- Možnost spojení toku nosného plynu ze dvou kolon do hmotnostního detektoru s kompenzací změny tlaku během analýzy pomocí nezávislého elektronického modulu.

- Zařízení pro šetření nosného plynu – softwarově řízená změna nosného plynu z helia např. na dusík pro úsporu helia ve standby módu.

Split/Splitless injektory

- Plně elektronicky řízený průtok plynů, tlakový rozsah 0-100 psi, přesnost nastavení tlaku v krocích 0,001 psi

- Provozní teplota do 400 °C

- Umožňuje rychlou výměnu linerů bez použití nářadí/klíčů

Automatický dávkovač pro analýzu kapalných vzorků

- Kapacita 16 vzorků, možnost budoucího rozšíření na min. 150 vzorků

- Rozsah vstřikovaného objemu 0,01 - 100 mikrolitrů (v závislosti na použité stříkačce)

- Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0,3 % RSD

- Možnost budoucího rozšíření pro automatickou přípravu vzorků - min. míchání, ohřev, chlazení, přidávání interních standardů apod.

Automatický headspace dávkovač

- Kapacita dávkovače 12 vzorků

- Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 1,5 % RSD

Hmotnostní spektrometr typu jednoduchý kvadrupól

- Elektronová ionizace (EI)

- Provozní teplota inertního iontového zdroje do 350 °C

- Dvojitý (duální) vláknový systém na zdroji EI

- Hmotnostní rozsah m/z: 1 - 1050

- Provozní teplota kvadrupólového analyzátoru až do 200 °C pro automatické tepelné čištění, maximální robustnost a eliminaci údržby/výměny předfiltrů.

- Detekční limit přístroje < 20 fg oktafluoronaftalenu.

- Dva iontové zdroje – alespoň jeden z nich z inertního materiálu

- Kontrolér výstupního vakua

- Bezolejová pumpa pro dosažení hrubého vakua.

- Provedení kvadrupólu zajišťující časovou stabilitu hmot v závislosti na teplotě.

- Možnost vodíkového čištění iontového zdroje.

Řídicí jednotka s řídicím a vyhodnocovacím softwarem

- Samostatná řídicí jednotka s řídícím a vyhodnocovacím softwarem s trvalou licencí.

- Řídicí jednotka je vybavena procesorem pro plynulý chod, obsluhu přístroje a SW a práci s výsledky, min. 16 GB RAM, pevným diskem o kapacitě alespoň 500 GB, klávesnicí, myší, dvěma min. 24" monitory a vhodným operačním systémem kompatibilním s řídícím a analytickým SW.

- Řídící software společně s přístrojem umožňuje uzamčení retenčních časů pomocí změny tlaku na vstupním portu (ovládané přímo SW).

- Vyhodnocovací SW umožňuje provedení dekonvoluce bez nutnosti exportu dat

- Software musí obsahovat databázi aktuálních hmotnostních spekter (NIST)

- Tiskárna

- Síťová karta pro připojení do sítě organizace

Další požadavky

- Všechny součásti chromatografu přicházející do kontaktu se vzorkem musí být ve vysoce inertním provedení příslušnou povrchovou úpravou.

- Součástí dodávky musí být materiál potřebný k instalaci předmětu dodávky a k testování jeho funkcí. Zadavatel zajistí nosný plyn (helium) a redukční ventil.

- Zařízení pro ochranu proti přepětí a překlenutí krátkého výpadku elektrické energie (cca 10 minut).

- Seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou zboží v délce min. 2 dní

- Pokročilé aplikační školení pro operátory v rozsahu alespoň 5 pracovních dnů