Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Stolní multifunkční skenovací elektronový mikroskop

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolního multifunkčního skenovacího elektronového mikroskopu včetně ovládacího software. Součástí plnění je rovněž instalace a odzkoušení funkčnosti zařízení.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Stolní multifunkční skenovací elektronový mikroskop musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Zdrojem elektronů je wolframové vlákno s možností výměny uživatelem bez servisního technika | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí umožňovat použití urychlovacího napětí v rozsahu minimálně 0,3 kV - 20 kV. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení v sekundárních elektronech (SE) při 20 kV | alespoň 4,0 nm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Mikroskop musí mít detektor zpětně odražených elektronů (BSE) pro měření v režimu vysokého i nízkého vakua. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detektor zpětně odražených elektronů (BSE) musí mít minimálně 5 segmentů s možností jejich přepínání pro získání odlišných obrazových informací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí mít detektor sekundárních elektronů (SE) pro měření v režimu nízkého vakua. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop umožňuje STEM režim pro 3 mm vzorek (alespoň jednu analýzu vzorku) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí mít možnost snímání katadoluminiscenčního signálu v režimu vysokého vakua. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky je soustava držáku vzorků o průměru alespoň 26 mm, 52 mm, 80 mm a 150 mm a motorizovaný stolek s pohybem v osách x, y s rotací a možností manuálního náklonu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být EDS detektor s velikost aktivní plochy alespoň 60 mm2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software EDS detektoru musí umožňovat bodovou a čárovou analýzu a mapování vzorku. EDS analýzu musí být možné provádět na stejně velkém povrchu jak EM zobrazování | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí být umístitelný na plochu stolu velikosti 150 x 80 cm | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.