Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Software pro elektronový mikroskop JEOL JSM-7610 Plus

Předmětem veřejné zakázky je dodávka software, který je plně integrován v rámci existujícího analytického systému Aztec. Systém umožňuje integrovanou korekci driftu, dekonvoluci překrývajících se píků, kvantitativní liniové a multiliniové analázy. Analytický systém dále umožňuje měření tloušťky a chemického složení tenkých vrstev a multivrstev nedestruktivní metodou s využitím EDX spekter.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění a instalace.

Výrobce software				doplní účastník

Přesné typové označení software		doplní účastník

Software pro elektronový mikroskop JEOL JSM-7610 Plus musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Všechny požadované analytické funkce a funkce softwaru musí být plně integrované v rámci rozhraní existujícího analytického systému uživatele - Aztec Live Standard, bez omezení všech existujících analytických funkcí systému a scannovacího elektronového mikroskopu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrovaná korekce driftu zahrnující reaktivní i prediktivní korekci a jejich simultánní použití v průběhu akvizice dat a analýzy. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrované řešení pro pile-up korekci v minimálním rozsahu 1-3 řádu, dekonvoluci překrývajících se píků a odečtení pozadí ve spektrech pro všechna kvalitativní i kvantitativní data (včetně prvkových distribučních map a liniových profilů) i v průběhu akvizice dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kvantitativní liniové analýzy a multiliniové analýzy s rozlišením alespoň 8000 analytických bodů na linii. Každý analytický bod linie představuje uložené EDS spektrum. | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu rozlišení |
| Akvizice a zpracování kvantitativních prvkových distribučních map s minimálním požadovaným rozlišením alespoň 4000x4000 pixelů. Každý pixel prvkové distribuční mapy představuje uložené EDS spektrum. | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu rozlišení |
| Integrovaná funkce měření tloušťky a chemického složení tenkých vrstev a multivrstev pomocí analýzy EDS spekter bez nutnosti destrukce vzorku nebo přípravy příčných řezů vzorkem (cross-sections). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pokročilé analytické školení v rozsahu dvouí dnů se zaměřením na aplikační využití požadovaných analytických funkcí, akvizice dat a analýzy chemického složení a tloušťky tenkých vrstev a multivrstev pomocí rozšířeného analytického systému Aztec Live. Analytické školení musí být poskytnuto autorizovaným aplikačním specialistou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Update veškerého dodaného softwaru po dobu 5 let v ceně dodávky. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného software.