Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Jasový videoanalyzátor

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jasového videoanalyzátoru. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně kalibrace, oživení zařízení a zaškolení uživatelů.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Jasový videoanalyzátor musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Rozlišení | min. 4112x3008 pixelů | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Dynamický rozsah | min. 12bit | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah integrační doby měření | min. v rozsahu 100 μs – 15 s | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Spektrální chyba V(λ) f´1 | ˂ 3,0 % | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Dynamický rozsah měření | min. 1:107 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost měření (světelný zdroj A) | ΔL ˂ 3 % | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Opakovatelnost měření | ΔL ˂ 1,0 % | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nejistota kalibrace – pevný objektiv | ΔL ˂ 2,0 % | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nejistota kalibrace – objektiv s fokusací | ΔL ˂ 2,5 % | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Objektiv s fokusací f = 25 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Objektiv rybí oko | Zorné pole min 180° x 150° | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Typ snímače: CMOS | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Připojení na PC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přenos dat: min. Gigabit Ethernet interface | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost osazení neutrálních filtrů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost výměny objektivu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro vyhodnocování jasu světelných scén | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| ND filtr | propustnost < 2 % | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napájecí zdroj 12 V s přívodním kabelem min. 3 m | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kufr pro jasovou kameru a příslušenství | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozměry kamery | cca 10x10x10 cm (± 50 %) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Kalibrační protokol od výrobce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vyhodnocení jasu nasnímaných světelných scén: min. hodnoty jasu, rovnoměrnost, rozložení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Softwarový modul pro hodnocení osvětlení pozemních komunikací podle normy EN13201 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Softwarový modul pro hodnocení rušivého oslnění od denního a umělého osvětlení ve vnitřních pracovních prostorech podle norem EN 12464-1 a EN17037 metodami GDP a UGR | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatické nastavení expozice a počtu snímků během HDR měření, v závislosti na intenzitě a modulaci světelného zdroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Image trigger | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nasnímání jednotlivých obrazů a následné spojení do jednoho výsledného obrazu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Algoritmus pro vysoce dynamické měření pro získání HDR fotometrických dat | v dynamickém rozsahu až do min. 1x106 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Uživatelem programovatelná makra | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření v závislosti na čase | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zpracování obrazu, proložení linií a dalších geometrických objektů se zobrazením výsledků | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 3D zobrazení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost uživatelské kalibrace | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Statistické funkce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Export do MS Word a MS Excel | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Tvorba protokolů | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.