Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Mössbauerovy spektrometry

Dvoukanálový Mössbauerův spektrometr pro TMS a CEMS:

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Předmětem dodávky je dodání Mössbauerova spektrometru pro transmisní měření a měření s registrací konverzních elektronů při pokojové teplotě, jeho instalace v laboratoři G331 hlavní budovy VŠB-TUO a zaškolení obsluhujícího personálu (3 osoby) v rozsahu 12 hodin. Spektrometr je určen pro měření na izotopech 57Fe a 119Sn. Součástí předmětu je také doprava, montáž a instalace zařízení, jeho zprovoznění. Zařízení bude dodáno jako funkční celek.

Dvoukanálový Mössbauerův spektrometr pro TMS a CEMS musí minimálně splňovat následující parametry:

Technické parametry

Měřicí lavice pro transmisní měření (TMS) při pokojové teplotě (možnost volby mezi horizontálním a vertikálním uspořádáním), radiační stínění (1 ks).

Měřicí lavice pro měření s registrací konverzních elektronů (CEMS), vertikální uspořádání, radiační stínění (1 ks).

Scintilační detekční sonda, vč. integrovaného vysokonapěťového zdroje, se scintilačním krystalem optimalizovaným pro energie od 10 keV do 25 keV (1 ks).

Detektor konverzních elektronů (1 ks).

Pohybové zařízení (modulátor energie pro horizontální i vertikální uspořádání, 1 ks).

Pohybové zařízení (modulátor energie pro vertikální uspořádání, 1 ks).

Registrační a řídící jednotka (1 ks), která umožňuje: a) měření Mössbauerova spektra v režimu TMS a CEMS současně, b) měření Mössbauerových spekter s časovou koincidencí (TDMS), c) měření doby života excitovaného stavu, d) měření Mössbauerových spekter se synchronizovaným pohybem dvou pohybových zařízení (vhodné např. pro Mössbauerovu spektroskopii s rezonanční detekcí záření gama), e) možnost realizace pohybu zářiče v režimu konstantního zrychlení (trojúhelníkový a pilový signál), v režimu konstantní rychlosti (obdélníkový signál) a v režimu s uživatelsky zadaným signálem.

Řídící počítač (operační systém Windows 11 64-bit, min. 8 GB RAM, DVD RW, HDD/SSD, klávesnice, myš, plochý monitor úhlopříčka větší než 19’’)

Kabeláž.

Měřicí a řídící software (operační program WINDOWS).

Sada kalibračních vzorků pro 57Fe a 119Sn.

Software pro vyhodnocování spekter, 2 licence.

Přenosný Mössbauerův spektrometr pro TMS a CXMS:

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Předmětem dodávky je dodání Mössbauerova spektrometru pro měření spektra v transmisním uspořádání (TMS) a měření s registrací konverzního rentgenového záření (CXMS) při pokojové teplotě, jeho instalace v laboratoři J110 hlavní budovy VŠB-TU Ostrava a zaškolení obsluhujícího personálu (3 osoby) v rozsahu 12 hodin. Spektrometr je určen pro měření na izotopu 57Fe. Součástí předmětu je také doprava, montáž a instalace zařízení, jeho zprovoznění. Zařízení bude dodáno jako funkční celek.

Přenosný Mössbauerův spektrometr pro TMS a CXMS musí minimálně splňovat následující parametry:

Technické parametry

Měřicí lavice pro transmisní měření (TMS) při pokojové teplotě (možnost volby mezi horizontálním a vertikálním uspořádáním), radiační stínění (1 ks).

Měřicí jednotka obsahující plynový průtočný 2 detektor a pohybové zařízení (modulátor energie) pro CXMS, vysokonapěťový napájecí zdroj, předzesilovač (1 ks).

Scintilační detekční sonda, vč. integrovaného vysokonapěťového zdroje, se scintilačním krystalem optimalizovaným pro energie od 10 keV do 25 keV (1 ks).

Registrační a řídící jednotka (1 ks), která umožňuje: a) měření Mössbauerova spektra v režimu TMS a CXMS současně, b) měření Mössbauerových spekter s časovou koincidencí (TDMS), c) měření doby života excitovaného stavu, d) měření Mössbauerových spekter se synchronizovaným pohybem dvou pohybových zařízení (vhodné např. pro Mössbauerovu spektroskopii s rezonanční detekcí záření gama).

Řídící počítač (notebook, minimálně 8 GB RAM, WINDOWS 11 64-bit).

Kabeláž

Měřicí a řídící software (operační program WINDOWS).

Sada demonstračních vzorků.

Vybavení pro transport celé sestavy.