Technická specifikace veřejné zakázky

Technical Specification for Public Procurement Contract

Název veřejné zakázky:

Akustická impedanční trubice

Title of the Public Procurement Contract:

Acoustic impedance tube

Předmět veřejné zakázky: Předmětem zakázky je dodávka akustické impedanční trubice a dalšího příslušenství za účelem experimentálních měření frekvenčních závislostí činitele zvukové pohltivosti a zvukové průzvučnosti při kolmém dopadu akustického vlnění podle normy ISO10534-2. Kromě těchto dvou základních akustických veličin lze ještě vyhodnotit další veličiny, např. impedanci, admitanci a vlnové číslo. Měření akustických veličin pomocí impedanční trubice se provádí v příslušném frekvenčním rozsahu, s určitým frekvenčním krokem a pro různé typy pevných látek, např. pro materiály s pórovitou, vláknitou a houbovitou strukturou.

Subject of the Public Procurement Contract (PPC): The subject of the PPC is the supply of an acoustic impedance tube and other accessories for the purpose of experimental measurements of frequency dependencies of the sound absorption coefficient and sound transmission loss at perpendicular incidence of acoustic waves according to ISO10534-2 standard. Besides these two basic acoustic quantities, other quantities can also be evaluated, such as impedance, admittance, and wave number. The measurement of acoustic quantities using an impedance tube is performed in the respective frequency range, with a certain frequency step, and for various types of solids, e.g., materials with porous, fibrous, and spongy structures.

Klíčovými součástmi měřicí aparatury je akustická impedanční trubice, vícekanálový výkonový analyzátor, zesilovač, software pro měření a zpracování požadovaných akustických veličin a propojovací kabely včetně snímačů akustického tlaku.

The key components of the measuring apparatus include an acoustic impedance tube, a multichannel power analyzer, an amplifier, software for measuring and processing the required acoustic quantities, and connecting cables including acoustic pressure sensors.

Počet: 				1 kus

Quantity:			1 piece

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

The subject of the contract must meet at least the following technical requirements:

| Základní technické parametry Basic technical parameters | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno Required values that must be met | Hodnota nabízeného zařízení Value of equipment offered |
| --- | --- | --- |
| Akustická impedanční trubice – 1 ks – samostatná nebo se může sestávat ze dvou trubic o různých vyměnitelných průměrech (velký průměr trubice pro nízké frekvence akustického vlnění, malý průměr trubice pro vysoké frekvence akustického vlnění) Acoustic impedance tube – 1 piece – it can be a single tube or consist of two tubes with different interchangeable diameters (a large diameter tube for low frequencies of acoustic waves, a small diameter tube for high frequencies of acoustic waves) | ANO Yes | --------------- |
| Vícekanálový analyzátor – 1 ks – příslušný kanál je použit pro připojení konkrétního snímače akustického tlaku Multichannel analyzer – 1 piece – the appropriate channel is used to connect a specific sound pressure sensor | ANO Yes | --------------- |
| Výkonový zesilovač – 1 ks – slouží k zesílení vstupního akustického signálu, aby výstupní signál byl dostatečně silný pro další vyhodnocení příslušné měřené veličiny Power amplifier – 1 piece – is used to amplify the input acoustic signal so that the output signal is strong enough for further evaluation of the appropriate measured quantity | ANO Yes | --------------- |
| Snímače akustického tlaku – 4 ks – na základě měření akustických tlaků těmito snímači se metodou přenosové funkce pomocí software stanoví výpočtem požadované akustické veličiny Sound pressure sensors – 4 pieces – on the basis of the sound pressure measurements by these sensors, the required acoustic quantities are determined by calculation using the transfer function method by means of software | ANO Yes | --------------- |
| Software – 1 ks – slouží k měření a zpracování dat požadovaných akustických veličin Software – 1 piece – it is used to measure and data processing of the required acoustic quantities | ANO Yes | --------------- |
| Propojovací kabely mezi jednotlivými zařízeními za účelem realizace měření akustických veličin Interconnection cables between the individual devices for acoustic measurements | ANO Yes | --------------- |
| Minimální hodnota horní frekvence akustického vlnění – min. 4 000 Hz Minimum value of the upper frequency of acoustic waves – min. 4 000 Hz | ANO Yes | *Účastník doplní hodnotu rozlišení * The participant will fill in the resolution value |
| Nízký frekvenční krok při měření a vyhodnocení frekvenčních závislostí akustických veličin – max. 8 Hz Low frequency step in the measurement and evaluation of frequency dependencies of acoustic quantities – max. 8 Hz | ANO Yes | --------------- |
| Maximální délka měřeného vzorku – min. 8 cm Maximum length of the measured sample – min. 8 cm | ANO Yes | *Účastník doplní hodnotu rozlišení * The participant will fill in the resolution value |
| Uživatelská podpora po instalaci po dobu 5 let v ceně dodávky. User support for 5 years after installation is included in the delivery price. | ANO Yes | --------------- |
| Zařízení musí obsahovat takové příslušenství, které umožní měření vibroizolačních vlastností materiálů s budící silou minimálně 15 N ve frekvenčním rozsahu 20 Hz až 10 kHz The equipment must include accessories that allow for the measurement of the vibro-insulation properties of materials with an exciting force of at least 15 N in the frequency range of 20 Hz to 10 kHz | ANO Yes | --------------- |

*Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

* The supplier will fill in the data in accordance with the technical specifications of the offered equipment.