Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Simultánní termický analyzátor (TGA/DSC) s autosamplerem a připojením na FTIR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka simultánního termického analyzátoru (TGA/DSC) s autosamplerem a připojením na FTIR. Součástí plnění je rovněž instalace a provedení prvotní kalibrace TGA/DSC v rámci instalace.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Simultánní termický analyzátor (TGA/DSC) s autosamplerem a připojením na FTIR musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Sestava musí zahrnovat: |  |  |
| TGA/DSC analyzátor od teploty okolí do ≥ 1500 °C, což musí být skutečná teplota vzorku ne hodnota termočlánku v pícce. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plynovou jednotku pro minimálně tři plyny, digitálně řízená jako integrální součást přístroje. Musí obsahovat přídavnou plynovou jednotku pro další dva plyny, tak aby celkový počet různých plynů pro TGA/DSC byl alespoň 4. Plynová jednotka musí umožňovat plynulé přidávání reaktivních plynů či míchání binárních plynných směsí během experimentu, vše nastavitelné v ovládacím programu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatický podavač vzorků v minimálním počtu alespoň 20 vzorků. Vzorkovnice vzorku i referenční vzorkovnice musí umožňovat umístění v jakékoliv pozici podavače a jakékoliv kombinaci bez omezení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní sadu vzorkovnic (alespoň 40 ks safírových kelímků o objemu ≥ 80 mikrolitrů, alespoň 6 kusů platinových kelímků o objemu ≥ 80 mikrolitrů a alespoň 300 ks hliníkových jednorázových kelímků o objemu 40 až 80 mikrolitrů). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Připojení TGA/DSC k infračervenému spektrometru (FTIR) pro detekci vznikajících plynů a par včetně TGA-IR modulu Nicolet s vyhřívanou plynovou celou a programovým vybavením OMNIC™ Series, který je již ve vlastnictví zadavatele (v laboratoři již má zadavatel k dispozici FT-IR spektrometr typu Nicolet iS10). Součástí musí být taktéž druhá sada okének z materiálu odolného vodním parám a knihovna IR spekter v plynné fázi obsahující minimálně 8000 spekter. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací PC včetně klávesnice a myši | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řídící a vyhodnocovací software. Software musí jít naistalovat na více PC pro vyhodnocování měření mimo laboratoř. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Náhradní vahadla včetně DTA senzoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kalibrační sadu pro rozmezí teplot 200 až 800 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vývěvu na evakuaci pece se vzorkem před měřením, pokud je pro účinné vymytí při výměně pecního plynu potřeba. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Peristaltická či jiná pumpa pro kompenzaci tlakové ztráty vzniklé při proudění plynu z TGA do FTIR cely. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Proti vibrační podložka pod přístroj (přístroj bude umístěn na velkém laboratorním stole) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Specifikace TGA/DSC: |  |  |
| Teplotní rozsah: Okolní teplota až 1500 °C. Garantovaný rozsah pícky do 1500 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| DSC citlivost: | ≤4 mikrowatt nebo ≤0,1 mikrovolt | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Musí obsahovat modulovanou DSC (MDSC) pro měření minimálně těchto parametrů: Tepelná kapacita Cp, Celkový tepelný tok, Kinetickou (nevratnou) složku signálu tepelného toku a Kapacitní (vratnou) složku signálu tepelného toku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vysokorozlišovací mód: Musí obsahovat minimálně tento režim automatického řízení teplotní rampy a izotermy tak, aby bylo dosaženo maximálního rozlišení: Krokový izotermní mód, kdy je v případě registrace váhové změny automaticky ohřevná rychlost přepnuta na izotermní režim, dokud nedojde dokončení změny definované uživatelem jako váhový úbytek v %/min. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ohřevná rychlost (lineární řízená) minimálně v rozsahu od ≤0,1 do ≥50 C/min pro rozsah okolní teplota až 1000 C. Rychlost chlazení z 1000 °C na 100 °C do 60 minut. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstup reaktivních plynů a jejich použití při měření je bez hrozby kontaminace vah nebo elektroniky. Zařízení při měření TGA zvládá průtok reaktivních a korozivních plynů (H2S i HCl v nízkých koncentracích v inertu, či 4 % H2 v inertu). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Citlivost vah: | ≤ 0,2 mikrogramu | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Kapacita vzorku: | ≥ 200 miligramů | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Datový soubor s naměřenými daty musí obsahovat skutečnou naměřenou teplotu, ne spočtenou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přístroj musí umožňovat nejméně 5-ti bodovou teplotní kalibraci. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.