Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:  Stolní vlnově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr s

příslušenstvím

Předmětem zakázky je dodávka stolního vlnově-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru včetně požadovaného příslušenství pro prvkovou analýzu materiálů minimálně v rozsahu od sodíku po uran. Zařízení bude umožňovat analýzu pevných, kapalných vzorků a to jak práškových tak vzorků slitin a tenkých filmů a bude pracovat v atmosféře vzduch He, a vakuum, 200 – 240 V (50/60 Hz) 10A.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí splňovat následující technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| - Přístroj |  |
| Rentgenový zdroj Pd-anoda | ANO |
| Regulace výkonu rentgenového zdroje | ANO |
| Generátor min. 40 kV a min. 4 mA | ANO |
| Chlazení: pouze vzduch | ANO |
| Detekce prvků minimálně v rozsahu Na až U | ANO |
| Autosampler min. 12 pozic | ANO |
| Možnost rotace vzorku v průběhu měření | ANO |
| Krystal: LiF 200 | ANO |
| Krystal: vícevrstvý | ANO |
| Vakuum: rotační pumpy | ANO |
| Detekční limity pro vybraný rozsah prvků (P – K) 1 – 5 ppm nebo lepší | ANO |
| - Příslušenství |  |
| Řídící počítač: ovládací a vyhodnocovací software spektrometru | ANO |
| Držák pro lisované tablety a tavené perly kompatibilní s autosamplerem a rotačním držákem, min 12 ks | ANO |
| Držák pro kapalné vzorky kompatibilní s autosamplerem, min. 6 ks | ANO |
| Al misky pro přípravu tablet lisováním, min 500 ks | ANO |
| Lis hydraulický pro přípravu práškových vzorků s motorovým pohonem, tlaková síla min. 200 kN s možností její regulace | ANO |
| - Obecné požadavky |  |
| Zaškolení obsluhy v rozsahu 16 hodin pro 3 osoby | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby