Příloha č. 1a - Technická specifikace – část I

Technická specifikace „Vektorový analyzátor“

Vektorový analyzátor

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Minimální frekvenční rozsah | 20kHz – 4,8GHz | doplní účastník |
| Počet portů | 2 | doplní účastník |
| Konektory měřicích portů | N nebo 3.5 mm (female) / 50 | doplní účastník |
| Minimální dynamický rozsah 20 kHz – 300 kHz | 75 dB (100 dB typ.) | doplní účastník |
| Minimální dynamický rozsah 300 kHz – 4,8 GHz | 120 dB (123 dB typ.) | doplní účastník |
| Frekvenční rozlišení | 10 Hz | doplní účastník |
| Počet měřících bodů v jednom rozmítnutí | 2 - 100,001 | doplní účastník |
| Výstupní výkon | -50 dBm až 0 dBm | doplní účastník |
| Měření rozptylových parametrů s11, s22, s12, s21 bez nutnosti přepojování konektorů (obousměrné měření) | ANO | doplní účastník |
| Řízení VNA přes USB rozhraní | ANO | doplní účastník |
| Provedení VNA bez zobrazovací jednotky (display), klávesnice a pevného disku | ANO | doplní účastník |
| Měření dat a řízení VNA pomocí externího PC (OS Windows 7 nebo výše), připojeného přes USB rozhraní | ANO | doplní účastník |
| Funkce měření v časové oblasti (TDR), úpravou v časové oblasti (Time Gating) a zpětným přepočtem do frekvenční oblasti | ANO | doplní účastník |
| Funkce Embedding a De-Embedding (vložení a vyjmutí S-parametrů přípravku před a za DUT ve formátu Touchstone file | ANO | doplní účastník |
| Výkonové rozmítání pro rozpoznání bodu komprese při měření zesilovačů | ANO | doplní účastník |
| Skalární a vektorové měření mixérů/konvertorů | ANO | doplní účastník |
| Možnost použití kalibračních technik | SOLT, TRL | doplní účastník |
| Externí port pro vstup referenčního kmitočtu | BNC (female) nebo MCX, 10 MHz v min. rozsahu -1dBm až 5dBm, 50 | doplní účastník |
| Externí port pro výstup referenčního kmitočtu (může být jeden konektor pro vstup a výstup referenčního kmitočtu) | BNC (female) nebo MCX, 10 MHz v min. rozsahu 1dBm až 3dBm, 50 | doplní účastník |
| Rozsah pracovních teplot | 5°C - 40°C | doplní účastník |
| Napájení síťové 240 V / 50 Hz (dodávka včetně DC adaptéru jeli třeba) | ANO | doplní účastník |
| Test Port Damage Level | +23 dBm, 35V DC | doplní účastník |
| Maximální hmotnost | max. 2kg | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.