Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Měřící systém pro měření přesnosti průmyslových robotů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D vysokorychlostního měřícího systému pro měření přesnosti průmyslových robotů pracující na principu digitální obrazové korelace (DIC). Součástí plnění je rovněž instalace a zprovoznění systému. Součástí předmětu plnění je dále doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy v trvání minimálně 2 pracovní dny.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Měřící systém pro měření přesnosti průmyslových robotů musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Základní požadavky: |  |  |
| 3D vysokorychlostní měřící systém pracující na principu digitální obrazové korelace (DIC) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální požadovaná oblast měření | od 20 x 20 cm do 1,5 x 1,5 m | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Aplikace: Kinematické analýzy, deformační analýzy, analýzy kmitání | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kamery: |  |  |
| Typ kamer: vysokorychlostní kamery | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet kamer | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozlišení kamer: min. 5Mpx s možností navýšení vzorkovací frekvence při redukci celkového rozlišení senzoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vzorkovací frekvence | min. 1000 Hz při 1Mpx a min. 500 Hz při 5Mpx | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Paměťová kapacita: i. Varianta s pamětí na kameře min. 8 GB, nebo ii. Varianta s možností ukládání snímku přímo do PC | ANO | účastník uvede ANO/NE a variantu paměťové kapacity |
| Připojovací a napájecí kabely | délka min. 10 m | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Elektronika: |  |  |
| Analogové vstupy s min. frekvencí vzorkování 50 kHz a dynamickým rozsahem +/-10 V | min. 8 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Analogový výstup s min. frekvencí vzorkování 50 kHz a dynamickým rozsahem +/-10 V | min. 1 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Externí spouštěč měření – trigger | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací zařízení: |  |  |
| Vícejádrové CPU | výkon CPU min. 30000 bodů dle nezávislého testu cpubenchmark.net | účastník uvede ANO/NE a hodnotu bodů v benchmarkovém testu |
| RAM | min. 64 GB | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| SSD Disk | min. 2 TB | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Konektivita LAN, USB2.0/3.0 | min. 1Gbit | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| 24” Monitor – FullHD rozlišení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Myš, klávesnice | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství: |  |  |
| Výkonný zdroj světla pro vysokorychlostní měření s frekvencí vzorkování min 2000 Hz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stojan/držák pro uchycení kamer a světla (světel) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada kalibračních prvků/terčů pro měření v požadovaném rozsahu (viz parametr Minimální požadovaná oblast měření) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nezbytný počet objektivů pro každou kameru pro měření v požadovaném rozsahu (viz parametr Minimální požadovaná oblast měření) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kabeláž, manuály | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Transportní kufr pro uskladnění zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací software: |  |  |
| Automatická kalibrace kamerového systému | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatické a manuální akvizice snímků | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatické korelace snímků | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupy: - 3D kontura povrchu - 3D souřadnice bodů povrchu objemu - 3D pole posunutí - Pole povrchových deformací - Kinematické veličiny (trajektorie, rychlost, zrychlení) - Triangulace mračna bodů s možností exportování ve formátu STL - Virtuální snímače s možností grafického vykreslení a exportování naměřených hodnot - Spektrální analýza - Generování animací/videí - Podpora skriptování v programovacím jazyku Python - Možnost exportování dát do univerzálních formátů - Možnost porovnání výsledků s MKP | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.