Příloha č. 1 - Technická specifikace – ve znění V1

Technická specifikace a garantované technické parametry

Pořízení planetárního laboratorního mixeru

Výrobce planetárního laboratorního mixeru:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení planetárního laboratorního mixeru:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Níže uvedená technická specifikace obsahuje minimální požadavky a součásti, které musí dodávané zařízení splňovat:

Planetární laboratorní mixer je zařízení využívající planetární pohyb (rotace platformy i kontejneru kolem vlastní osy) kontejneru k dokonalému promíchání vzorku a odstranění vzduchových bublin. K docílení výše uvedeného slouží integrovaná vakuová pumpa, která je schopná účinně promíchávat práškové materiály v rozpouštědlech a produkovat homogenní viskozní pasty.

Zařízení musí obsahovat minimálně tyto základní prvky:

- Optimalizovaná schopnost míchání díky planetárnímu poměru otáčení karuselu a vlastní nádoby (tzv. rotation-revolution) až do 2000 ot/min.;

- Rotace kontejneru v poměru 1,8 – 2,2 : 1 k rotaci platformy;

- Uživatelsky přívětivý dotykový panel pro snadné ovládání funkcí:

- Použitelnost s více informacemi na displeji;

- Zobrazení provozu v reálném čase;

- Snadné řešení problémů s konkrétními chybovými hlášeními a návrhy řešení;

- Možnost připojení k PC pevným připojením:

- Připojení k PC umožňuje ovládání přímo z hostitelského počítače. SW volně dostupný, nebo je součástí dodávky neomezená licence.

- Průběžné zaznamenávání a výstup dat (každou sekundu) parametrů receptury (krok, čas, rychlost, vakuum) pro sledovatelnost a historii výstrah.

- 	Integrované protizávaží sloužící k optimalizaci rychlostního výkonu pro plynulý provoz.

- Zařízení musí obsahovat následující bezpečnostní prvky: mechanismus chlazení vzduchem, snímač vibrací, senzor zámku otevíracího mechanismu, snímač podtlaku a senzor rychlosti rotace pro zobrazení v reálném čase;

- Umožňuje nepřetržité míchání po dobu min. 30 minut

- Doba míchání nastavitelná po kroku míchání [DOPLNÍ ÚČASTNÍK max. však 5 – hodnotící kritérium č. 2.1] sekund

- Vestavěná vakuová vývěva pro vytlačení vzduchu na submikronové úrovni s následujícími parametry:

- Mezní tlak: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK min. však 0,5 – hodnotící kritérium č. 2.2] kPa za 60 sekund;

- Čerpací rychlost: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK min. však 50 – hodnotící kritérium č. 2.3] l/min.

- Dobrá dostupnost receptů – zahrnuje [DOPLNÍ ÚČASTNÍK min. však 15 – hodnotící kritérium č. 2.4] receptů.

Součástí dodávky musí být dále být:

- adaptéry pro 6 ks stříkaček o velikosti 3 ml, dovolující míchání materiálů v těchto stříkačkách, a spolu s těmito adaptéry také dodání alespoň 100 ks kontejnerů o velikosti 12 ml.

- 3 ks kontejneru 300 ml;

- 1 ks kontejneru 150 ml.

V případě nutnosti použití adaptéru pro uchycení některého z výše uvedených kontejnerů musí být také tento adaptér součástí dodávky.