Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Optický mikroskop

Předmětem zakázky je dodávka optického mikroskopu pro environmentální aplikace, s fluorescencí a digitální kamerou.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Optický mikroskop: |  |
| Robustní kovová konstrukce stativu s USB portem. | ANO |
| Laditelné Koehlerovo osvětlení s integrovanou polní clonou a světelným zdrojem umístěným v zadní části stativu. | ANO |
| Kódovaný revolver pro minimálně 6 objektivů. | ANO |
| Hrubé / jemné ostření na obou stranách mikroskopu s aretací k zamezení střetu objektivu a sklíčka. | ANO |
| Min. 10 W LED zdroj s automatickým nastavením intenzity světla. Automatická poměrová intenzita světla podle zařazeného objektivu. Bez nutnosti ukládání intenzity světla pro jednotlivé objektivy. | ANO |
| Funkce stálého svícení a ECO režim (za určitý čas mikroskop vypne osvětlení a musí se automaticky aktivovat pohybem stolku nebo fokusovacích knoflíků). | ANO |
| Tlačítka pro snímání obrazu z kamery na obou stranách stativu. | ANO |
| Prostorný, ergonomický stolek s odolným povrchem v rozměrech min. 220x170mm, rozsah posunu min. 75x50mm, držák na sklíčka s jednoručním vkládáním. | ANO |
| Výškově nastavitelný XY ovladač stolku s nastavitelnou tuhostí pohybu stolku. | ANO |
| Protiprachový kryt. | ANO |
| Kontrastní metody: Světlé a tmavé pole, fázový kontrast pro objektivy 10x a 20x a DIC pro objektiv 40x (včetně prisem a ostatních nutných komponent). | ANO |
| Kódovaný karusel fluorescenčních filtrů se šesti pozicemi | ANO |
| Minimálně 4 samostatné LED moduly: 385, 475, 555 a 630 nm (tolerance +/- 5 nm) s indikací aktuálního stavu použití a teplotním senzorem pro každý modul ke stabilizaci výkonu. | ANO |
| Externí dotykový displej pro ovládání jednotlivých LED s možností regulace výkonu 0-100% s krokem min. 1%, linearizovaný výkon. | ANO |
| Bezpečnostní destička chránící zrak uživatele. | ANO |
| Filtr s EX470 EM515 a EX546 EM590. | ANO |
| Trinokulární tubus s náklonem 30°, zorné pole min. 23, nastavitelná výšková pozice okulárů ve dvou úrovních. | ANO |
| Plan semiapochromatický objektiv 10x s numerickou aperturou minimálně 0,30 a s pracovní vzdáleností minimálně 5,2 mm pro fázový kontrast. | ANO |
| Plan semiapochromatický objektiv 20x s numerickou aperturou minimálně 0,50 a s pracovní vzdáleností minimálně 2 mm, pro fázový kontrast. | ANO |
| Plan semiapochromatický objektiv 40x s numerickou aperturou minimálně 0,75 a s pracovní vzdáleností minimálně 0,71 mm pro DIC. | ANO |
| Plan semiapochromatický objektiv 100x s numerickou aperturou minimálně 1,30 a s pracovní vzdáleností minimálně 0,20 mm. | ANO |
| Okuláry 10x, zorné pole min. 23 mm, oba s korekcí dioptrií, včetně gumových očnic. | ANO |
| Achromatický-aplanatický kondenzor s karuselem pro fázový a interferenční kontrast (DIC) a světlé a tmavé pole. Automatické nastavení/otevření aperturní clony při aktivaci fázového kontrastu nebo temného pole, vyklápěcí čočka. | ANO |
| Výkonná barevná kamera pro aplikace ve světlém poli a fluorescenci: CMOS čip velikost min. 2/3“, min. 5MPx s aktivním chlazením Připojení k PC pomocí USB 3.0 Rychlost snímání při 5MPx min. 35 snímků/s a ve Full HD min. 65 snímků/s Funkce HDR kovový kryt kamery adaptér s optickým členem 0,5x nebo 0,4x | ANO |
| PC a softwarové vybavení: |  |
| Software umožňující pokročilé ovládání kamery a propojení s mikroskopem - zobrazení histogramů včetně možnosti zvýraznění pixelů s maximální teoreticky možnou intenzitou signálu - automatické ukládání všech metadat s obrázkem - možnost hromadného zpracování dat včetně exportu vybraných souborů do jiného formátu (např. tiff, jpeg apod.), který lze zpracovat pomocí jiných softwarů pro zpracování obrazu - možnost otevřít a zpracovat nasnímané obrázky z ovládacího programu mikroskopu v programech ImageJ, Fiji nebo jiném volně dostupném programu disponujícím srovnatelnými možnostmi - základní metody zpracování obrazu jako je vkládání měřítka volitelné velikosti, kreslení do snímků, vkládání textů a grafických symbolů, základní manuální měření - automatická změna měřítka při změně objektivu (komunikace s mikroskopem) - automatické rozpoznání zařazeného fluorescenčního filtru (komunikace s mikroskopem) - možnost přizpůsobení velikosti grafických prvků softwaru dle preferencí uživatele - softwarový modul pro snímání obrázků se zvýšenou hloubkou ostrosti - softwarový modul pro snímání panoramatických obrázků - softwarový modul pro snímání a skládání fluorescenčních kanálů vč. DIC - kolokalizace a funkce pro korelativní mikroskopii - součástí dodávky musí být volná licence software na libovolný počet PC se základním zpracováním obrázků a měřícími funkcemi, práci s histogramem, export obrázků, panorama a zvýšená hloubka ostrosti | ANO |
| Software a kamera musí být produkty výrobce mikroskopu. | ANO |
| Pracovní stanice CPU min. 4 GHz, 8 jader passmark min. 34000, RAM 64 GB, SSD 2 TB, GPU min. 256bit sběrnice a 16GB GDDR, monitor 34“ VA 100Hz, bezdrátová myš a klávesnice vč. OS WIN 11 PRO | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby