Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Reakční cela pro in-situ měření fázového složení

Předmětem zakázky je dodávka reakční cely pro in-situ měření fázového složení na stávajícím práškovém difraktometru Rigaku SmartLab a nastavení v rámci stávajícího software Rigaku SmartLab Studio.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Reakční cela pro in-situ měření fázového složení: |  |
| Teplotní rozsah měření v rozsahu 25 °C – 1000 °C | ANO |
| Rozsah měření minimálně v rozsahu 5 – 150° 2Theta | ANO |
| Infračervený ohřev vzorku shora umožňující měření fázových změn na rozhraní pevná látka - plyn | ANO |
| Křemenný držák vzorků umožňující měření za různých podmínek | ANO |
| Vyhřívání musí být oddělitelné od prostoru pro umístění vzorku (z důvodu přemístění např. do gloveboxu) | ANO |
| Možnost použití vodíku v rozsahu koncentrací min. 0-4 % obj. nebo 75-100 % obj. při teplotě do 1 000 °C | ANO |
| Možnost použití inertních plynů helium, argon a dusík v rozsahu koncentrací 0 – 100 % obj. | ANO |
| Možnost použití plynů CO, NOx a SOx v rozsahu koncentrací min. 0 – 1 000 ppm při teplotě do 1000 °C | ANO |
| Možnost použití amoniaku nebo uhlovodíků do koncentrace 1 % obj. při teplotě do 1 000 °C | ANO |
| Možnost použití vlhkosti do koncentrace 3 % obj. při teplotě do 1 000 °C | ANO |
| Možnost použití sulfanu do koncentrace 1 % obj. při teplotě do 500 °C |  |
| Další příslušenství: | ANO |
| Příslušenství pro instalaci a propojení komponent systému | ANO |
| Vodní termostat v rozsahu teplot 20 °C nebo méně, tlak 0,2 – 0,3 MPa a průtok min. 0,7 l.min-1 | ANO |
| Softwarové vybavení: |  |
| Kompatibilita a ovládání teplot v rámci software Rigaku SmartLab Studio | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby