Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky

Technická specifikace

Zařízení pro elektroanalytické testování AEM membrán

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní testovací jednotky pro anion výměnné membrány (AEM – Anion Exchange Membrane) sloužící k stanovení parametrů účinnosti nově vyvinutých elektrolytických článků. Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin.

Cílem výzkumných účelů je testování účinnosti a optimalizaci elektrolytických procesů pro výrobu vodíku za různých podmínek. Testovací jednotka bude sloužit k měření charakteristik krátkých řad sestavených elektrolyzérů v reálných provozních podmínkách.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Zařízení pro elektroanalytické testování AEM membrán musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Zařízení musí být schopno nasimulovat podmínky při různých tlacích, vlhkosti, teplotě a v případě pokročilejších testování budou naplánovány stres testy k ověření výdrže elektrolytických článků. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být vybaveno integrovaným systémem řízení a monitorování umožňující nastavení parametrů a zaznamenávání dat pro následné vyhodnocovací analýzy. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Průtok vody v jednotce | min. 200 – 2200mL/min | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah regulace teploty vody | min. 50°C – 90°C | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Možnost měření pH vody v rozsahu 0-14 pH | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah potenciostatu s EIS: 5 V/100 A, 100 kHz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracovní tlak na katodě | min. 0-50 barg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Pracovní tlak na anodě | min. 0-10 barg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Možnost testování elektrolyzérů dle norem JRC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce zařízení musí umožňovat výměnu jednotlivých částí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí obsahovat diferenční tlakové čidlo pro měření ztráty tlaku na testovací jednotce, | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí osahovat sensor pro detekci kyslíku ve vodíku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí osahovat sensor pro detekci vodíku v kyslíku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí obsahovat iontovou past s možností výměny v průběhu testu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí obsahovat alespoň 2 ks sady dvoucelových testovacích stacků | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řídící jednotka musí používat programovací jazyk Python s možností získání naměřených dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost získání naměřených veličin ze systému MaR přípojkou na přenos dat pro další zpracování a analýzy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí umožnit automatické odstavení jednotky v případě překročení maximálních dovolených procesních parametrů a poruchy jakékoliv komponenty. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být vybaveno tlačítkem automatického odstavení jednotky v případě vizuálního zjištění poruchy. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé části musí splňovat platné normy v EU a v ČR (zejména pro případná tlaková zařízení, elektro atd.). | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.