Příloha č. 1a - Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky

Technická specifikace

Skenovací elektronový mikroskop s EDS a SE/BSE detektory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka skenovacího elektronového mikroskopu s EDS a SE/BSE detektory. Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, kalibrace a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 16 hodin pro 2 osoby.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Skenovací elektronový mikroskop s EDS a SE/BSE detektory musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Skenovací elektronový mikroskop s EDS a SE/BSE detektory: |  |  |
| Zdrojem elektronů musí být wolframové vlákno s jednoduchou uživatelskou výměnou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatický systém dynamické saturace wolframového vlákna umožňující automatické nastavení optimálních parametrů budícího proudu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí umožňovat použití urychlovacího napětí v rozsahu minimálně 0,3 kV - 20 kV. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení v sekundárních elektronech (SE) | alespoň 4,0 nm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Everhart-Thornley detektor sekundárních elektronů (SE) pro měření v režimu vysokého vakua. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detektor zpětně odražených elektronů (BSE) pro měření v režimu vysokého i nízkého vakua. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detektor zpětně odražených elektronů (BSE) musí mít minimálně 5 segmentů s možností jejich přepínání pro získání odlišných obrazových informací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detektor sekundárních elektronů (SE) pro měření v režimu nízkého vakua. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost snímání katadoluminiscenčního signálu v režimu vysokého vakua. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vysouvací systém otevíraní komory pro přístup ke stolku mikroskopu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 5-osý eucentrický stolek s motorizací alespoň pro osu X,Y a rotaci. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah pohybu stolku v osách X a Y | minimálně 0 - 40 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah náklonu stolku | minimálně -10° až +90° | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah rotace stolku musí být kontinuálně v 360° | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální velikost vzorku pro zobrazení musí být alespoň 60 mm v průměru a 40 mm na výšku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí umožňovat vložení vzorku o průměru alespoň 135 mm. Samotné zobrazení celého vzorku není nutné. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí mít volný minimálně jeden port pro přívod speciálních plynů a elektrických průchodek pro in-situ experimenty. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí pracovat bez nutnosti připojení stlačeného vzduchu a chladící kapaliny. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Čerpání vakua musí být zajištěno pomocí plně automatického vakuového systému a integrované turbomolekulární vývěvy pro dosažení mezního vakua v komoře minimálně 1,5 x 10-3 Pa. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Primární rotační vývěva | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Čerpání komory do režimu vysokého vakua musí být do 150 s po výměně vzorku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah režimu nízkého vakua | alespoň 10 - 100 Pa | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Změna mezi režimy vysokého a nízkého vakua musí být prováděna pouhým přepnutím pomocí softwarového ovládacího rozhraní bez nutnosti manuálního vkládání speciálních apertur nebo detektorů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrovaná barevná optická kamera pro automatizované pořízení snímku pro navigaci na vzorku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Grafické rozhraní musí být optimalizované pro rozlišení monitoru alespoň 1920x1080 pixelů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Obrazový výstup z mikroskopu ve standardních formátech alespoň: BMP, TIFF, JPEG. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| EDS detektor. Velikost aktivní plochy EDS detektoru: | alespoň 30 mm2 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| EDS analýza musí pracovat bez nutnosti změny polohy vzorku proti EM zobrazování. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| EDS analýzu musí být možné provádět na stejně velkém povrchu jak EM zobrazování. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Další příslušenství |  |  |
| Součástí dodávky musí být manuální panel pro ovládání stolku v ose X a Y. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být manuální panel pro ovládaní základních operačních funkcí mikroskopu, minimálně: zvětšení, skenování, pořízení snímku, kontrast, jas, fokus, stigma. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být alespoň 10 ks wolframových vláken. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být odpovídající ovládací zařízení (PC/NB) neomezující funkčnost mikroskopu a ovládacího softwaru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být soustava držáku vzorků o průměru alespoň 26 mm a 52 mm. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součásti dodávky musí být monitor s velikostí úhlopříčky minimálně 32" a rozlišením 1920x1080 pixelů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Softwarové vybavení: |  |  |
| Ovládací software musí umožňovat zobrazení alespoň dvou signálů z detektorů současně. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací software mikroskopu musí být kompatibilní s aktuální, nejnovější verzí operačního systému Windows. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software EDS detektoru musí běžet na stejném ovládacím zařízení jako software mikroskopu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software EDS detektoru musí umožňovat bodovou a čárovou analýzu a mapování vzorku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.