Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky

Technická specifikace

Skenovací elektronový mikroskop s EDS a STEM detektory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka skenovacího elektronového mikroskopu s EDS a STEM detektorem. Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, kalibrace a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 16 hodin pro 2 osoby.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Skenovací elektronový mikroskop s EDS a STEM detektory musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Skenovací elektronový mikroskop s EDS a STEM detektory: |  |  |
| Zdrojem elektronů musí být wolframové vlákno s jednoduchou uživatelskou výměnou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí mít volný minimálně jeden port pro přívod speciálních plynů a elektrických průchodek pro in-situ experimenty. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zapnutí zdroje elektronů musí po inicializaci běžet plně automaticky. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí umožňovat použití urychlovacího napětí v rozsahu minimálně 5 kV - 20 kV v minimálně 4 krocích (např. 5kV, 10kV, 15kV, 20kV). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah zvětšení mikroskopu | alespoň 10x - 100 000x | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Pro každé urychlovací napětí musí být možné nastavit proud alespoň ve 4 krocích. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detektor sekundárních elektronů (SE) pro měření v režimu nízkého vakua. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detektor zpětně odražených elektronů (BSE) pro měření v režimu vysokého i nízkého vakua. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detektor zpětně odražených elektronů (BSE) musí mít minimálně 4 segmenty s možností jejich přepínání pro získání odlišných obrazových informací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| EDS detektor. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Velikost aktivní plochy EDS detektoru | alespoň 30 mm2 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Software EDS detektoru musí umožňovat bodovou a čárovou analýzu a mapování vzorku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| EDS analýza musí pracovat bez nutnosti změny polohy vzorku proti EM zobrazování. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí mít vysouvací systém otevíraní komory pro přístup ke stolku mikroskopu a jeho vnitřní části. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| EDS analýzu musí být možné provádět na stejně velkém povrchu jak EM zobrazování. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí mít manuální stolek pro osu X a Y. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah pohybu stolku v osách X a Y | minimálně 0 - 35 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální velikost vzorku musí být alespoň 80 mm v průměru a 50 mm na výšku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí pracovat bez nutnosti připojení stlačeného vzduchu a chladící kapaliny. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Čerpání vakua musí být zajištěno pomocí plně automatického bezolejového vakuového systému, a to pomocí integrované turbomolekulární vývěvy a externí membránové vývěvy. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Primární membránová vývěva | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Čerpání komory do režimu vysokého vakua musí být do 3 minut po výměně vzorku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí umožňovat režim nízkého vakua alespoň ve dvou stupních pro 30 a 60 Pa s možností použití SE i BSE detektoru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Změna mezi režimy vysokého a nízkého vakua musí být prováděna pouhým přepnutím pomocí softwarového ovládacího rozhraní bez nutnosti manuálního vkládání speciálních apertur nebo detektorů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí mít automatizované funkce alespoň pro Autofocus, Autostart, Auto contrast/brightness. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikroskop musí umožňovat plnou uživatelskou údržbu včetně možnosti výměny apertur. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Další příslušenství |  |  |
| Součástí dodávky musí být odpovídající ovládací zařízení (PC/NB) neomezující funkčnost mikroskopu a ovládacího softwaru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství pro pozorování vzorku ve STEM režimu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být soustava držáku vzorků. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být alespoň 10 ks. wolframových vláken, pro snadnou uživatelskou výměnu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součásti dodávky musí být monitor s velikostí úhlopříčky minimálně 32" a rozlišením 1920x1080 pixelů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Softwarové vybavení: |  |  |
| Software EDS detektoru musí běžet na stejném ovládacím zařízení jako software mikroskopu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací software mikroskopu musí být kompatibilní s operačním systémem Windows. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací software musí umožňovat zobrazení alespoň dvou signálů z detektorů současně. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Obrazový výstup z mikroskopu ve standardních formátech, alespoň: BMP, TIFF, JPEG. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.